## 20200218-161712-calibrating_pre
timestamp | bme_pressure | analogue_pressure
2020-02-18 16:04:08:775242 | 558.8589 | 652
2020-02-18 16:02:22:319682 | 560.4508 | 644
2020-02-18 16:02:22:621542 | 561.0644 | 634
2020-02-18 16:02:19:906449 | 561.1983 | 657
2020-02-18 16:04:07:868848 | 561.4777 | 634
2020-02-18 16:02:22:923125 | 561.5422 | 658
2020-02-18 16:02:19:605222 | 561.6624 | 645
2020-02-18 16:02:18:399528 | 561.9799 | 660
2020-02-18 16:04:07:566911 | 562.0248 | 660
2020-02-18 16:02:18:098061 | 562.2294 | 642
2020-02-18 16:02:26:843787 | 562.2706 | 652
2020-02-18 16:02:20:208485 | 562.5545 | 655
2020-02-18 16:02:18:700941 | 562.5601 | 657
2020-02-18 16:02:19:303788 | 562.5963 | 655
2020-02-18 16:02:15:385038 | 562.6077 | 659
2020-02-18 16:02:22:017805 | 562.6435 | 646
2020-02-18 16:04:08:172177 | 562.7524 | 632
2020-02-18 16:02:19:002370 | 562.9047 | 660
2020-02-18 16:02:21:716224 | 562.9328 | 650
2020-02-18 16:02:15:086706 | 562.9503 | 656
2020-02-18 16:02:25:939167 | 562.9829 | 633
2020-02-18 16:03:58:215014 | 563.0455 | 660
2020-02-18 16:03:59:119166 | 563.05 | 662
2020-02-18 16:02:23:224603 | 563.1072 | 656
2020-02-18 16:04:09:076582 | 563.1901 | 651
2020-02-18 16:02:20:510044 | 563.4145 | 656
2020-02-18 16:02:25:637708 | 563.4515 | 646
2020-02-18 16:04:08:473845 | 563.4934 | 661
2020-02-18 16:02:20:811648 | 563.5924 | 651
2020-02-18 16:02:16:289201 | 563.5986 | 658
2020-02-18 16:02:16:590741 | 563.6827 | 640
2020-02-18 16:02:17:796659 | 563.7542 | 654
2020-02-18 16:02:15:686466 | 563.8218 | 662
2020-02-18 16:02:15:987846 | 563.8578 | 654
2020-02-18 16:04:11:488082 | 563.9607 | 662
2020-02-18 16:02:21:113089 | 564.1382 | 631
2020-02-18 16:03:58:516442 | 564.2588 | 655
2020-02-18 16:05:38:644389 | 564.279 | 637
2020-02-18 16:02:21:414524 | 564.3895 | 655
2020-02-18 16:02:17:495244 | 564.4758 | 650
2020-02-18 16:04:07:262199 | 564.5002 | 647
2020-02-18 16:02:16:892249 | 564.5318 | 654
2020-02-18 16:03:59:420276 | 564.6341 | 652
2020-02-18 16:04:09:377955 | 564.6495 | 659
2020-02-18 16:02:17:193730 | 564.715 | 651
2020-02-18 16:02:23:526313 | 564.8681 | 662
2020-02-18 16:04:11:789837 | 564.9166 | 649
2020-02-18 16:04:12:392932 | 564.9864 | 662
2020-02-18 16:03:57:913510 | 564.9894 | 638
2020-02-18 16:02:24:129410 | 565.0501 | 661
2020-02-18 16:04:10:885230 | 565.2839 | 656
2020-02-18 16:02:23:827747 | 565.299 | 662
2020-02-18 16:02:27:145283 | 565.4697 | 652
2020-02-18 16:04:10:583611 | 565.4807 | 662
2020-02-18 16:03:58:817830 | 565.6645 | 654
2020-02-18 16:03:57:009003 | 565.6868 | 657
2020-02-18 16:04:04:246490 | 565.7285 | 649
2020-02-18 16:02:26:240772 | 565.8278 | 658
2020-02-18 16:02:44:942838 | 566.1051 | 662
2020-02-18 16:04:12:091501 | 566.2576 | 660
2020-02-18 16:04:11:186444 | 566.3033 | 653
2020-02-18 16:04:26:569451 | 566.4116 | 661
2020-02-18 16:04:09:679091 | 566.4802 | 664
2020-02-18 16:04:26:871215 | 566.8407 | 652
2020-02-18 16:03:18:110870 | 566.9344 | 661
2020-02-18 16:04:12:694558 | 567.0472 | 633
2020-02-18 16:04:26:267822 | 567.0672 | 658
2020-02-18 16:03:18:713847 | 567.1037 | 657
2020-02-18 16:05:38:945409 | 567.1074 | 663
2020-02-18 16:02:45:244377 | 567.2774 | 640
2020-02-18 16:04:25:966544 | 567.2904 | 654
2020-02-18 16:04:15:409211 | 567.3361 | 662
2020-02-18 16:04:15:107569 | 567.3847 | 637
2020-02-18 16:03:59:721683 | 567.4174 | 648
2020-02-18 16:02:26:542255 | 567.4666 | 655
2020-02-18 16:03:18:412259 | 567.6461 | 663
2020-02-18 16:03:19:015245 | 567.7216 | 654
2020-02-18 16:02:27:447411 | 567.8196 | 642
2020-02-18 16:04:03:945144 | 567.9523 | 664
2020-02-18 16:04:09:980513 | 568.0456 | 658
2020-02-18 16:03:57:611978 | 568.0565 | 650
2020-02-18 16:02:31:069392 | 568.1459 | 662
2020-02-18 16:03:56:707433 | 568.1669 | 655
2020-02-18 16:04:10:281896 | 568.2693 | 633
2020-02-18 16:04:14:202891 | 568.3466 | 650
2020-02-18 16:04:04:547996 | 568.3557 | 653
2020-02-18 16:04:14:504435 | 568.4106 | 664
2020-02-18 16:03:56:406161 | 568.6195 | 662
2020-02-18 16:04:25:665107 | 568.6212 | 653
2020-02-18 16:04:14:806062 | 568.6309 | 656
2020-02-18 16:03:17:808768 | 568.7612 | 651
2020-02-18 16:03:57:310586 | 568.8867 | 658
2020-02-18 16:04:00:022936 | 568.9072 | 636
2020-02-18 16:04:27:172758 | 569.2328 | 664
2020-02-18 16:02:31:371121 | 569.2949 | 659
2020-02-18 16:04:13:901235 | 569.3587 | 664
2020-02-18 16:03:56:104706 | 569.3879 | 666
2020-02-18 16:02:39:814525 | 569.402 | 648
2020-02-18 16:04:03:643790 | 569.4359 | 661
2020-02-18 16:02:45:546017 | 569.5297 | 663
2020-02-18 16:04:12:996213 | 569.6722 | 666
2020-02-18 16:04:13:599257 | 569.7363 | 657
2020-02-18 16:02:31:672610 | 569.8036 | 655
2020-02-18 16:03:38:612333 | 569.9016 | 661
2020-02-18 16:03:37:406474 | 569.9159 | 666
2020-02-18 16:04:15:710858 | 569.9234 | 661
2020-02-18 16:05:38:342845 | 569.9339 | 663
2020-02-18 16:02:44:641251 | 569.9617 | 666
2020-02-18 16:04:53:401768 | 569.9783 | 651
2020-02-18 16:03:55:803195 | 570.0625 | 637
2020-02-18 16:04:00:324506 | 570.1409 | 666
2020-02-18 16:04:39:837933 | 570.15 | 666
2020-02-18 16:04:40:139240 | 570.2084 | 660
2020-02-18 16:02:40:115864 | 570.2363 | 661
2020-02-18 16:02:39:513060 | 570.2478 | 650
2020-02-18 16:04:04:849504 | 570.2581 | 663
2020-02-18 16:02:27:748927 | 570.2872 | 663
2020-02-18 16:02:40:417243 | 570.3221 | 664
2020-02-18 16:04:29:283453 | 570.3777 | 662
2020-02-18 16:02:41:626338 | 570.3845 | 643
2020-02-18 16:02:44:037860 | 570.4063 | 656
2020-02-18 16:03:17:507385 | 570.4137 | 652
2020-02-18 16:02:30:767738 | 570.4589 | 664
2020-02-18 16:02:28:958642 | 570.4874 | 661
2020-02-18 16:02:29:260258 | 570.5481 | 647
2020-02-18 16:05:39:246584 | 570.5832 | 663
2020-02-18 16:05:23:267051 | 570.6083 | 662
2020-02-18 16:02:40:721812 | 570.6248 | 667
2020-02-18 16:04:13:297735 | 570.6409 | 660
2020-02-18 16:04:41:043940 | 570.6592 | 653
2020-02-18 16:02:46:148740 | 570.662 | 666
2020-02-18 16:02:41:324984 | 570.666 | 655
2020-02-18 16:04:06:960726 | 570.6838 | 650
2020-02-18 16:05:15:425550 | 570.7971 | 661
2020-02-18 16:04:53:100361 | 570.832 | 668
2020-02-18 16:04:40:440781 | 570.8332 | 658
2020-02-18 16:04:03:040696 | 570.84 | 666
2020-02-18 16:04:57:625787 | 570.8526 | 667
2020-02-18 16:02:28:657139 | 570.8949 | 664
2020-02-18 16:04:40:742363 | 570.9465 | 668
2020-02-18 16:02:41:023467 | 571.0534 | 659
2020-02-18 16:02:44:339561 | 571.0718 | 661
2020-02-18 16:05:15:727119 | 571.1416 | 666
2020-02-18 16:02:28:355772 | 571.1433 | 665
2020-02-18 16:02:42:229160 | 571.1765 | 657
2020-02-18 16:04:28:981793 | 571.1902 | 664
2020-02-18 16:04:02:739181 | 571.2297 | 644
2020-02-18 16:04:02:437853 | 571.2709 | 652
2020-02-18 16:04:44:057918 | 571.2806 | 657
2020-02-18 16:04:53:702874 | 571.3121 | 659
2020-02-18 16:04:05:150962 | 571.3224 | 656
2020-02-18 16:04:03:342295 | 571.3373 | 661
2020-02-18 16:05:16:028750 | 571.4134 | 656
2020-02-18 16:04:39:536633 | 571.4168 | 636
2020-02-18 16:02:42:530444 | 571.4185 | 658
2020-02-18 16:03:37:105110 | 571.4294 | 665
2020-02-18 16:02:46:450207 | 571.4712 | 654
2020-02-18 16:04:02:136425 | 571.5061 | 660
2020-02-18 16:02:43:736497 | 571.5175 | 660
2020-02-18 16:04:57:927229 | 571.652 | 640
2020-02-18 16:03:16:602979 | 571.6857 | 668
2020-02-18 16:02:41:927742 | 571.6938 | 661
2020-02-18 16:04:39:235281 | 571.7172 | 663
2020-02-18 16:03:19:316537 | 571.7252 | 654
2020-02-18 16:02:29:561910 | 571.7819 | 668
2020-02-18 16:03:17:205884 | 571.783 | 662
2020-02-18 16:05:58:547901 | 571.7843 | 663
2020-02-18 16:03:16:301284 | 571.7973 | 650
2020-02-18 16:05:01:544521 | 571.8265 | 665
2020-02-18 16:05:36:835085 | 571.956 | 666
2020-02-18 16:04:47:676431 | 571.9758 | 667
2020-02-18 16:02:28:054105 | 572.0068 | 665
2020-02-18 16:03:37:707863 | 572.0239 | 667
2020-02-18 16:03:55:501720 | 572.0308 | 653
2020-02-18 16:04:43:756520 | 572.0542 | 652
2020-02-18 16:04:05:452912 | 572.0542 | 665
2020-02-18 16:03:16:904357 | 572.112 | 666
2020-02-18 16:04:16:012356 | 572.1155 | 666
2020-02-18 16:05:21:456241 | 572.1189 | 668
2020-02-18 16:04:47:375477 | 572.132 | 639
2020-02-18 16:02:31:974098 | 572.1533 | 654
2020-02-18 16:05:21:757282 | 572.2116 | 666
2020-02-18 16:03:38:009312 | 572.2688 | 665
2020-02-18 16:02:45:847274 | 572.2775 | 666
2020-02-18 16:02:43:435132 | 572.3084 | 655
2020-02-18 16:04:30:791192 | 572.3609 | 656
2020-02-18 16:04:41:345359 | 572.3621 | 668
2020-02-18 16:05:37:136298 | 572.397 | 665
2020-02-18 16:04:00:626443 | 572.4187 | 663
2020-02-18 16:04:23:856300 | 572.4302 | 665
2020-02-18 16:04:05:754517 | 572.5669 | 667
2020-02-18 16:04:06:357856 | 572.615 | 664
2020-02-18 16:02:42:831962 | 572.6151 | 666
2020-02-18 16:04:59:736183 | 572.6201 | 669
2020-02-18 16:04:44:359298 | 572.635 | 666
2020-02-18 16:04:31:093704 | 572.6402 | 655
2020-02-18 16:03:15:999444 | 572.6917 | 652
2020-02-18 16:05:25:980109 | 572.7065 | 662
2020-02-18 16:05:53:116219 | 572.737 | 643
2020-02-18 16:05:22:964766 | 572.7626 | 668
2020-02-18 16:05:39:547818 | 572.7706 | 658
2020-02-18 16:02:32:275772 | 572.7713 | 657
2020-02-18 16:04:27:474476 | 572.7838 | 655
2020-02-18 16:03:27:155387 | 572.7953 | 662
2020-02-18 16:02:46:751789 | 572.8343 | 660
2020-02-18 16:04:29:585129 | 572.8433 | 661
2020-02-18 16:04:58:228633 | 572.8479 | 668
2020-02-18 16:04:59:434707 | 572.8633 | 655
2020-02-18 16:04:06:659215 | 572.8742 | 661
2020-02-18 16:05:00:339012 | 572.9154 | 653
2020-02-18 16:03:36:501793 | 572.9292 | 646
2020-02-18 16:03:12:381379 | 572.9475 | 666
2020-02-18 16:05:57:945165 | 572.9577 | 660
2020-02-18 16:03:38:311161 | 572.9715 | 657
2020-02-18 16:05:14:521653 | 572.9846 | 655
2020-02-18 16:04:17:219942 | 572.9852 | 658
2020-02-18 16:05:47:390454 | 572.9955 | 659
2020-02-18 16:05:39:849218 | 573.0121 | 671
2020-02-18 16:05:37:437578 | 573.0275 | 670
2020-02-18 16:04:22:951113 | 573.0699 | 668
2020-02-18 16:04:01:834512 | 573.0751 | 657
2020-02-18 16:03:55:200337 | 573.1425 | 657
2020-02-18 16:04:06:056289 | 573.1535 | 659
2020-02-18 16:04:23:252953 | 573.2107 | 639
2020-02-18 16:04:23:554567 | 573.2313 | 667
2020-02-18 16:05:00:037439 | 573.2335 | 659
2020-02-18 16:05:35:327126 | 573.2404 | 662
2020-02-18 16:03:12:682966 | 573.2702 | 667
2020-02-18 16:04:44:660405 | 573.2874 | 653
2020-02-18 16:03:15:697898 | 573.296 | 654
2020-02-18 16:03:14:793697 | 573.3944 | 669
2020-02-18 16:04:41:646512 | 573.4785 | 666
2020-02-18 16:05:22:058803 | 573.4939 | 655
2020-02-18 16:05:16:330296 | 573.5013 | 638
2020-02-18 16:05:14:220217 | 573.5122 | 669
2020-02-18 16:05:23:568605 | 573.5174 | 666
2020-02-18 16:02:39:211707 | 573.5393 | 667
2020-02-18 16:05:35:629797 | 573.5403 | 659
2020-02-18 16:04:38:933825 | 573.5964 | 666
2020-02-18 16:02:32:577275 | 573.6344 | 644
2020-02-18 16:04:17:522576 | 573.6416 | 656
2020-02-18 16:05:07:286572 | 573.6467 | 669
2020-02-18 16:04:44:962352 | 573.6673 | 666
2020-02-18 16:04:00:927877 | 573.6919 | 667
2020-02-18 16:05:00:640416 | 573.7531 | 666
2020-02-18 16:05:36:533912 | 573.7657 | 642
2020-02-18 16:02:30:466432 | 573.7718 | 668
2020-02-18 16:03:15:095171 | 573.7842 | 665
2020-02-18 16:02:43:133740 | 573.7905 | 668
2020-02-18 16:03:15:396560 | 573.8219 | 662
2020-02-18 16:04:16:917319 | 573.8413 | 665
2020-02-18 16:05:35:931189 | 573.8446 | 661
2020-02-18 16:05:25:377295 | 573.8544 | 638
2020-02-18 16:04:59:133377 | 573.8601 | 668
2020-02-18 16:04:17:824359 | 573.8762 | 666
2020-02-18 16:04:47:074158 | 573.942 | 667
2020-02-18 16:02:38:609128 | 573.9702 | 657
2020-02-18 16:04:43:455222 | 573.9763 | 671
2020-02-18 16:03:25:948635 | 573.9782 | 663
2020-02-18 16:02:29:863431 | 573.999 | 666
2020-02-18 16:05:01:845898 | 574.038 | 656
2020-02-18 16:02:47:355009 | 574.0463 | 653
2020-02-18 16:05:14:823035 | 574.0856 | 663
2020-02-18 16:05:21:154592 | 574.1033 | 662
2020-02-18 16:04:57:324137 | 574.1205 | 654
2020-02-18 16:03:38:913287 | 574.1263 | 667
2020-02-18 16:03:12:984591 | 574.1303 | 653
2020-02-18 16:04:27:775759 | 574.1714 | 667
2020-02-18 16:04:16:615739 | 574.2212 | 662
2020-02-18 16:03:14:492131 | 574.2625 | 661
2020-02-18 16:03:12:079032 | 574.2957 | 667
2020-02-18 16:04:43:153749 | 574.3162 | 658
2020-02-18 16:04:28:680351 | 574.3179 | 660
2020-02-18 16:03:36:803445 | 574.3598 | 665
2020-02-18 16:04:41:947825 | 574.3717 | 640
2020-02-18 16:03:24:742092 | 574.3719 | 657
2020-02-18 16:03:54:898839 | 574.4042 | 669
2020-02-18 16:04:57:022443 | 574.4152 | 668
2020-02-18 16:05:58:246477 | 574.4673 | 659
2020-02-18 16:05:22:360425 | 574.4902 | 654
2020-02-18 16:02:38:307772 | 574.495 | 661
2020-02-18 16:04:01:229471 | 574.5125 | 663
2020-02-18 16:04:56:721016 | 574.5136 | 654
2020-02-18 16:04:58:530136 | 574.5307 | 664
2020-02-18 16:04:24:157664 | 574.5411 | 668
2020-02-18 16:05:25:678636 | 574.5731 | 671
2020-02-18 16:02:47:053336 | 574.6014 | 663
2020-02-18 16:04:01:532985 | 574.651 | 668
2020-02-18 16:04:16:313839 | 574.6727 | 666
2020-02-18 16:03:36:200386 | 574.6832 | 663
2020-02-18 16:04:30:489433 | 574.6836 | 666
2020-02-18 16:03:26:551679 | 574.686 | 661
2020-02-18 16:05:22:662106 | 574.7053 | 655
2020-02-18 16:03:27:456639 | 574.7353 | 648
2020-02-18 16:02:32:878822 | 574.7819 | 666
2020-02-18 16:03:13:286348 | 574.8021 | 663
2020-02-18 16:03:14:190637 | 574.8234 | 665
2020-02-18 16:05:49:499125 | 574.8403 | 660
2020-02-18 16:03:25:043792 | 574.8554 | 653
2020-02-18 16:05:16:631765 | 574.8832 | 670
2020-02-18 16:05:15:124459 | 574.8866 | 659
2020-02-18 16:05:02:151351 | 574.8907 | 668
2020-02-18 16:04:25:363736 | 574.893 | 654
2020-02-18 16:04:42:249536 | 574.9216 | 666
2020-02-18 16:05:36:232404 | 574.9244 | 657
2020-02-18 16:04:28:378762 | 574.9474 | 647
2020-02-18 16:04:18:126916 | 574.9509 | 641
2020-02-18 16:05:26:286522 | 574.9536 | 640
2020-02-18 16:04:28:077183 | 574.9617 | 663
2020-02-18 16:04:22:649441 | 574.9663 | 658
2020-02-18 16:05:29:903702 | 574.9776 | 638
2020-02-18 16:04:42:852339 | 574.9875 | 668
2020-02-18 16:04:24:459120 | 575.0384 | 662
2020-02-18 16:05:18:140949 | 575.0538 | 658
2020-02-18 16:05:29:301472 | 575.0715 | 656
2020-02-18 16:03:26:853269 | 575.0729 | 668
2020-02-18 16:04:45:264383 | 575.0973 | 667
2020-02-18 16:03:19:617009 | 575.1027 | 662
2020-02-18 16:02:30:164915 | 575.131 | 670
2020-02-18 16:05:18:441622 | 575.1871 | 653
2020-02-18 16:04:38:632391 | 575.2089 | 655
2020-02-18 16:03:24:440833 | 575.248 | 668
2020-02-18 16:03:26:250104 | 575.2623 | 659
2020-02-18 16:03:13:889207 | 575.296 | 661
2020-02-18 16:05:40:150675 | 575.3009 | 656
2020-02-18 16:05:30:505884 | 575.3467 | 669
2020-02-18 16:04:58:831839 | 575.3497 | 663
2020-02-18 16:05:29:602646 | 575.396 | 671
2020-02-18 16:04:22:347829 | 575.4012 | 662
2020-02-18 16:05:30:204715 | 575.4052 | 668
2020-02-18 16:05:00:941608 | 575.5351 | 664
2020-02-18 16:05:02:455485 | 575.5402 | 660
2020-02-18 16:03:13:587818 | 575.545 | 661
2020-02-18 16:03:25:646947 | 575.5473 | 671
2020-02-18 16:04:42:551047 | 575.5505 | 665
2020-02-18 16:05:47:691741 | 575.5677 | 668
2020-02-18 16:05:58:849485 | 575.5728 | 671
2020-02-18 16:05:38:041308 | 575.575 | 654
2020-02-18 16:04:46:772924 | 575.5911 | 661
2020-02-18 16:04:54:004656 | 575.6129 | 659
2020-02-18 16:05:18:742989 | 575.6495 | 667
2020-02-18 16:05:07:587802 | 575.689 | 667
2020-02-18 16:03:22:029436 | 575.7121 | 671
2020-02-18 16:04:47:977778 | 575.7194 | 670
2020-02-18 16:05:37:739507 | 575.7518 | 657
2020-02-18 16:03:25:345324 | 575.7854 | 650
2020-02-18 16:04:45:565808 | 575.7892 | 663
2020-02-18 16:05:52:814739 | 575.7913 | 646
2020-02-18 16:05:16:933008 | 575.8028 | 669
2020-02-18 16:05:09:397194 | 575.8212 | 667
2020-02-18 16:05:17:837755 | 575.8509 | 663
2020-02-18 16:04:31:998003 | 575.8561 | 671
2020-02-18 16:05:26:587834 | 575.8772 | 671
2020-02-18 16:04:20:840351 | 575.887 | 658
2020-02-18 16:04:31:395320 | 575.8893 | 665
2020-02-18 16:05:01:243185 | 575.9018 | 666
2020-02-18 16:04:29:886490 | 575.9134 | 669
2020-02-18 16:04:56:419493 | 575.9763 | 672
2020-02-18 16:05:40:453346 | 576.0054 | 665
2020-02-18 16:02:33:481679 | 576.0175 | 658
2020-02-18 16:05:17:234586 | 576.0375 | 665
2020-02-18 16:05:20:551923 | 576.0752 | 653
2020-02-18 16:04:25:062235 | 576.0856 | 664
2020-02-18 16:04:24:760663 | 576.0982 | 666
2020-02-18 16:03:23:837803 | 576.1116 | 670
2020-02-18 16:04:52:799077 | 576.1353 | 661
2020-02-18 16:02:38:910403 | 576.154 | 668
2020-02-18 16:05:19:044524 | 576.228 | 671
2020-02-18 16:04:18:429229 | 576.235 | 655
2020-02-18 16:04:38:330653 | 576.267 | 671
2020-02-18 16:03:28:361428 | 576.2821 | 673
2020-02-18 16:04:52:196656 | 576.2898 | 671
2020-02-18 16:04:46:471297 | 576.3208 | 661
2020-02-18 16:04:45:868609 | 576.3243 | 662
2020-02-18 16:02:47:656269 | 576.3274 | 665
2020-02-18 16:05:23:870505 | 576.3481 | 663
2020-02-18 16:04:31:696583 | 576.3746 | 650
2020-02-18 16:02:33:179971 | 576.4021 | 660
2020-02-18 16:05:20:853265 | 576.4306 | 665
2020-02-18 16:04:36:219738 | 576.481 | 670
2020-02-18 16:03:22:632262 | 576.4996 | 671
2020-02-18 16:05:53:417381 | 576.5548 | 672
2020-02-18 16:04:54:306352 | 576.5691 | 664
2020-02-18 16:04:37:124647 | 576.5978 | 660
2020-02-18 16:05:17:536304 | 576.6086 | 656
2020-02-18 16:04:21:141811 | 576.6132 | 668
2020-02-18 16:04:52:497832 | 576.627 | 664
2020-02-18 16:04:46:169843 | 576.6333 | 669
2020-02-18 16:03:27:758090 | 576.6542 | 665
2020-02-18 16:05:06:985189 | 576.6584 | 656
2020-02-18 16:04:20:539147 | 576.6647 | 668
2020-02-18 16:03:19:918393 | 576.7246 | 639
2020-02-18 16:05:19:346213 | 576.7372 | 668
2020-02-18 16:03:28:059579 | 576.8006 | 664
2020-02-18 16:05:06:081159 | 576.8117 | 674
2020-02-18 16:03:20:521592 | 576.8367 | 670
2020-02-18 16:05:30:806975 | 576.8552 | 665
2020-02-18 16:04:48:279192 | 576.869 | 661
2020-02-18 16:03:21:727675 | 576.8933 | 640
2020-02-18 16:04:37:426172 | 576.9087 | 669
2020-02-18 16:04:21:744723 | 576.9097 | 663
2020-02-18 16:03:54:597479 | 576.9398 | 669
2020-02-18 16:02:33:783056 | 576.9573 | 656
2020-02-18 16:04:32:299350 | 576.9618 | 667
2020-02-18 16:03:22:330753 | 576.9843 | 670
2020-02-18 16:04:22:046294 | 576.999 | 669
2020-02-18 16:05:51:307855 | 577.0502 | 671
2020-02-18 16:04:38:029144 | 577.0527 | 661
2020-02-18 16:03:20:219923 | 577.0547 | 669
2020-02-18 16:05:19:948991 | 577.1115 | 664
2020-02-18 16:04:21:443155 | 577.1163 | 670
2020-02-18 16:04:18:730761 | 577.118 | 672
2020-02-18 16:03:24:139420 | 577.1457 | 670
2020-02-18 16:05:50:705147 | 577.1527 | 658
2020-02-18 16:04:32:600652 | 577.1952 | 663
2020-02-18 16:03:23:536538 | 577.2082 | 643
2020-02-18 16:04:36:823196 | 577.209 | 655
2020-02-18 16:03:21:124503 | 577.2132 | 664
2020-02-18 16:03:21:426204 | 577.223 | 658
2020-02-18 16:05:51:006512 | 577.2545 | 664
2020-02-18 16:03:20:822954 | 577.2585 | 673
2020-02-18 16:04:36:521460 | 577.2703 | 658
2020-02-18 16:05:24:171723 | 577.2809 | 674
2020-02-18 16:05:20:250195 | 577.3056 | 667
2020-02-18 16:05:49:800604 | 577.3158 | 667
2020-02-18 16:03:28:662918 | 577.3322 | 666
2020-02-18 16:04:37:727632 | 577.4122 | 670
2020-02-18 16:04:35:918132 | 577.4133 | 658
2020-02-18 16:05:19:647688 | 577.459 | 657
2020-02-18 16:05:08:190367 | 577.4675 | 656
2020-02-18 16:05:25:075760 | 577.5264 | 672
2020-02-18 16:05:40:755014 | 577.539 | 658
2020-02-18 16:04:20:237766 | 577.5862 | 658
2020-02-18 16:03:23:235239 | 577.5865 | 655
2020-02-18 16:05:24:473192 | 577.5917 | 659
2020-02-18 16:05:55:828954 | 577.6592 | 667
2020-02-18 16:05:26:889049 | 577.7131 | 665
2020-02-18 16:03:35:899029 | 577.817 | 664
2020-02-18 16:04:35:314726 | 577.8511 | 662
2020-02-18 16:05:29:000508 | 577.9242 | 672
2020-02-18 16:05:47:089194 | 577.9419 | 663
2020-02-18 16:05:07:889003 | 577.9465 | 664
2020-02-18 16:05:47:993058 | 578.0094 | 658
2020-02-18 16:04:30:187885 | 578.0296 | 661
2020-02-18 16:04:35:616722 | 578.0348 | 673
2020-02-18 16:04:19:032177 | 578.0772 | 668
2020-02-18 16:04:19:936482 | 578.1108 | 657
2020-02-18 16:05:28:397812 | 578.1193 | 671
2020-02-18 16:05:50:403470 | 578.1193 | 659
2020-02-18 16:05:57:643911 | 578.1411 | 671
2020-02-18 16:05:05:777269 | 578.1538 | 673
2020-02-18 16:05:41:056363 | 578.1891 | 663
2020-02-18 16:04:54:607786 | 578.2521 | 652
2020-02-18 16:03:22:933947 | 578.2555 | 658
2020-02-18 16:05:49:197752 | 578.2939 | 671
2020-02-18 16:05:10:000437 | 578.2995 | 674
2020-02-18 16:05:24:774511 | 578.3196 | 664
2020-02-18 16:05:13:918706 | 578.3306 | 672
2020-02-18 16:05:51:609205 | 578.3419 | 670
2020-02-18 16:05:02:761895 | 578.3438 | 667
2020-02-18 16:05:27:190268 | 578.3483 | 671
2020-02-18 16:05:57:342437 | 578.3488 | 672
2020-02-18 16:05:31:108266 | 578.3613 | 671
2020-02-18 16:04:19:333745 | 578.4029 | 662
2020-02-18 16:04:33:203058 | 578.4503 | 660
2020-02-18 16:04:19:635319 | 578.5001 | 673
2020-02-18 16:02:38:006407 | 578.5011 | 657
2020-02-18 16:05:41:361026 | 578.5239 | 654
2020-02-18 16:05:50:101978 | 578.5359 | 673
2020-02-18 16:05:08:493414 | 578.5641 | 672
2020-02-18 16:05:35:025052 | 578.6726 | 648
2020-02-18 16:05:28:699143 | 578.6814 | 660
2020-02-18 16:05:27:793000 | 578.7179 | 675
2020-02-18 16:04:33:505502 | 578.7239 | 669
2020-02-18 16:05:41:662134 | 578.7253 | 649
2020-02-18 16:05:09:698766 | 578.7426 | 668
2020-02-18 16:04:51:895599 | 578.7478 | 661
2020-02-18 16:05:28:094509 | 578.8445 | 661
2020-02-18 16:04:49:785651 | 578.9894 | 654
2020-02-18 16:04:32:901949 | 579.0134 | 674
2020-02-18 16:05:56:130443 | 579.0613 | 674
2020-02-18 16:05:31:408857 | 579.0613 | 666
2020-02-18 16:05:27:491702 | 579.1758 | 663
2020-02-18 16:04:35:013210 | 579.2126 | 669
2020-02-18 16:04:50:087024 | 579.2273 | 671
2020-02-18 16:05:48:595412 | 579.2421 | 665
2020-02-18 16:05:05:475707 | 579.2428 | 664
2020-02-18 16:05:59:150867 | 579.2438 | 673
2020-02-18 16:05:55:527444 | 579.2816 | 662
2020-02-18 16:05:53:718959 | 579.2845 | 673
2020-02-18 16:05:57:039465 | 579.3164 | 666
2020-02-18 16:05:31:709973 | 579.3417 | 674
2020-02-18 16:03:28:965248 | 579.3692 | 657
2020-02-18 16:05:43:773241 | 579.3743 | 644
2020-02-18 16:02:53:086504 | 579.4753 | 673
2020-02-18 16:05:44:074733 | 579.4763 | 675
2020-02-18 16:05:56:732922 | 579.495 | 659
2020-02-18 16:05:33:216086 | 579.5053 | 674
2020-02-18 16:04:34:711720 | 579.5211 | 674
2020-02-18 16:05:52:513229 | 579.546 | 669
2020-02-18 16:02:47:957828 | 579.5869 | 666
2020-02-18 16:05:08:794699 | 579.6148 | 662
2020-02-18 16:05:56:431701 | 579.645 | 671
2020-02-18 16:05:33:517655 | 579.6529 | 668
2020-02-18 16:05:32:914549 | 579.6541 | 645
2020-02-18 16:05:41:964034 | 579.6581 | 674
2020-02-18 16:05:10:301571 | 579.699 | 665
2020-02-18 16:05:03:063380 | 579.7493 | 672
2020-02-18 16:05:33:819038 | 579.7863 | 672
2020-02-18 16:04:33:806931 | 579.8307 | 658
2020-02-18 16:03:11:777664 | 579.8498 | 671
2020-02-18 16:04:34:410095 | 579.9285 | 650
2020-02-18 16:02:48:259359 | 579.9314 | 672
2020-02-18 16:04:54:910292 | 579.9479 | 671
2020-02-18 16:04:48:580296 | 579.9629 | 670
2020-02-18 16:05:48:294355 | 579.9723 | 656
2020-02-18 16:05:48:896571 | 580.0129 | 670
2020-02-18 16:05:32:011254 | 580.073 | 660
2020-02-18 16:05:06:382733 | 580.0961 | 665
2020-02-18 16:06:03:973428 | 580.2074 | 674
2020-02-18 16:05:32:613321 | 580.2168 | 660
2020-02-18 16:05:34:120614 | 580.2224 | 675
2020-02-18 16:05:32:312400 | 580.2315 | 668
2020-02-18 16:04:34:108610 | 580.2439 | 671
2020-02-18 16:05:54:623296 | 580.2619 | 673
2020-02-18 16:05:54:020382 | 580.3369 | 669
2020-02-18 16:05:09:096084 | 580.3377 | 643
2020-02-18 16:05:34:723733 | 580.3649 | 670
2020-02-18 16:05:51:910396 | 580.4135 | 658
2020-02-18 16:04:51:594385 | 580.5695 | 662
2020-02-18 16:04:50:388615 | 580.5803 | 670
2020-02-18 16:05:34:421951 | 580.6345 | 667
2020-02-18 16:05:06:684137 | 580.6404 | 657
2020-02-18 16:04:50:690035 | 580.6467 | 664
2020-02-18 16:05:55:225856 | 580.6666 | 665
2020-02-18 16:05:10:602593 | 580.6673 | 675
2020-02-18 16:05:54:321831 | 580.7341 | 667
2020-02-18 16:04:49:182856 | 580.7343 | 658
2020-02-18 16:05:46:787830 | 580.7495 | 673
2020-02-18 16:03:11:476307 | 580.7809 | 675
2020-02-18 16:03:54:295207 | 580.8182 | 671
2020-02-18 16:05:44:978054 | 580.8388 | 664
2020-02-18 16:04:51:292884 | 580.8746 | 662
2020-02-18 16:02:48:560738 | 580.8821 | 674
2020-02-18 16:05:54:924564 | 580.9018 | 673
2020-02-18 16:05:52:211745 | 580.9395 | 668
2020-02-18 16:03:11:174944 | 580.957 | 671
2020-02-18 16:05:10:903952 | 580.9597 | 674
2020-02-18 16:04:49:484298 | 580.9867 | 665
2020-02-18 16:04:50:991509 | 581.0411 | 676
2020-02-18 16:05:44:376319 | 581.1616 | 669
2020-02-18 16:04:48:881601 | 581.1716 | 668
2020-02-18 16:04:55:211736 | 581.1841 | 671
2020-02-18 16:03:29:266578 | 581.1991 | 645
2020-02-18 16:05:42:265759 | 581.2251 | 670
2020-02-18 16:05:44:677775 | 581.4294 | 664
2020-02-18 16:05:42:567505 | 581.5015 | 667
2020-02-18 16:05:13:617113 | 581.527 | 674
2020-02-18 16:05:45:279546 | 581.529 | 666
2020-02-18 16:05:59:452336 | 581.5491 | 668
2020-02-18 16:02:53:387826 | 581.6107 | 674
2020-02-18 16:03:35:597680 | 581.646 | 676
2020-02-18 16:05:59:753787 | 581.7448 | 659
2020-02-18 16:02:51:277940 | 581.8513 | 667
2020-02-18 16:05:11:205630 | 581.8616 | 668
2020-02-18 16:03:10:873472 | 581.8928 | 674
2020-02-18 16:05:03:365005 | 581.947 | 665
2020-02-18 16:05:45:581639 | 582.0522 | 675
2020-02-18 16:05:13:316235 | 582.0642 | 673
2020-02-18 16:05:42:869180 | 582.0745 | 678
2020-02-18 16:05:04:872951 | 582.1027 | 668
2020-02-18 16:04:55:514972 | 582.1633 | 670
2020-02-18 16:05:12:713163 | 582.1788 | 664
2020-02-18 16:05:43:471856 | 582.23 | 659
2020-02-18 16:05:13:015322 | 582.2887 | 673
2020-02-18 16:05:05:174379 | 582.3809 | 668
2020-02-18 16:03:29:567888 | 582.4538 | 672
2020-02-18 16:06:03:672047 | 582.5248 | 659
2020-02-18 16:02:51:579431 | 582.5929 | 663
2020-02-18 16:02:52:785309 | 582.695 | 663
2020-02-18 16:06:00:055133 | 582.7262 | 663
2020-02-18 16:04:55:816442 | 582.8016 | 675
2020-02-18 16:02:48:863005 | 582.8603 | 671
2020-02-18 16:05:12:411501 | 582.9407 | 677
2020-02-18 16:05:04:571580 | 582.9956 | 674
2020-02-18 16:05:43:170557 | 582.997 | 668
2020-02-18 16:05:45:883062 | 582.9982 | 647
2020-02-18 16:06:03:370688 | 583.0004 | 644
2020-02-18 16:05:11:507069 | 583.0167 | 665
2020-02-18 16:02:52:182173 | 583.0688 | 671
2020-02-18 16:05:46:486445 | 583.0799 | 669
2020-02-18 16:02:51:880792 | 583.1311 | 676
2020-02-18 16:06:04:274782 | 583.1468 | 678
2020-02-18 16:05:46:184420 | 583.2649 | 675
2020-02-18 16:04:56:117924 | 583.3064 | 666
2020-02-18 16:03:29:869243 | 583.3592 | 668
2020-02-18 16:02:53:689150 | 583.363 | 671
2020-02-18 16:02:49:770724 | 583.3767 | 673
2020-02-18 16:03:32:883669 | 583.4473 | 675
2020-02-18 16:03:32:582052 | 583.4971 | 672
2020-02-18 16:05:12:110159 | 583.5043 | 676
2020-02-18 16:05:11:808561 | 583.639 | 667
2020-02-18 16:02:49:164788 | 583.7034 | 651
2020-02-18 16:06:02:767848 | 583.7331 | 669
2020-02-18 16:03:32:280674 | 583.789 | 675
2020-02-18 16:03:30:170598 | 583.7959 | 673
2020-02-18 16:06:01:562237 | 583.8 | 661
2020-02-18 16:03:30:472026 | 583.8396 | 677
2020-02-18 16:03:30:773606 | 583.8783 | 677
2020-02-18 16:02:52:483972 | 583.9443 | 663
2020-02-18 16:03:10:571893 | 584.11 | 677
2020-02-18 16:03:31:074938 | 584.1109 | 665
2020-02-18 16:02:49:469334 | 584.1259 | 677
2020-02-18 16:06:01:863459 | 584.1576 | 666
2020-02-18 16:05:03:666967 | 584.2508 | 678
2020-02-18 16:03:35:296391 | 584.4055 | 676
2020-02-18 16:06:03:069303 | 584.4267 | 654
2020-02-18 16:03:34:995087 | 584.5343 | 676
2020-02-18 16:03:34:693530 | 584.603 | 646
2020-02-18 16:02:50:072262 | 584.66 | 675
2020-02-18 16:05:04:270065 | 584.7385 | 666
2020-02-18 16:03:33:185160 | 584.8108 | 671
2020-02-18 16:03:31:376383 | 584.8606 | 671
2020-02-18 16:03:53:992578 | 584.9595 | 676
2020-02-18 16:02:50:675285 | 584.9978 | 646
2020-02-18 16:05:03:968738 | 585.0042 | 664
2020-02-18 16:02:50:373900 | 585.051 | 669
2020-02-18 16:03:31:677729 | 585.0816 | 667
2020-02-18 16:03:31:979163 | 585.1096 | 667
2020-02-18 16:06:02:466379 | 585.184 | 679
2020-02-18 16:06:02:164871 | 585.2149 | 675
2020-02-18 16:06:00:356569 | 585.5308 | 670
2020-02-18 16:03:34:391924 | 585.544 | 665
2020-02-18 16:03:33:487287 | 585.9334 | 673
2020-02-18 16:06:04:576274 | 585.9898 | 680
2020-02-18 16:02:50:976562 | 586.1072 | 677
2020-02-18 16:06:00:657728 | 586.2675 | 678
2020-02-18 16:03:34:090284 | 586.3357 | 673
2020-02-18 16:03:33:788834 | 586.3897 | 679
2020-02-18 16:06:00:959412 | 586.6876 | 678
2020-02-18 16:06:01:260754 | 586.7882 | 670
2020-02-18 16:03:10:270657 | 587.3491 | 672
2020-02-18 16:06:04:877515 | 587.4317 | 678
2020-02-18 16:02:37:705203 | 591.4725 | 671
2020-02-18 16:03:53:690898 | 592.9512 | 679
2020-02-18 16:03:09:969389 | 593.2473 | 653
2020-02-18 16:06:05:178911 | 593.9473 | 682
2020-02-18 16:06:29:904601 | 597.9293 | 683
2020-02-18 16:06:29:602800 | 599.6927 | 681
2020-02-18 16:02:37:403693 | 599.7113 | 685
2020-02-18 16:03:53:389306 | 605.0203 | 692
2020-02-18 16:03:09:667813 | 607.9877 | 691
2020-02-18 16:06:29:300935 | 611.0428 | 698
2020-02-18 16:06:05:480491 | 615.0521 | 700
2020-02-18 16:02:37:102580 | 615.2257 | 694
2020-02-18 16:06:22:972042 | 619.4926 | 673
2020-02-18 16:06:22:670742 | 619.6045 | 675
2020-02-18 16:06:28:999599 | 620.2792 | 706
2020-02-18 16:06:23:876480 | 621.7715 | 697
2020-02-18 16:06:24:177761 | 622.0207 | 689
2020-02-18 16:06:23:575146 | 622.1823 | 708
2020-02-18 16:06:24:479275 | 622.3715 | 706
2020-02-18 16:06:23:273661 | 623.6893 | 689
2020-02-18 16:03:09:366597 | 623.7097 | 706
2020-02-18 16:06:28:698410 | 626.7024 | 705
2020-02-18 16:06:24:780644 | 626.9446 | 710
2020-02-18 16:03:53:087977 | 627.1894 | 709
2020-02-18 16:06:17:847669 | 628.0877 | 686
2020-02-18 16:06:22:369398 | 628.3959 | 703
2020-02-18 16:06:15:436293 | 629.3122 | 711
2020-02-18 16:06:18:149121 | 631.5984 | 681
2020-02-18 16:02:53:990398 | 631.7136 | 718
2020-02-18 16:06:25:684498 | 632.7384 | 713
2020-02-18 16:06:17:546192 | 632.8582 | 704
2020-02-18 16:06:25:383166 | 633.2037 | 702
2020-02-18 16:06:15:134986 | 636.0993 | 716
2020-02-18 16:06:15:737597 | 637.0105 | 719
2020-02-18 16:06:18:450350 | 637.2186 | 693
2020-02-18 16:06:28:096259 | 640.3427 | 712
2020-02-18 16:06:16:038893 | 640.7878 | 717
2020-02-18 16:06:05:781890 | 641.1541 | 721
2020-02-18 16:06:17:244379 | 641.1956 | 723
2020-02-18 16:06:16:942925 | 641.8849 | 723
2020-02-18 16:02:36:801085 | 642.4076 | 716
2020-02-18 16:06:26:287607 | 642.9253 | 714
2020-02-18 16:06:25:986102 | 642.9805 | 720
2020-02-18 16:06:28:397397 | 643.7971 | 710
2020-02-18 16:06:16:340372 | 644.0845 | 718
2020-02-18 16:06:18:751732 | 644.473 | 720
2020-02-18 16:06:30:205467 | 645.8986 | 728
2020-02-18 16:06:25:081868 | 647.1609 | 712
2020-02-18 16:03:09:065402 | 648.8343 | 720
2020-02-18 16:06:26:890591 | 650.0434 | 723
2020-02-18 16:06:26:588977 | 651.9973 | 731
2020-02-18 16:06:16:641737 | 652.7765 | 728
2020-02-18 16:06:19:052991 | 654.2024 | 731
2020-02-18 16:06:19:355031 | 654.6462 | 717
2020-02-18 16:06:27:794824 | 656.5383 | 717
2020-02-18 16:06:14:833406 | 656.9271 | 722
2020-02-18 16:06:27:191979 | 658.5562 | 738
2020-02-18 16:06:22:067860 | 661.5564 | 739
2020-02-18 16:06:06:083583 | 661.758 | 740
2020-02-18 16:06:19:656277 | 663.3871 | 733
2020-02-18 16:03:52:786615 | 664.5017 | 735
2020-02-18 16:06:27:493424 | 664.6553 | 719
2020-02-18 16:06:30:506550 | 671.5429 | 744
2020-02-18 16:06:19:957673 | 672.331 | 745
2020-02-18 16:06:08:194519 | 673.9113 | 748
2020-02-18 16:06:07:893022 | 675.7978 | 745
2020-02-18 16:06:14:531974 | 676.3807 | 740
2020-02-18 16:06:08:496292 | 676.9711 | 740
2020-02-18 16:06:06:385066 | 678.2848 | 749
2020-02-18 16:02:34:084484 | 678.8165 | 753
2020-02-18 16:06:07:591623 | 678.8505 | 737
2020-02-18 16:06:21:464862 | 679.7094 | 751
2020-02-18 16:06:20:259221 | 680.3979 | 737
2020-02-18 16:06:21:766174 | 680.4977 | 747
2020-02-18 16:06:21:163358 | 680.7057 | 743
2020-02-18 16:06:34:424022 | 682.3943 | 744
2020-02-18 16:06:08:797723 | 687.1939 | 742
2020-02-18 16:06:31:109091 | 687.7162 | 760
2020-02-18 16:06:33:821536 | 688.9478 | 758
2020-02-18 16:06:20:861796 | 689.2674 | 756
2020-02-18 16:02:36:499694 | 689.3992 | 748
2020-02-18 16:06:06:686442 | 689.5232 | 729
2020-02-18 16:06:30:807879 | 690.7528 | 751
2020-02-18 16:06:20:560512 | 691.0197 | 757
2020-02-18 16:06:09:099186 | 691.0356 | 759
2020-02-18 16:06:07:290090 | 691.6326 | 739
2020-02-18 16:06:34:122839 | 692.2452 | 746
2020-02-18 16:06:33:520199 | 693.283 | 758
2020-02-18 16:06:31:410325 | 693.5218 | 757
2020-02-18 16:06:09:701980 | 693.5744 | 752
2020-02-18 16:03:08:763779 | 693.6716 | 744
2020-02-18 16:06:10:003586 | 693.914 | 759
2020-02-18 16:06:34:725195 | 695.549 | 747
2020-02-18 16:06:33:218615 | 696.5395 | 755
2020-02-18 16:06:09:400542 | 696.5778 | 766
2020-02-18 16:06:32:013059 | 697.3363 | 758
2020-02-18 16:06:32:314472 | 697.4017 | 755
2020-02-18 16:06:31:711675 | 697.6144 | 755
2020-02-18 16:06:14:230364 | 701.0409 | 762
2020-02-18 16:06:06:987708 | 701.0999 | 743
2020-02-18 16:06:32:616138 | 701.5919 | 751
2020-02-18 16:06:32:917314 | 702.1155 | 771
2020-02-18 16:03:39:214726 | 702.4746 | 771
2020-02-18 16:06:10:305182 | 705.2172 | 770
2020-02-18 16:06:10:606453 | 707.6738 | 766
2020-02-18 16:06:13:926679 | 710.1806 | 753
2020-02-18 16:06:13:623983 | 711.031 | 746
2020-02-18 16:06:35:026438 | 711.2108 | 774
2020-02-18 16:06:40:754734 | 713.933 | 773
2020-02-18 16:06:10:907820 | 715.8177 | 781
2020-02-18 16:06:35:327865 | 717.1655 | 781
2020-02-18 16:06:41:056378 | 717.7662 | 777
2020-02-18 16:08:00:363802 | 717.9691 | 761
2020-02-18 16:06:40:453043 | 718.3365 | 773
2020-02-18 16:06:13:321642 | 718.4227 | 779
2020-02-18 16:06:35:629399 | 719.5265 | 785
2020-02-18 16:08:00:062112 | 720.8428 | 781
2020-02-18 16:06:11:209197 | 720.8853 | 767
2020-02-18 16:08:00:966623 | 721.1305 | 781
2020-02-18 16:06:35:931002 | 721.1506 | 781
2020-02-18 16:06:41:358539 | 721.2189 | 751
2020-02-18 16:06:36:232657 | 721.3856 | 751
2020-02-18 16:06:36:835288 | 721.4154 | 780
2020-02-18 16:06:40:151261 | 721.64 | 784
2020-02-18 16:06:39:849717 | 722.0328 | 775
2020-02-18 16:08:01:268168 | 722.2711 | 787
2020-02-18 16:06:36:533991 | 722.795 | 765
2020-02-18 16:06:39:548123 | 722.8944 | 788
2020-02-18 16:06:38:342263 | 723.1494 | 764
2020-02-18 16:06:38:040713 | 723.1963 | 752
2020-02-18 16:06:39:246607 | 723.6267 | 789
2020-02-18 16:06:38:945283 | 723.7139 | 785
2020-02-18 16:08:00:665133 | 723.773 | 786
2020-02-18 16:08:01:569897 | 723.9287 | 775
2020-02-18 16:06:38:643664 | 723.9575 | 784
2020-02-18 16:06:13:019851 | 723.9747 | 788
2020-02-18 16:06:41:660041 | 724.1023 | 771
2020-02-18 16:06:12:415746 | 724.1023 | 772
2020-02-18 16:06:11:510727 | 724.2487 | 772
2020-02-18 16:06:37:136896 | 724.336 | 787
2020-02-18 16:06:12:114046 | 724.614 | 787
2020-02-18 16:06:12:717220 | 724.6164 | 787
2020-02-18 16:06:37:739183 | 725.1 | 785
2020-02-18 16:06:37:437988 | 725.2303 | 789
2020-02-18 16:06:54:927719 | 725.7778 | 785
2020-02-18 16:06:11:812581 | 725.9678 | 766
2020-02-18 16:06:46:486241 | 726.0949 | 775
2020-02-18 16:06:46:787456 | 726.1238 | 773
2020-02-18 16:06:44:675295 | 726.1263 | 767
2020-02-18 16:06:45:882598 | 726.2676 | 785
2020-02-18 16:06:45:278427 | 726.5175 | 770
2020-02-18 16:06:52:215419 | 726.5946 | 783
2020-02-18 16:06:44:373818 | 726.6853 | 789
2020-02-18 16:06:47:089070 | 726.9824 | 779
2020-02-18 16:06:47:993306 | 727.0323 | 773
2020-02-18 16:06:54:626533 | 727.0754 | 768
2020-02-18 16:06:52:516656 | 727.134 | 758
2020-02-18 16:06:47:691861 | 727.2523 | 761
2020-02-18 16:06:55:229124 | 727.3763 | 782
2020-02-18 16:06:54:325137 | 727.5194 | 754
2020-02-18 16:06:45:580926 | 727.6583 | 787
2020-02-18 16:06:47:390512 | 727.679 | 784
2020-02-18 16:06:46:183891 | 727.7355 | 756
2020-02-18 16:08:05:489496 | 727.7861 | 757
2020-02-18 16:06:41:961706 | 727.8254 | 773
2020-02-18 16:06:48:294769 | 727.833 | 787
2020-02-18 16:08:02:173027 | 727.9371 | 772
2020-02-18 16:08:06:092609 | 727.9402 | 786
2020-02-18 16:08:01:871517 | 727.9533 | 768
2020-02-18 16:06:44:976673 | 728.604 | 776
2020-02-18 16:06:52:817888 | 728.7543 | 779
2020-02-18 16:07:00:957043 | 728.7757 | 795
2020-02-18 16:06:53:119252 | 728.9849 | 787
2020-02-18 16:08:05:791009 | 729.1999 | 787
2020-02-18 16:06:53:420632 | 729.3161 | 783
2020-02-18 16:07:30:815713 | 729.435 | 784
2020-02-18 16:06:51:914146 | 729.7259 | 782
2020-02-18 16:08:02:475040 | 729.9306 | 794
2020-02-18 16:06:53:722003 | 729.9637 | 784
2020-02-18 16:06:48:596238 | 730.0551 | 795
2020-02-18 16:06:54:023415 | 730.1051 | 786
2020-02-18 16:08:04:283848 | 730.1511 | 790
2020-02-18 16:08:03:982063 | 730.3293 | 790
2020-02-18 16:06:42:263161 | 730.3524 | 787
2020-02-18 16:06:49:198967 | 730.3739 | 794
2020-02-18 16:08:06:394504 | 730.4458 | 787
2020-02-18 16:06:49:500427 | 730.5787 | 781
2020-02-18 16:06:59:751636 | 730.5931 | 766
2020-02-18 16:06:48:897641 | 730.6379 | 795
2020-02-18 16:06:55:530708 | 730.7203 | 789
2020-02-18 16:06:51:007654 | 730.7548 | 757
2020-02-18 16:06:51:309700 | 730.9599 | 770
2020-02-18 16:08:06:696293 | 730.9901 | 761
2020-02-18 16:06:50:706209 | 731.1901 | 787
2020-02-18 16:06:49:801972 | 731.2898 | 791
2020-02-18 16:06:51:612262 | 731.3487 | 782
2020-02-18 16:06:44:072198 | 731.4114 | 796
2020-02-18 16:08:02:776482 | 731.4853 | 796
2020-02-18 16:06:50:103517 | 731.531 | 781
2020-02-18 16:03:52:485072 | 731.5558 | 787
2020-02-18 16:07:01:258438 | 731.7702 | 793
2020-02-18 16:06:42:564742 | 731.8788 | 786
2020-02-18 16:07:00:053035 | 731.8985 | 772
2020-02-18 16:06:50:404827 | 732.1146 | 784
2020-02-18 16:06:57:340718 | 732.3156 | 787
2020-02-18 16:06:57:642161 | 732.4483 | 787
2020-02-18 16:06:42:866411 | 732.4758 | 767
2020-02-18 16:08:05:187900 | 732.6232 | 785
2020-02-18 16:06:59:450295 | 732.6733 | 795
2020-02-18 16:07:00:655587 | 732.7647 | 794
2020-02-18 16:06:43:167729 | 732.8526 | 779
2020-02-18 16:07:00:354426 | 732.9591 | 790
2020-02-18 16:06:55:832199 | 733.1135 | 790
2020-02-18 16:08:03:077910 | 733.1981 | 781
2020-02-18 16:08:06:997657 | 733.2754 | 790
2020-02-18 16:06:58:847548 | 733.391 | 789
2020-02-18 16:06:56:135536 | 733.4954 | 789
2020-02-18 16:08:07:299154 | 733.5632 | 791
2020-02-18 16:07:30:514019 | 733.5792 | 776
2020-02-18 16:08:04:585388 | 733.7651 | 791
2020-02-18 16:06:59:148833 | 733.8143 | 796
2020-02-18 16:08:04:886634 | 733.8503 | 790
2020-02-18 16:06:57:039241 | 733.9687 | 786
2020-02-18 16:08:03:680956 | 734.0015 | 788
2020-02-18 16:06:58:546162 | 734.3114 | 777
2020-02-18 16:06:43:469186 | 734.6768 | 791
2020-02-18 16:08:14:840945 | 734.7052 | 761
2020-02-18 16:06:57:943601 | 734.7485 | 790
2020-02-18 16:06:56:737744 | 734.7881 | 776
2020-02-18 16:08:03:379446 | 735.0405 | 782
2020-02-18 16:06:43:770725 | 735.1525 | 795
2020-02-18 16:07:57:649518 | 735.2594 | 797
2020-02-18 16:08:07:600778 | 735.3118 | 790
2020-02-18 16:07:54:330758 | 735.3798 | 793
2020-02-18 16:08:15:745733 | 735.5376 | 789
2020-02-18 16:07:58:554574 | 735.5938 | 788
2020-02-18 16:07:46:191133 | 735.6366 | 797
2020-02-18 16:06:58:244758 | 735.643 | 793
2020-02-18 16:08:15:142317 | 735.6741 | 788
2020-02-18 16:07:54:632276 | 735.7427 | 792
2020-02-18 16:08:15:443758 | 735.7642 | 786
2020-02-18 16:07:01:560023 | 735.8127 | 769
2020-02-18 16:07:57:348014 | 735.9781 | 791
2020-02-18 16:08:16:047383 | 736.1118 | 762
2020-02-18 16:06:56:436482 | 736.1941 | 795
2020-02-18 16:07:57:951227 | 736.2529 | 788
2020-02-18 16:07:31:117210 | 736.3054 | 791
2020-02-18 16:07:46:492912 | 736.4122 | 797
2020-02-18 16:07:59:760643 | 736.4208 | 787
2020-02-18 16:08:07:903220 | 736.9397 | 766
2020-02-18 16:08:16:349003 | 737.4292 | 795
2020-02-18 16:08:14:539476 | 737.4568 | 793
2020-02-18 16:08:27:807048 | 737.6969 | 790
2020-02-18 16:08:10:318663 | 737.7086 | 794
2020-02-18 16:08:11:223168 | 737.7705 | 763
2020-02-18 16:07:54:029247 | 737.7965 | 796
2020-02-18 16:07:58:856289 | 738.0896 | 800
2020-02-18 16:07:45:889604 | 738.1964 | 782
2020-02-18 16:08:19:665124 | 738.3267 | 792
2020-02-18 16:07:59:157628 | 738.3998 | 790
2020-02-18 16:08:12:429279 | 738.4592 | 764
2020-02-18 16:08:10:016910 | 738.4836 | 763
2020-02-18 16:07:01:861617 | 738.5637 | 785
2020-02-18 16:08:16:650331 | 738.5705 | 794
2020-02-18 16:07:59:459036 | 738.5843 | 794
2020-02-18 16:07:46:794666 | 738.603 | 777
2020-02-18 16:07:57:046542 | 738.6446 | 782
2020-02-18 16:07:54:933892 | 738.7133 | 792
2020-02-18 16:08:17:253640 | 739.0384 | 765
2020-02-18 16:08:12:730747 | 739.0719 | 797
2020-02-18 16:07:56:745049 | 739.1219 | 776
2020-02-18 16:08:10:620376 | 739.2201 | 798
2020-02-18 16:08:16:952018 | 739.3979 | 793
2020-02-18 16:08:12:127725 | 739.4235 | 793
2020-02-18 16:08:09:110926 | 739.4309 | 791
2020-02-18 16:07:58:253065 | 739.4959 | 792
2020-02-18 16:08:08:808441 | 739.5981 | 796
2020-02-18 16:08:14:237887 | 739.6037 | 793
2020-02-18 16:08:18:459392 | 739.7407 | 772
2020-02-18 16:07:31:418651 | 739.7671 | 792
2020-02-18 16:08:28:108657 | 739.9029 | 794
2020-02-18 16:08:08:204762 | 739.9515 | 795
2020-02-18 16:07:53:727594 | 739.9786 | 791
2020-02-18 16:08:08:506374 | 740.0123 | 795
2020-02-18 16:08:13:635239 | 740.1354 | 765
2020-02-18 16:08:11:524797 | 740.1785 | 797
2020-02-18 16:07:49:206133 | 740.2371 | 792
2020-02-18 16:07:31:720566 | 740.2578 | 766
2020-02-18 16:12:37:778925 | 740.2815 | 783
2020-02-18 16:08:10:921736 | 740.3183 | 793
2020-02-18 16:07:55:235328 | 740.4011 | 795
2020-02-18 16:07:53:426186 | 740.4915 | 796
2020-02-18 16:08:18:157919 | 740.4974 | 792
2020-02-18 16:07:02:162971 | 740.5108 | 793
2020-02-18 16:07:45:286449 | 740.6234 | 778
2020-02-18 16:08:13:333828 | 740.6474 | 794
2020-02-18 16:07:44:985048 | 740.6744 | 796
2020-02-18 16:08:17:555210 | 740.6819 | 799
2020-02-18 16:07:55:536523 | 740.8508 | 780
2020-02-18 16:07:56:443393 | 740.8663 | 802
2020-02-18 16:08:40:774656 | 740.9111 | 796
2020-02-18 16:08:13:936510 | 740.9956 | 794
2020-02-18 16:08:27:505280 | 741.0534 | 791
2020-02-18 16:07:30:212239 | 741.0624 | 803
2020-02-18 16:08:17:856526 | 741.1042 | 801
2020-02-18 16:08:11:826427 | 741.1146 | 800
2020-02-18 16:07:48:905198 | 741.1751 | 802
2020-02-18 16:08:09:715313 | 741.1948 | 796
2020-02-18 16:07:48:000664 | 741.2017 | 781
2020-02-18 16:07:50:411741 | 741.209 | 766
2020-02-18 16:08:13:032334 | 741.2232 | 798
2020-02-18 16:08:19:363688 | 741.249 | 795
2020-02-18 16:07:47:096277 | 741.3116 | 783
2020-02-18 16:07:53:124676 | 741.322 | 795
2020-02-18 16:07:47:699150 | 741.343 | 803
2020-02-18 16:07:50:110390 | 741.3662 | 794
2020-02-18 16:08:19:966566 | 741.5214 | 797
2020-02-18 16:07:55:839215 | 741.5334 | 794
2020-02-18 16:08:09:413792 | 741.5972 | 791
2020-02-18 16:07:06:384937 | 741.7363 | 790
2020-02-18 16:08:40:171136 | 741.7378 | 791
2020-02-18 16:07:52:823004 | 741.7403 | 800
2020-02-18 16:07:49:507121 | 741.742 | 800
2020-02-18 16:07:06:083462 | 741.7777 | 794
2020-02-18 16:07:29:004496 | 741.8397 | 776
2020-02-18 16:09:00:682214 | 741.8749 | 802
2020-02-18 16:07:47:397655 | 741.8989 | 802
2020-02-18 16:07:56:140817 | 741.9322 | 792
2020-02-18 16:08:52:239449 | 741.9395 | 770
2020-02-18 16:07:45:587930 | 741.9619 | 779
2020-02-18 16:07:49:808683 | 741.9627 | 797
2020-02-18 16:08:51:335197 | 742.0506 | 784
2020-02-18 16:08:39:869624 | 742.0575 | 780
2020-02-18 16:09:04:600916 | 742.1257 | 774
2020-02-18 16:07:23:572955 | 742.1347 | 792
2020-02-18 16:07:06:686244 | 742.1399 | 799
2020-02-18 16:09:05:806428 | 742.2128 | 795
2020-02-18 16:09:10:932051 | 742.2282 | 795
2020-02-18 16:07:04:576303 | 742.2337 | 789
2020-02-18 16:07:29:909301 | 742.276 | 794
2020-02-18 16:07:28:097827 | 742.2856 | 778
2020-02-18 16:07:02:464399 | 742.3199 | 798
2020-02-18 16:07:03:067230 | 742.3217 | 804
2020-02-18 16:07:03:370554 | 742.3364 | 780
2020-02-18 16:07:04:877616 | 742.3364 | 798
2020-02-18 16:09:11:535215 | 742.3455 | 796
2020-02-18 16:07:27:796233 | 742.3666 | 781
2020-02-18 16:07:08:193026 | 742.3977 | 795
2020-02-18 16:07:13:316684 | 742.4174 | 776
2020-02-18 16:07:18:141159 | 742.4425 | 795
2020-02-18 16:09:03:696454 | 742.4436 | 792
2020-02-18 16:08:56:159122 | 742.4454 | 766
2020-02-18 16:09:11:836504 | 742.4687 | 793
2020-02-18 16:07:26:590215 | 742.4787 | 798
2020-02-18 16:08:35:647917 | 742.4942 | 796
2020-02-18 16:08:36:854513 | 742.498 | 797
2020-02-18 16:07:23:874461 | 742.5122 | 792
2020-02-18 16:07:29:306264 | 742.5166 | 782
2020-02-18 16:09:00:983767 | 742.5316 | 784
2020-02-18 16:07:10:001598 | 742.5553 | 772
2020-02-18 16:07:14:824620 | 742.557 | 768
2020-02-18 16:08:44:695364 | 742.58 | 795
2020-02-18 16:07:51:617589 | 742.5953 | 777
2020-02-18 16:07:44:080547 | 742.6007 | 769
2020-02-18 16:08:40:472980 | 742.6235 | 792
2020-02-18 16:08:37:759036 | 742.7108 | 776
2020-02-18 16:07:14:522956 | 742.7225 | 796
2020-02-18 16:08:18:760866 | 742.7229 | 798
2020-02-18 16:08:45:600167 | 742.7239 | 768
2020-02-18 16:08:55:254772 | 742.7246 | 791
2020-02-18 16:08:35:949947 | 742.7264 | 787
2020-02-18 16:07:02:765812 | 742.7457 | 799
2020-02-18 16:07:08:494378 | 742.7724 | 798
2020-02-18 16:08:51:636568 | 742.7773 | 786
2020-02-18 16:09:06:409019 | 742.7834 | 775
2020-02-18 16:07:17:838891 | 742.7855 | 804
2020-02-18 16:07:34:734936 | 742.8049 | 788
2020-02-18 16:07:16:332337 | 742.8105 | 768
2020-02-18 16:07:28:703116 | 742.8139 | 795
2020-02-18 16:07:25:080341 | 742.8191 | 796
2020-02-18 16:09:01:586568 | 742.842 | 799
2020-02-18 16:07:32:021845 | 742.8522 | 779
2020-02-18 16:08:48:319472 | 742.8574 | 798
2020-02-18 16:07:05:782001 | 742.9818 | 792
2020-02-18 16:07:51:918897 | 742.9936 | 780
2020-02-18 16:07:13:617866 | 742.9966 | 780
2020-02-18 16:09:02:792165 | 742.9976 | 797
2020-02-18 16:07:44:683461 | 743.0117 | 797
2020-02-18 16:07:06:987714 | 743.0156 | 801
2020-02-18 16:09:11:233643 | 743.042 | 791
2020-02-18 16:09:06:107802 | 743.0678 | 798
2020-02-18 16:07:13:015415 | 743.0742 | 802
2020-02-18 16:07:11:508702 | 743.082 | 775
2020-02-18 16:07:38:654999 | 743.0929 | 791
2020-02-18 16:08:27:203911 | 743.1048 | 781
2020-02-18 16:07:04:274932 | 743.1173 | 795
2020-02-18 16:07:29:607994 | 743.1194 | 786
2020-02-18 16:08:38:663516 | 743.1596 | 792
2020-02-18 16:07:11:810132 | 743.1863 | 782
2020-02-18 16:07:25:383764 | 743.2004 | 790
2020-02-18 16:09:05:505181 | 743.2263 | 768
2020-02-18 16:07:07:891835 | 743.2275 | 794
2020-02-18 16:07:26:288341 | 743.257 | 802
2020-02-18 16:07:09:699974 | 743.2863 | 800
2020-02-18 16:07:16:633771 | 743.2958 | 779
2020-02-18 16:09:03:997838 | 743.2971 | 792
2020-02-18 16:07:38:956387 | 743.3024 | 782
2020-02-18 16:08:51:937889 | 743.3142 | 802
2020-02-18 16:08:19:062040 | 743.3182 | 799
2020-02-18 16:07:14:221418 | 743.3246 | 793
2020-02-18 16:07:33:227870 | 743.3297 | 774
2020-02-18 16:08:46:504580 | 743.3504 | 804
2020-02-18 16:07:44:382075 | 743.3523 | 801
2020-02-18 16:07:03:973403 | 743.3621 | 797
2020-02-18 16:07:28:401703 | 743.3931 | 798
2020-02-18 16:07:18:443886 | 743.4108 | 795
2020-02-18 16:07:34:433363 | 743.4199 | 799
2020-02-18 16:09:04:299345 | 743.4289 | 804
2020-02-18 16:07:48:302180 | 743.4297 | 785
2020-02-18 16:07:36:242781 | 743.4341 | 783
2020-02-18 16:07:52:521648 | 743.4383 | 796
2020-02-18 16:07:35:941137 | 743.441 | 793
2020-02-18 16:07:24:477141 | 743.4441 | 800
2020-02-18 16:07:48:603797 | 743.4573 | 796
2020-02-18 16:08:41:679574 | 743.4789 | 780
2020-02-18 16:08:36:553075 | 743.4803 | 796
2020-02-18 16:07:05:178845 | 743.4914 | 799
2020-02-18 16:08:41:076297 | 743.504 | 792
2020-02-18 16:07:42:875141 | 743.5065 | 795
2020-02-18 16:07:16:030968 | 743.5579 | 797
2020-02-18 16:07:17:537360 | 743.5579 | 803
2020-02-18 16:08:39:567769 | 743.559 | 799
2020-02-18 16:08:37:457401 | 743.5866 | 802
2020-02-18 16:07:24:778743 | 743.6165 | 804
2020-02-18 16:07:15:126365 | 743.6452 | 791
2020-02-18 16:07:03:671949 | 743.6525 | 788
2020-02-18 16:08:54:953092 | 743.666 | 796
2020-02-18 16:08:34:138765 | 743.6685 | 781
2020-02-18 16:08:20:569451 | 743.7004 | 801
2020-02-18 16:08:20:267945 | 743.7134 | 794
2020-02-18 16:07:42:573653 | 743.717 | 803
2020-02-18 16:07:13:919569 | 743.7216 | 792
2020-02-18 16:07:07:590558 | 743.7276 | 793
2020-02-18 16:07:43:779075 | 743.7315 | 794
2020-02-18 16:07:39:861198 | 743.7411 | 803
2020-02-18 16:07:07:289229 | 743.7466 | 795
2020-02-18 16:08:35:044982 | 743.7521 | 786
2020-02-18 16:08:28:410271 | 743.7582 | 786
2020-02-18 16:07:40:162796 | 743.7591 | 798
2020-02-18 16:08:44:393638 | 743.7613 | 795
2020-02-18 16:07:09:398474 | 743.7724 | 799
2020-02-18 16:07:27:494527 | 743.7759 | 801
2020-02-18 16:07:10:303100 | 743.7826 | 786
2020-02-18 16:07:24:175772 | 743.7845 | 797
2020-02-18 16:07:50:713169 | 743.7931 | 790
2020-02-18 16:07:19:350632 | 743.794 | 793
2020-02-18 16:07:05:480223 | 743.8138 | 789
2020-02-18 16:07:41:367749 | 743.8254 | 780
2020-02-18 16:07:20:557421 | 743.8362 | 779
2020-02-18 16:08:23:887269 | 743.8642 | 779
2020-02-18 16:07:37:449294 | 743.8754 | 794
2020-02-18 16:08:38:965029 | 743.8806 | 800
2020-02-18 16:07:52:220357 | 743.884 | 793
2020-02-18 16:08:37:155762 | 743.8884 | 785
2020-02-18 16:07:26:891643 | 743.9052 | 798
2020-02-18 16:07:17:236211 | 743.9345 | 798
2020-02-18 16:07:22:065145 | 743.9348 | 781
2020-02-18 16:07:12:111565 | 743.9396 | 799
2020-02-18 16:07:19:048030 | 743.9465 | 804
2020-02-18 16:07:16:935260 | 743.9552 | 786
2020-02-18 16:08:33:836578 | 743.9572 | 797
2020-02-18 16:07:08:795824 | 743.9611 | 800
2020-02-18 16:09:01:887841 | 743.971 | 785
2020-02-18 16:07:23:271522 | 743.9724 | 796
2020-02-18 16:08:42:584393 | 744.0021 | 776
2020-02-18 16:07:20:858936 | 744.0724 | 782
2020-02-18 16:07:27:192987 | 744.0853 | 799
2020-02-18 16:08:53:144455 | 744.0865 | 788
2020-02-18 16:07:11:207211 | 744.0973 | 794
2020-02-18 16:08:20:871259 | 744.1021 | 785
2020-02-18 16:07:32:926428 | 744.1107 | 797
2020-02-18 16:07:35:036424 | 744.1158 | 801
2020-02-18 16:08:52:541236 | 744.1168 | 800
2020-02-18 16:08:38:060621 | 744.1262 | 800
2020-02-18 16:08:45:901715 | 744.147 | 798
2020-02-18 16:07:22:366916 | 744.1551 | 780
2020-02-18 16:07:32:625074 | 744.1555 | 793
2020-02-18 16:08:51:033463 | 744.1658 | 798
2020-02-18 16:07:12:714025 | 744.1697 | 806
2020-02-18 16:09:06:710558 | 744.1884 | 797
2020-02-18 16:07:32:323478 | 744.1934 | 793
2020-02-18 16:08:45:298281 | 744.1934 | 805
2020-02-18 16:07:25:986728 | 744.1951 | 800
2020-02-18 16:08:49:224303 | 744.202 | 772
2020-02-18 16:09:07:314151 | 744.2039 | 769
2020-02-18 16:08:46:203003 | 744.2194 | 795
2020-02-18 16:08:47:413169 | 744.2211 | 774
2020-02-18 16:07:39:559484 | 744.2591 | 795
2020-02-18 16:08:41:377860 | 744.2633 | 801
2020-02-18 16:08:25:093309 | 744.2762 | 798
2020-02-18 16:07:37:147497 | 744.2797 | 800
2020-02-18 16:07:51:316288 | 744.2934 | 799
2020-02-18 16:07:41:669118 | 744.3296 | 779
2020-02-18 16:08:35:346424 | 744.3313 | 801
2020-02-18 16:09:02:490728 | 744.3564 | 795
2020-02-18 16:09:01:285176 | 744.3832 | 804
2020-02-18 16:08:57:063758 | 744.3926 | 792
2020-02-18 16:07:38:353825 | 744.3978 | 801
2020-02-18 16:08:38:362074 | 744.4108 | 799
2020-02-18 16:08:46:806876 | 744.4133 | 792
2020-02-18 16:07:36:544442 | 744.4211 | 795
2020-02-18 16:07:10:905858 | 744.4431 | 795
2020-02-18 16:07:35:639400 | 744.4503 | 807
2020-02-18 16:07:39:257857 | 744.4548 | 790
2020-02-18 16:07:33:529202 | 744.4581 | 793
2020-02-18 16:07:18:746656 | 744.4595 | 803
2020-02-18 16:07:34:132036 | 744.4672 | 798
2020-02-18 16:07:15:427810 | 744.4871 | 791
2020-02-18 16:07:43:477632 | 744.4918 | 798
2020-02-18 16:08:36:251610 | 744.4934 | 799
2020-02-18 16:08:50:128901 | 744.5003 | 791
2020-02-18 16:08:21:776123 | 744.5141 | 773
2020-02-18 16:07:22:969798 | 744.5336 | 801
2020-02-18 16:08:48:017687 | 744.5366 | 796
2020-02-18 16:08:58:873115 | 744.5452 | 805
2020-02-18 16:07:12:412771 | 744.549 | 801
2020-02-18 16:08:22:982342 | 744.5537 | 798
2020-02-18 16:07:15:729524 | 744.5603 | 795
2020-02-18 16:08:56:460582 | 744.5659 | 799
2020-02-18 16:09:03:395138 | 744.5676 | 796
2020-02-18 16:07:10:604571 | 744.5921 | 788
2020-02-18 16:07:41:066256 | 744.602 | 796
2020-02-18 16:07:43:176414 | 744.6512 | 799
2020-02-18 16:08:44:996756 | 744.6788 | 796
2020-02-18 16:09:04:902316 | 744.6943 | 801
2020-02-18 16:07:42:271986 | 744.7029 | 797
2020-02-18 16:07:35:337831 | 744.7123 | 798
2020-02-18 16:07:25:685170 | 744.7128 | 794
2020-02-18 16:09:12:138015 | 744.7538 | 793
2020-02-18 16:08:26:902320 | 744.7727 | 803
2020-02-18 16:07:09:097209 | 744.8015 | 796
2020-02-18 16:08:25:997771 | 744.8103 | 773
2020-02-18 16:08:24:188694 | 744.8468 | 798
2020-02-18 16:07:22:668322 | 744.8603 | 800
2020-02-18 16:07:36:846148 | 744.8606 | 794
2020-02-18 16:09:05:203768 | 744.8822 | 805
2020-02-18 16:08:39:266366 | 744.8916 | 802
2020-02-18 16:08:43:488913 | 744.8985 | 804
2020-02-18 16:08:34:741977 | 744.914 | 796
2020-02-18 16:07:20:255880 | 744.9232 | 797
2020-02-18 16:08:52:842981 | 744.9297 | 798
2020-02-18 16:08:24:791851 | 744.9543 | 798
2020-02-18 16:09:03:093679 | 744.965 | 785
2020-02-18 16:07:33:830494 | 744.9736 | 793
2020-02-18 16:08:48:621238 | 744.9908 | 789
2020-02-18 16:08:43:790610 | 745.0012 | 781
2020-02-18 16:08:48:922437 | 745.0081 | 807
2020-02-18 16:09:08:218801 | 745.0184 | 791
2020-02-18 16:08:23:585590 | 745.0215 | 803
2020-02-18 16:07:40:765298 | 745.04 | 798
2020-02-18 16:07:37:750796 | 745.1261 | 801
2020-02-18 16:08:42:885980 | 745.1284 | 802
2020-02-18 16:09:07:012038 | 745.1477 | 800
2020-02-18 16:08:50:430414 | 745.1572 | 798
2020-02-18 16:09:00:380947 | 745.1598 | 798
2020-02-18 16:08:28:711761 | 745.1882 | 806
2020-02-18 16:07:21:763464 | 745.2085 | 797
2020-02-18 16:07:40:464095 | 745.2314 | 802
2020-02-18 16:07:51:014853 | 745.2546 | 799
2020-02-18 16:07:38:052336 | 745.2546 | 801
2020-02-18 16:08:56:762157 | 745.2985 | 795
2020-02-18 16:08:22:077606 | 745.3063 | 797
2020-02-18 16:08:23:284008 | 745.3146 | 798
2020-02-18 16:08:57:967760 | 745.3227 | 806
2020-02-18 16:08:44:091992 | 745.3287 | 795
2020-02-18 16:07:41:970487 | 745.3288 | 785
2020-02-18 16:07:21:160380 | 745.3537 | 802
2020-02-18 16:07:19:653059 | 745.4209 | 800
2020-02-18 16:08:41:980997 | 745.4336 | 801
2020-02-18 16:09:02:189242 | 745.446 | 794
2020-02-18 16:08:29:013361 | 745.4519 | 770
2020-02-18 16:09:09:123446 | 745.4521 | 800
2020-02-18 16:09:10:027764 | 745.4726 | 798
2020-02-18 16:08:50:731881 | 745.4753 | 804
2020-02-18 16:07:19:954347 | 745.5381 | 799
2020-02-18 16:08:32:932134 | 745.5433 | 806
2020-02-18 16:08:47:716013 | 745.5623 | 791
2020-02-18 16:08:34:440385 | 745.5778 | 797
2020-02-18 16:07:21:461926 | 745.5968 | 798
2020-02-18 16:08:22:680914 | 745.6382 | 799
2020-02-18 16:08:55:857693 | 745.6546 | 808
2020-02-18 16:08:21:474485 | 745.6726 | 807
2020-02-18 16:08:59:174616 | 745.6752 | 795
2020-02-18 16:08:32:027961 | 745.6847 | 779
2020-02-18 16:08:42:282304 | 745.7054 | 796
2020-02-18 16:08:49:525839 | 745.7106 | 800
2020-02-18 16:08:59:777769 | 745.7174 | 807
2020-02-18 16:08:21:172793 | 745.7278 | 789
2020-02-18 16:12:38:080476 | 745.7405 | 800
2020-02-18 16:08:58:269544 | 745.7519 | 796
2020-02-18 16:09:09:726484 | 745.7882 | 795
2020-02-18 16:08:29:918672 | 745.7898 | 774
2020-02-18 16:08:47:109513 | 745.8201 | 796
2020-02-18 16:09:07:615740 | 745.833 | 799
2020-02-18 16:09:00:079569 | 745.8641 | 802
2020-02-18 16:08:43:187344 | 745.8743 | 799
2020-02-18 16:08:49:827369 | 745.8821 | 797
2020-02-18 16:08:24:490284 | 745.8881 | 805
2020-02-18 16:08:25:394790 | 745.914 | 796
2020-02-18 16:08:25:696407 | 745.9329 | 808
2020-02-18 16:08:54:350419 | 745.9571 | 783
2020-02-18 16:08:54:049157 | 745.9887 | 805
2020-02-18 16:09:07:917259 | 746.0279 | 804
2020-02-18 16:08:55:556283 | 746.0295 | 796
2020-02-18 16:08:57:365281 | 746.0494 | 804
2020-02-18 16:08:26:299457 | 746.1295 | 803
2020-02-18 16:08:33:233544 | 746.195 | 785
2020-02-18 16:08:30:822246 | 746.226 | 801
2020-02-18 16:08:53:445818 | 746.2421 | 800
2020-02-18 16:08:33:535278 | 746.2778 | 806
2020-02-18 16:08:58:571440 | 746.2846 | 797
2020-02-18 16:09:09:425015 | 746.3364 | 789
2020-02-18 16:09:12:439484 | 746.3562 | 800
2020-02-18 16:08:31:123949 | 746.3821 | 791
2020-02-18 16:09:08:821852 | 746.5399 | 799
2020-02-18 16:08:26:601007 | 746.6007 | 797
2020-02-18 16:08:57:666489 | 746.6304 | 798
2020-02-18 16:08:59:476250 | 746.664 | 798
2020-02-18 16:08:22:379497 | 746.6812 | 805
2020-02-18 16:08:32:630951 | 746.9536 | 799
2020-02-18 16:09:08:520358 | 746.9605 | 790
2020-02-18 16:08:31:726644 | 747.151 | 799
2020-02-18 16:08:54:651771 | 747.1665 | 795
2020-02-18 16:08:32:329483 | 747.1915 | 802
2020-02-18 16:08:53:747460 | 747.218 | 801
2020-02-18 16:08:29:315563 | 747.3024 | 803
2020-02-18 16:08:29:617218 | 747.3217 | 808
2020-02-18 16:08:30:521243 | 747.3794 | 800
2020-02-18 16:08:30:220154 | 747.4018 | 802
2020-02-18 16:09:12:740901 | 747.4019 | 788
2020-02-18 16:09:58:881014 | 747.4408 | 799
2020-02-18 16:08:31:425386 | 747.8179 | 796
2020-02-18 16:09:10:329167 | 747.9088 | 798
2020-02-18 16:09:10:630812 | 747.964 | 801
2020-02-18 16:12:24:511686 | 748.0246 | 804
2020-02-18 16:09:13:645510 | 748.1493 | 785
2020-02-18 16:10:01:293782 | 748.2106 | 805
2020-02-18 16:09:20:279251 | 748.2588 | 777
2020-02-18 16:09:13:343889 | 748.2803 | 800
2020-02-18 16:02:54:291655 | 748.2854 | 806
2020-02-18 16:12:37:477453 | 748.4522 | 803
2020-02-18 16:13:18:794423 | 748.5979 | 796
2020-02-18 16:09:14:248258 | 748.6209 | 807
2020-02-18 16:12:41:396628 | 748.6763 | 784
2020-02-18 16:09:59:182581 | 748.721 | 785
2020-02-18 16:12:38:381937 | 748.8091 | 772
2020-02-18 16:09:20:580738 | 749.1881 | 801
2020-02-18 16:09:13:042300 | 749.2449 | 802
2020-02-18 16:09:24:501126 | 749.351 | 791
2020-02-18 16:10:01:595253 | 749.4123 | 802
2020-02-18 16:09:14:549833 | 749.4312 | 799
2020-02-18 16:09:13:946760 | 749.4407 | 807
2020-02-18 16:09:27:821425 | 749.4467 | 798
2020-02-18 16:09:21:183774 | 749.5122 | 796
2020-02-18 16:09:19:374939 | 749.5364 | 772
2020-02-18 16:09:15:152942 | 749.5527 | 796
2020-02-18 16:09:58:277809 | 749.5726 | 780
2020-02-18 16:09:20:882351 | 749.5812 | 804
2020-02-18 16:09:59:785813 | 749.6157 | 792
2020-02-18 16:12:39:286389 | 749.7434 | 806
2020-02-18 16:09:26:915766 | 749.7502 | 774
2020-02-18 16:09:18:470350 | 749.8062 | 800
2020-02-18 16:09:16:057623 | 749.8148 | 775
2020-02-18 16:09:16:963030 | 749.8932 | 793
2020-02-18 16:12:39:587796 | 749.9073 | 808
2020-02-18 16:09:29:329221 | 750.0372 | 802
2020-02-18 16:09:17:565912 | 750.1855 | 807
2020-02-18 16:09:26:011471 | 750.2036 | 797
2020-02-18 16:10:00:087321 | 750.2261 | 803
2020-02-18 16:12:39:889209 | 750.2839 | 800
2020-02-18 16:09:30:233812 | 750.2864 | 777
2020-02-18 16:09:22:088130 | 750.3985 | 803
2020-02-18 16:09:23:897287 | 750.4028 | 795
2020-02-18 16:09:32:947247 | 750.4088 | 786
2020-02-18 16:09:19:977729 | 750.4148 | 809
2020-02-18 16:09:55:866150 | 750.4623 | 799
2020-02-18 16:10:00:690420 | 750.4675 | 805
2020-02-18 16:09:54:961835 | 750.4899 | 774
2020-02-18 16:09:35:359494 | 750.495 | 773
2020-02-18 16:09:57:373540 | 750.495 | 807
2020-02-18 16:09:31:137937 | 750.4959 | 775
2020-02-18 16:09:17:867432 | 750.4984 | 795
2020-02-18 16:09:22:992063 | 750.5054 | 800
2020-02-18 16:09:25:408249 | 750.5769 | 785
2020-02-18 16:09:16:661137 | 750.5907 | 801
2020-02-18 16:10:00:388898 | 750.6063 | 811
2020-02-18 16:09:18:771805 | 750.6312 | 807
2020-02-18 16:09:23:595200 | 750.6416 | 804
2020-02-18 16:09:27:519114 | 750.6666 | 810
2020-02-18 16:09:14:851504 | 750.6795 | 800
2020-02-18 16:09:58:579392 | 750.7407 | 796
2020-02-18 16:09:21:786681 | 750.8209 | 801
2020-02-18 16:09:29:630486 | 750.8795 | 807
2020-02-18 16:09:15:454479 | 750.9086 | 806
2020-02-18 16:09:59:484383 | 750.9735 | 804
2020-02-18 16:09:19:676256 | 750.9959 | 803
2020-02-18 16:12:24:209548 | 751.0106 | 801
2020-02-18 16:09:56:770440 | 751.0114 | 787
2020-02-18 16:10:00:992003 | 751.0226 | 802
2020-02-18 16:09:19:073334 | 751.0295 | 800
2020-02-18 16:09:28:424519 | 751.0468 | 805
2020-02-18 16:09:25:105970 | 751.1313 | 801
2020-02-18 16:09:27:217584 | 751.1347 | 807
2020-02-18 16:09:22:690862 | 751.1562 | 801
2020-02-18 16:09:26:614522 | 751.1606 | 801
2020-02-18 16:09:24:803190 | 751.1701 | 804
2020-02-18 16:09:26:313046 | 751.2278 | 807
2020-02-18 16:09:32:042330 | 751.2313 | 798
2020-02-18 16:09:36:264481 | 751.2821 | 805
2020-02-18 16:09:24:198743 | 751.3123 | 804
2020-02-18 16:09:18:168891 | 751.3132 | 804
2020-02-18 16:09:52:550002 | 751.3166 | 787
2020-02-18 16:09:56:468981 | 751.3175 | 803
2020-02-18 16:09:28:726167 | 751.3537 | 792
2020-02-18 16:09:15:756226 | 751.4175 | 807
2020-02-18 16:09:57:675201 | 751.4192 | 803
2020-02-18 16:09:38:676430 | 751.5089 | 779
2020-02-18 16:09:16:359568 | 751.5296 | 791
2020-02-18 16:09:37:771971 | 751.5399 | 811
2020-02-18 16:09:29:932088 | 751.5571 | 799
2020-02-18 16:09:30:836596 | 751.5666 | 809
2020-02-18 16:09:57:976431 | 751.5856 | 809
2020-02-18 16:09:30:535214 | 751.5908 | 803
2020-02-18 16:09:44:405686 | 751.5934 | 796
2020-02-18 16:09:45:310382 | 751.6028 | 785
2020-02-18 16:09:17:264590 | 751.633 | 804
2020-02-18 16:09:51:039181 | 751.6356 | 775
2020-02-18 16:09:39:581291 | 751.6416 | 802
2020-02-18 16:09:25:709803 | 751.6434 | 804
2020-02-18 16:09:33:550464 | 751.6821 | 809
2020-02-18 16:09:47:119448 | 751.6942 | 792
2020-02-18 16:09:55:263266 | 751.6942 | 805
2020-02-18 16:09:46:817895 | 751.6985 | 806
2020-02-18 16:09:21:485334 | 751.7003 | 796
2020-02-18 16:09:46:214386 | 751.7209 | 800
2020-02-18 16:09:28:123076 | 751.8115 | 803
2020-02-18 16:09:54:358639 | 751.8158 | 802
2020-02-18 16:09:55:564675 | 751.8365 | 811
2020-02-18 16:10:01:896435 | 751.8985 | 801
2020-02-18 16:09:23:293774 | 751.921 | 804
2020-02-18 16:09:47:722092 | 751.9623 | 811
2020-02-18 16:09:51:946737 | 751.9658 | 808
2020-02-18 16:09:41:993891 | 751.9753 | 778
2020-02-18 16:09:36:867861 | 751.9804 | 805
2020-02-18 16:09:42:897948 | 751.9839 | 803
2020-02-18 16:12:41:697913 | 752.0063 | 801
2020-02-18 16:09:37:169151 | 752.0356 | 786
2020-02-18 16:09:51:340678 | 752.0468 | 807
2020-02-18 16:09:31:740910 | 752.0477 | 810
2020-02-18 16:09:43:802188 | 752.0692 | 786
2020-02-18 16:09:48:626588 | 752.0865 | 775
2020-02-18 16:10:55:260130 | 752.1003 | 792
2020-02-18 16:10:02:197752 | 752.1227 | 783
2020-02-18 16:09:41:089231 | 752.1244 | 806
2020-02-18 16:09:31:439431 | 752.1546 | 806
2020-02-18 16:09:29:027757 | 752.158 | 804
2020-02-18 16:12:35:667970 | 752.1873 | 798
2020-02-18 16:09:33:851778 | 752.2003 | 795
2020-02-18 16:09:22:389667 | 752.2218 | 800
2020-02-18 16:09:38:073399 | 752.2348 | 805
2020-02-18 16:09:54:660164 | 752.2632 | 800
2020-02-18 16:09:35:962827 | 752.2969 | 806
2020-02-18 16:09:33:248748 | 752.3244 | 808
2020-02-18 16:09:51:643411 | 752.3417 | 802
2020-02-18 16:09:56:167358 | 752.3503 | 798
2020-02-18 16:09:35:057794 | 752.3641 | 801
2020-02-18 16:09:32:645753 | 752.3813 | 805
2020-02-18 16:12:23:606963 | 752.3942 | 776
2020-02-18 16:09:34:454467 | 752.4193 | 811
2020-02-18 16:09:57:072006 | 752.4279 | 807
2020-02-18 16:12:25:114389 | 752.5072 | 794
2020-02-18 16:12:35:366625 | 752.5072 | 812
2020-02-18 16:12:41:095422 | 752.5701 | 801
2020-02-18 16:09:50:134481 | 752.5745 | 809
2020-02-18 16:13:18:493013 | 752.6571 | 799
2020-02-18 16:09:44:707289 | 752.671 | 805
2020-02-18 16:09:53:454747 | 752.6745 | 789
2020-02-18 16:09:35:661179 | 752.69 | 805
2020-02-18 16:11:04:904308 | 752.7063 | 795
2020-02-18 16:09:40:486176 | 752.7124 | 789
2020-02-18 16:09:34:756198 | 752.746 | 809
2020-02-18 16:09:40:184546 | 752.7521 | 804
2020-02-18 16:12:36:271175 | 752.7641 | 775
2020-02-18 16:10:55:863031 | 752.7779 | 775
2020-02-18 16:09:45:913029 | 752.8029 | 808
2020-02-18 16:09:54:056924 | 752.8107 | 811
2020-02-18 16:11:04:000112 | 752.8141 | 809
2020-02-18 16:09:43:500669 | 752.8279 | 805
2020-02-18 16:09:39:279466 | 752.8374 | 813
2020-02-18 16:09:53:153275 | 752.8435 | 801
2020-02-18 16:09:32:344054 | 752.8443 | 794
2020-02-18 16:12:40:492036 | 752.8641 | 811
2020-02-18 16:12:24:813070 | 752.8675 | 806
2020-02-18 16:09:38:374935 | 752.8762 | 801
2020-02-18 16:09:49:531475 | 752.8848 | 798
2020-02-18 16:09:52:248227 | 752.896 | 807
2020-02-18 16:09:50:435647 | 752.8969 | 795
2020-02-18 16:09:36:566260 | 752.9055 | 803
2020-02-18 16:12:36:874511 | 752.927 | 811
2020-02-18 16:09:47:420813 | 752.9676 | 805
2020-02-18 16:11:04:602911 | 753.0063 | 808
2020-02-18 16:12:35:065506 | 753.0382 | 808
2020-02-18 16:09:45:008783 | 753.1262 | 811
2020-02-18 16:09:37:470627 | 753.1331 | 809
2020-02-18 16:09:44:104249 | 753.1883 | 806
2020-02-18 16:09:38:977885 | 753.1909 | 805
2020-02-18 16:09:48:023686 | 753.2461 | 808
2020-02-18 16:10:55:561694 | 753.2512 | 800
2020-02-18 16:11:04:301565 | 753.2865 | 809
2020-02-18 16:09:42:596624 | 753.3073 | 806
2020-02-18 16:12:23:908191 | 753.3158 | 795
2020-02-18 16:12:36:572986 | 753.3339 | 792
2020-02-18 16:09:45:611722 | 753.4297 | 801
2020-02-18 16:11:05:507274 | 753.4314 | 812
2020-02-18 16:09:48:325265 | 753.4323 | 807
2020-02-18 16:09:41:390829 | 753.453 | 808
2020-02-18 16:09:46:516506 | 753.4556 | 801
2020-02-18 16:10:05:513409 | 753.509 | 801
2020-02-18 16:09:52:851957 | 753.5151 | 793
2020-02-18 16:10:04:609134 | 753.5331 | 792
2020-02-18 16:12:40:190438 | 753.6028 | 805
2020-02-18 16:09:39:882963 | 753.609 | 797
2020-02-18 16:09:34:152990 | 753.6306 | 808
2020-02-18 16:09:41:692134 | 753.6315 | 804
2020-02-18 16:12:37:176182 | 753.6374 | 805
2020-02-18 16:10:03:102372 | 753.6426 | 807
2020-02-18 16:14:13:393733 | 753.6554 | 793
2020-02-18 16:14:12:790675 | 753.7149 | 793
2020-02-18 16:11:06:411970 | 753.7262 | 803
2020-02-18 16:09:40:787773 | 753.7849 | 806
2020-02-18 16:12:40:793882 | 753.7977 | 809
2020-02-18 16:09:50:737098 | 753.8004 | 804
2020-02-18 16:09:43:199093 | 753.8246 | 793
2020-02-18 16:10:06:417318 | 753.8271 | 791
2020-02-18 16:09:42:295279 | 753.8349 | 804
2020-02-18 16:10:07:019634 | 753.8504 | 800
2020-02-18 16:10:03:705096 | 753.8521 | 807
2020-02-18 16:12:34:158751 | 753.8529 | 811
2020-02-18 16:10:06:116277 | 753.8616 | 807
2020-02-18 16:10:04:006408 | 754.0134 | 795
2020-02-18 16:12:19:991168 | 754.0624 | 802
2020-02-18 16:09:49:229560 | 754.0651 | 807
2020-02-18 16:09:48:927981 | 754.0729 | 808
2020-02-18 16:12:42:001256 | 754.0744 | 791
2020-02-18 16:12:34:460356 | 754.0865 | 806
2020-02-18 16:12:23:305174 | 754.1107 | 805
2020-02-18 16:12:33:555651 | 754.1865 | 777
2020-02-18 16:12:34:761594 | 754.2081 | 812
2020-02-18 16:12:23:003955 | 754.2116 | 788
2020-02-18 16:12:16:977719 | 754.2434 | 782
2020-02-18 16:15:24:874397 | 754.276 | 795
2020-02-18 16:09:49:832997 | 754.2927 | 806
2020-02-18 16:11:01:890372 | 754.3124 | 782
2020-02-18 16:09:53:755915 | 754.3686 | 811
2020-02-18 16:11:05:808668 | 754.3831 | 807
2020-02-18 16:12:18:484251 | 754.3909 | 797
2020-02-18 16:12:38:683275 | 754.4072 | 795
2020-02-18 16:11:06:110017 | 754.4116 | 814
2020-02-18 16:10:02:499713 | 754.4436 | 809
2020-02-18 16:13:19:397722 | 754.5037 | 779
2020-02-18 16:13:58:313765 | 754.5502 | 805
2020-02-18 16:11:00:382897 | 754.584 | 784
2020-02-18 16:10:54:355845 | 754.6866 | 781
2020-02-18 16:12:18:182837 | 754.6891 | 805
2020-02-18 16:10:02:801011 | 754.6901 | 808
2020-02-18 16:12:35:969563 | 754.6908 | 807
2020-02-18 16:12:20:593887 | 754.6952 | 799
2020-02-18 16:12:38:984745 | 754.7133 | 807
2020-02-18 16:10:56:465780 | 754.7185 | 804
2020-02-18 16:11:01:287524 | 754.7314 | 797
2020-02-18 16:14:13:996652 | 754.7494 | 784
2020-02-18 16:10:43:503113 | 754.7944 | 781
2020-02-18 16:10:05:211793 | 754.8272 | 814
2020-02-18 16:15:25:175693 | 754.8812 | 812
2020-02-18 16:10:57:369955 | 754.8849 | 783
2020-02-18 16:11:03:397077 | 754.9392 | 789
2020-02-18 16:13:19:096264 | 754.9442 | 807
2020-02-18 16:10:56:767283 | 755.0203 | 796
2020-02-18 16:10:52:245873 | 755.0539 | 787
2020-02-18 16:10:04:910425 | 755.0712 | 806
2020-02-18 16:12:17:881651 | 755.0831 | 807
2020-02-18 16:11:00:985908 | 755.0884 | 805
2020-02-18 16:14:04:343157 | 755.1028 | 788
2020-02-18 16:10:53:753080 | 755.103 | 798
2020-02-18 16:12:19:086956 | 755.1246 | 813
2020-02-18 16:14:15:206162 | 755.1606 | 784
2020-02-18 16:10:50:739064 | 755.1643 | 776
2020-02-18 16:10:07:923783 | 755.1695 | 805
2020-02-18 16:14:13:092274 | 755.1813 | 803
2020-02-18 16:11:12:141792 | 755.1815 | 806
2020-02-18 16:12:25:716540 | 755.1866 | 808
2020-02-18 16:13:56:202706 | 755.2072 | 788
2020-02-18 16:10:04:307750 | 755.2118 | 805
2020-02-18 16:10:08:526432 | 755.2178 | 808
2020-02-18 16:10:54:958729 | 755.2237 | 805
2020-02-18 16:11:51:654300 | 755.2245 | 811
2020-02-18 16:12:33:857288 | 755.2271 | 799
2020-02-18 16:10:41:995119 | 755.2436 | 804
2020-02-18 16:10:06:718265 | 755.2842 | 808
2020-02-18 16:14:23:650482 | 755.3028 | 780
2020-02-18 16:14:04:945882 | 755.321 | 799
2020-02-18 16:13:53:488846 | 755.3287 | 799
2020-02-18 16:10:03:403755 | 755.342 | 802
2020-02-18 16:13:55:599533 | 755.3641 | 800
2020-02-18 16:13:58:916407 | 755.3658 | 776
2020-02-18 16:11:02:493085 | 755.3755 | 806
2020-02-18 16:11:05:205590 | 755.4005 | 802
2020-02-18 16:10:56:164262 | 755.4436 | 805
2020-02-18 16:12:15:471810 | 755.4487 | 785
2020-02-18 16:10:05:814813 | 755.4523 | 804
2020-02-18 16:13:51:679151 | 755.4718 | 791
2020-02-18 16:10:41:392066 | 755.4816 | 807
2020-02-18 16:13:24:525160 | 755.4865 | 811
2020-02-18 16:10:17:267088 | 755.5169 | 785
2020-02-18 16:10:58:877364 | 755.5238 | 799
2020-02-18 16:14:14:599630 | 755.546 | 813
2020-02-18 16:11:02:794393 | 755.547 | 802
2020-02-18 16:12:22:702835 | 755.5573 | 803
2020-02-18 16:10:40:487505 | 755.6126 | 815
2020-02-18 16:11:07:015495 | 755.6306 | 777
2020-02-18 16:14:15:809429 | 755.6537 | 787
2020-02-18 16:11:12:744694 | 755.6557 | 814
2020-02-18 16:10:45:010168 | 755.6764 | 777
2020-02-18 16:11:20:883621 | 755.679 | 792
2020-02-18 16:10:38:376661 | 755.704 | 803
2020-02-18 16:10:51:341681 | 755.7264 | 806
2020-02-18 16:14:01:026476 | 755.7373 | 806
2020-02-18 16:11:15:758898 | 755.7401 | 782
2020-02-18 16:10:07:321085 | 755.792 | 806
2020-02-18 16:13:52:282220 | 755.7969 | 809
2020-02-18 16:10:38:980447 | 755.7971 | 809
2020-02-18 16:11:38:991091 | 755.7988 | 786
2020-02-18 16:13:54:091968 | 755.8003 | 808
2020-02-18 16:10:32:948987 | 755.8299 | 801
2020-02-18 16:11:14:251790 | 755.8324 | 803
2020-02-18 16:11:37:483722 | 755.8375 | 804
2020-02-18 16:13:25:128045 | 755.8417 | 804
2020-02-18 16:13:57:710676 | 755.8709 | 803
2020-02-18 16:14:01:629499 | 755.8736 | 780
2020-02-18 16:10:13:348657 | 755.8748 | 777
2020-02-18 16:12:25:415401 | 755.8815 | 802
2020-02-18 16:14:03:740534 | 755.8865 | 793
2020-02-18 16:13:56:806301 | 755.8917 | 815
2020-02-18 16:12:13:362133 | 755.9056 | 812
2020-02-18 16:10:34:456526 | 755.9092 | 815
2020-02-18 16:13:24:220931 | 755.9133 | 807
2020-02-18 16:14:02:232947 | 755.9244 | 815
2020-02-18 16:14:09:473032 | 755.9278 | 803
2020-02-18 16:11:52:257197 | 755.9289 | 804
2020-02-18 16:10:42:900021 | 755.9342 | 790
2020-02-18 16:12:08:535762 | 755.947 | 787
2020-02-18 16:11:13:649062 | 755.9557 | 800
2020-02-18 16:11:10:634548 | 755.9582 | 788
2020-02-18 16:12:19:689644 | 755.9729 | 815
2020-02-18 16:10:10:937303 | 755.974 | 808
2020-02-18 16:11:51:051644 | 755.9876 | 804
2020-02-18 16:10:09:430420 | 755.9895 | 779
2020-02-18 16:13:52:885221 | 755.9995 | 778
2020-02-18 16:11:01:588937 | 756.0049 | 803
2020-02-18 16:10:44:407292 | 756.0153 | 789
2020-02-18 16:12:12:759409 | 756.0185 | 800
2020-02-18 16:10:52:848655 | 756.0299 | 812
2020-02-18 16:11:03:698490 | 756.035 | 802
2020-02-18 16:13:57:409157 | 756.0494 | 804
2020-02-18 16:13:59:519515 | 756.0693 | 814
2020-02-18 16:10:59:480154 | 756.0712 | 812
2020-02-18 16:14:10:679229 | 756.0779 | 816
2020-02-18 16:12:14:869192 | 756.0781 | 809
2020-02-18 16:14:07:661455 | 756.0796 | 795
2020-02-18 16:10:15:760373 | 756.1076 | 806
2020-02-18 16:14:12:187470 | 756.1132 | 801
2020-02-18 16:11:36:880603 | 756.1221 | 808
2020-02-18 16:12:04:918348 | 756.1229 | 795
2020-02-18 16:10:57:973009 | 756.123 | 809
2020-02-18 16:11:00:081671 | 756.1307 | 806
2020-02-18 16:12:16:375873 | 756.1367 | 804
2020-02-18 16:10:47:121305 | 756.1368 | 792
2020-02-18 16:14:13:695180 | 756.1486 | 811
2020-02-18 16:11:27:826635 | 756.1505 | 799
2020-02-18 16:10:51:643051 | 756.1549 | 794
2020-02-18 16:11:53:764424 | 756.1608 | 800
2020-02-18 16:13:54:996447 | 756.1615 | 790
2020-02-18 16:10:39:885241 | 756.1894 | 800
2020-02-18 16:14:12:488974 | 756.1926 | 814
2020-02-18 16:12:07:932927 | 756.197 | 805
2020-02-18 16:10:11:841510 | 756.199 | 801
2020-02-18 16:11:09:127431 | 756.204 | 777
2020-02-18 16:14:00:423748 | 756.2063 | 795
2020-02-18 16:11:38:387932 | 756.2238 | 791
2020-02-18 16:11:02:191655 | 756.2264 | 800
2020-02-18 16:14:08:869559 | 756.2426 | 797
2020-02-18 16:11:29:941484 | 756.2428 | 793
2020-02-18 16:12:19:388272 | 756.2729 | 809
2020-02-18 16:14:10:076523 | 756.2744 | 781
2020-02-18 16:12:17:580285 | 756.279 | 808
2020-02-18 16:14:18:524424 | 756.2822 | 795
2020-02-18 16:12:12:156088 | 756.2832 | 795
2020-02-18 16:10:10:334375 | 756.2973 | 798
2020-02-18 16:10:42:598453 | 756.3015 | 806
2020-02-18 16:10:43:201620 | 756.3161 | 807
2020-02-18 16:12:20:292635 | 756.3195 | 814
2020-02-18 16:11:00:684515 | 756.3195 | 803
2020-02-18 16:13:51:377798 | 756.3219 | 806
2020-02-18 16:10:42:297357 | 756.3359 | 806
2020-02-18 16:11:13:950454 | 756.3368 | 812
2020-02-18 16:12:26:620677 | 756.3428 | 802
2020-02-18 16:12:03:411536 | 756.3461 | 813
2020-02-18 16:12:22:100363 | 756.3608 | 778
2020-02-18 16:11:51:955735 | 756.3626 | 811
2020-02-18 16:12:02:808615 | 756.3815 | 781
2020-02-18 16:11:11:237248 | 756.3816 | 809
2020-02-18 16:12:04:315781 | 756.3867 | 800
2020-02-18 16:13:24:826597 | 756.3944 | 808
2020-02-18 16:11:53:161236 | 756.3988 | 801
2020-02-18 16:10:51:040395 | 756.4006 | 796
2020-02-18 16:10:59:781701 | 756.4032 | 811
2020-02-18 16:10:53:451490 | 756.4222 | 815
2020-02-18 16:13:53:790408 | 756.4382 | 800
2020-02-18 16:12:16:074447 | 756.4575 | 806
2020-02-18 16:12:11:551185 | 756.4729 | 792
2020-02-18 16:11:35:372853 | 756.4798 | 778
2020-02-18 16:12:11:249503 | 756.4798 | 806
2020-02-18 16:10:32:346122 | 756.499 | 791
2020-02-18 16:10:45:612986 | 756.5007 | 808
2020-02-18 16:11:06:714110 | 756.5161 | 808
2020-02-18 16:10:57:068633 | 756.5169 | 803
2020-02-18 16:12:18:785502 | 756.5194 | 802
2020-02-18 16:10:53:150068 | 756.5195 | 811
2020-02-18 16:12:20:895182 | 756.5307 | 811
2020-02-18 16:11:54:367347 | 756.5402 | 807
2020-02-18 16:13:25:429560 | 756.5409 | 809
2020-02-18 16:10:07:622425 | 756.5472 | 816
2020-02-18 16:11:52:558367 | 756.5505 | 795
2020-02-18 16:10:46:519158 | 756.5524 | 795
2020-02-18 16:11:20:280413 | 756.5575 | 800
2020-02-18 16:11:27:221963 | 756.5618 | 802
2020-02-18 16:10:08:827681 | 756.5637 | 805
2020-02-18 16:10:44:106235 | 756.5679 | 807
2020-02-18 16:13:58:012126 | 756.5719 | 813
2020-02-18 16:11:07:619896 | 756.5738 | 814
2020-02-18 16:12:21:497739 | 756.6005 | 791
2020-02-18 16:10:08:225233 | 756.6128 | 806
2020-02-18 16:14:07:057180 | 756.6133 | 791
2020-02-18 16:10:48:629227 | 756.6136 | 808
2020-02-18 16:14:00:122330 | 756.6167 | 806
2020-02-18 16:12:21:196383 | 756.6238 | 808
2020-02-18 16:14:14:298084 | 756.6253 | 801
2020-02-18 16:11:11:538728 | 756.6446 | 811
2020-02-18 16:10:10:033038 | 756.6473 | 807
2020-02-18 16:14:14:904767 | 756.6667 | 811
2020-02-18 16:13:50:171505 | 756.6719 | 796
2020-02-18 16:11:08:524483 | 756.6739 | 793
2020-02-18 16:10:48:025763 | 756.6852 | 797
2020-02-18 16:14:08:266482 | 756.6978 | 801
2020-02-18 16:10:35:361131 | 756.7179 | 805
2020-02-18 16:13:51:980693 | 756.7193 | 807
2020-02-18 16:13:50:774541 | 756.74 | 809
2020-02-18 16:11:03:095759 | 756.7403 | 805
2020-02-18 16:13:20:000599 | 756.7409 | 811
2020-02-18 16:10:14:252610 | 756.7473 | 806
2020-02-18 16:14:02:836159 | 756.7503 | 807
2020-02-18 16:12:07:028739 | 756.7532 | 815
2020-02-18 16:10:58:274355 | 756.7541 | 808
2020-02-18 16:14:03:137439 | 756.765 | 811
2020-02-18 16:11:38:086660 | 756.7696 | 806
2020-02-18 16:11:25:714299 | 756.7713 | 790
2020-02-18 16:10:54:657388 | 756.773 | 800
2020-02-18 16:12:06:425808 | 756.7773 | 795
2020-02-18 16:10:54:054512 | 756.786 | 809
2020-02-18 16:13:57:107832 | 756.8021 | 811
2020-02-18 16:11:34:768856 | 756.8092 | 800
2020-02-18 16:10:39:281949 | 756.8507 | 808
2020-02-18 16:11:15:155702 | 756.8558 | 800
2020-02-18 16:12:13:965039 | 756.8661 | 804
2020-02-18 16:11:32:655663 | 756.8696 | 780
2020-02-18 16:10:45:914336 | 756.8705 | 799
2020-02-18 16:13:34:475140 | 756.8737 | 798
2020-02-18 16:10:14:856272 | 756.8784 | 808
2020-02-18 16:10:40:789003 | 756.8921 | 810
2020-02-18 16:11:18:773445 | 756.8928 | 806
2020-02-18 16:10:31:441047 | 756.8947 | 793
2020-02-18 16:14:11:886068 | 756.9149 | 806
2020-02-18 16:11:29:034926 | 756.9196 | 811
2020-02-18 16:11:19:376364 | 756.9213 | 811
2020-02-18 16:10:18:774405 | 756.9267 | 778
2020-02-18 16:14:05:548940 | 756.9271 | 810
2020-02-18 16:10:50:136211 | 756.9318 | 791
2020-02-18 16:15:15:227201 | 756.9337 | 788
2020-02-18 16:13:55:900912 | 756.9573 | 808
2020-02-18 16:15:24:573046 | 756.964 | 779
2020-02-18 16:13:49:568289 | 756.9745 | 788
2020-02-18 16:10:16:362953 | 756.9818 | 813
2020-02-18 16:14:11:282403 | 756.9899 | 808
2020-02-18 16:11:30:544448 | 756.9928 | 786
2020-02-18 16:10:49:231845 | 756.9989 | 815
2020-02-18 16:11:35:976097 | 757.0006 | 811
2020-02-18 16:10:41:090534 | 757.0102 | 816
2020-02-18 16:13:58:615245 | 757.0228 | 808
2020-02-18 16:11:12:443202 | 757.0248 | 807
2020-02-18 16:11:34:164835 | 757.0351 | 796
2020-02-18 16:14:06:453638 | 757.0452 | 796
2020-02-18 16:12:11:853329 | 757.0523 | 804
2020-02-18 16:11:17:266069 | 757.0628 | 785
2020-02-18 16:10:43:804575 | 757.0645 | 805
2020-02-18 16:10:58:576086 | 757.0713 | 813
2020-02-18 16:10:44:708804 | 757.0714 | 806
2020-02-18 16:13:51:076282 | 757.0849 | 808
2020-02-18 16:11:11:840308 | 757.0851 | 814
2020-02-18 16:11:58:588751 | 757.1023 | 778
2020-02-18 16:14:03:438920 | 757.103 | 816
2020-02-18 16:11:13:046225 | 757.1033 | 808
2020-02-18 16:13:56:504405 | 757.1159 | 801
2020-02-18 16:10:17:869882 | 757.1241 | 808
2020-02-18 16:10:33:853666 | 757.1318 | 805
2020-02-18 16:12:14:266302 | 757.135 | 802
2020-02-18 16:12:32:952027 | 757.1419 | 809
2020-02-18 16:10:36:869209 | 757.1421 | 808
2020-02-18 16:11:55:271554 | 757.1428 | 808
2020-02-18 16:11:29:336393 | 757.1498 | 811
2020-02-18 16:11:13:347672 | 757.1515 | 811
2020-02-18 16:11:20:581899 | 757.1903 | 813
2020-02-18 16:12:26:017872 | 757.1953 | 811
2020-02-18 16:11:32:052745 | 757.199 | 796
2020-02-18 16:11:36:277597 | 757.2015 | 811
2020-02-18 16:10:35:964065 | 757.2025 | 811
2020-02-18 16:14:15:507668 | 757.215 | 808
2020-02-18 16:12:16:676776 | 757.2161 | 807
2020-02-18 16:14:04:041844 | 757.2176 | 806
2020-02-18 16:12:17:278834 | 757.2196 | 796
2020-02-18 16:10:29:330116 | 757.2258 | 793
2020-02-18 16:14:08:567871 | 757.2297 | 813
2020-02-18 16:11:38:689247 | 757.2309 | 806
2020-02-18 16:14:00:725188 | 757.2383 | 809
2020-02-18 16:10:09:129124 | 757.2389 | 804
2020-02-18 16:11:54:668802 | 757.2411 | 809
2020-02-18 16:14:07:964914 | 757.2435 | 811
2020-02-18 16:13:54:393496 | 757.2435 | 812
2020-02-18 16:11:55:874488 | 757.2472 | 782
2020-02-18 16:13:55:297917 | 757.2572 | 804
2020-02-18 16:11:21:787840 | 757.2576 | 792
2020-02-18 16:10:41:693595 | 757.261 | 811
2020-02-18 16:12:50:748013 | 757.2643 | 807
2020-02-18 16:10:57:671475 | 757.2662 | 797
2020-02-18 16:12:10:645790 | 757.2678 | 811
2020-02-18 16:13:19:699064 | 757.2763 | 804
2020-02-18 16:13:54:695129 | 757.2857 | 808
2020-02-18 16:12:05:822934 | 757.286 | 798
2020-02-18 16:11:23:903340 | 757.2861 | 800
2020-02-18 16:11:37:785264 | 757.2955 | 812
2020-02-18 16:14:19:127609 | 757.297 | 800
2020-02-18 16:14:02:534498 | 757.2986 | 811
2020-02-18 16:11:50:449256 | 757.3059 | 811
2020-02-18 16:10:10:635836 | 757.306 | 813
2020-02-18 16:12:00:698912 | 757.3205 | 785
2020-02-18 16:10:40:186369 | 757.3267 | 812
2020-02-18 16:10:29:933478 | 757.3344 | 785
2020-02-18 16:11:26:317452 | 757.3421 | 815
2020-02-18 16:10:18:171150 | 757.3422 | 792
2020-02-18 16:11:43:817395 | 757.343 | 804
2020-02-18 16:14:04:644562 | 757.3469 | 808
2020-02-18 16:10:50:437445 | 757.3473 | 809
2020-02-18 16:10:21:788678 | 757.3491 | 794
2020-02-18 16:11:09:730431 | 757.3524 | 808
2020-02-18 16:10:51:944507 | 757.3533 | 804
2020-02-18 16:11:57:985787 | 757.3558 | 807
2020-02-18 16:10:21:185543 | 757.3716 | 796
2020-02-18 16:12:07:631652 | 757.3808 | 812
2020-02-18 16:13:59:217854 | 757.3987 | 799
2020-02-18 16:11:29:637906 | 757.399 | 813
2020-02-18 16:10:52:547268 | 757.4016 | 804
2020-02-18 16:10:12:444275 | 757.4086 | 808
2020-02-18 16:11:31:147664 | 757.4093 | 813
2020-02-18 16:12:15:773020 | 757.4239 | 811
2020-02-18 16:10:16:664447 | 757.4362 | 811
2020-02-18 16:12:10:042798 | 757.4446 | 781
2020-02-18 16:14:05:850478 | 757.4452 | 811
2020-02-18 16:12:13:663429 | 757.4498 | 809
2020-02-18 16:10:39:583984 | 757.4508 | 811
2020-02-18 16:11:59:191710 | 757.4558 | 811
2020-02-18 16:10:13:951169 | 757.4733 | 810
2020-02-18 16:11:17:869058 | 757.4844 | 811
2020-02-18 16:13:59:821029 | 757.4858 | 811
2020-02-18 16:10:12:745736 | 757.4871 | 800
2020-02-18 16:12:05:521360 | 757.4886 | 806
2020-02-18 16:10:11:238689 | 757.4897 | 811
2020-02-18 16:12:04:014507 | 757.4911 | 816
2020-02-18 16:11:41:706427 | 757.4955 | 796
2020-02-18 16:12:10:947420 | 757.4972 | 811
2020-02-18 16:11:08:222838 | 757.4973 | 811
2020-02-18 16:14:16:412729 | 757.5047 | 816
2020-02-18 16:14:18:825897 | 757.5125 | 812
2020-02-18 16:14:11:584507 | 757.5314 | 809
2020-02-18 16:11:39:594375 | 757.5361 | 817
2020-02-18 16:10:30:838012 | 757.5379 | 794
2020-02-18 16:10:34:155151 | 757.5405 | 812
2020-02-18 16:11:21:486475 | 757.5421 | 805
2020-02-18 16:13:48:965317 | 757.5445 | 794
2020-02-18 16:11:49:545060 | 757.561 | 781
2020-02-18 16:12:30:841677 | 757.5618 | 799
2020-02-18 16:10:47:724408 | 757.5654 | 805
2020-02-18 16:10:17:568427 | 757.5664 | 797
2020-02-18 16:14:06:151863 | 757.5711 | 809
2020-02-18 16:10:38:678761 | 757.5784 | 812
2020-02-18 16:11:37:182023 | 757.58 | 811
2020-02-18 16:11:10:031782 | 757.5878 | 805
2020-02-18 16:12:03:713166 | 757.5878 | 809
2020-02-18 16:11:50:750387 | 757.5912 | 812
2020-02-18 16:12:07:330362 | 757.592 | 809
2020-02-18 16:14:01:931331 | 757.5935 | 795
2020-02-18 16:12:02:205769 | 757.6016 | 793
2020-02-18 16:11:42:913022 | 757.6067 | 813
2020-02-18 16:11:57:382972 | 757.6084 | 798
2020-02-18 16:10:59:178631 | 757.6163 | 804
2020-02-18 16:10:16:965847 | 757.6285 | 809
2020-02-18 16:11:47:435382 | 757.6291 | 789
2020-02-18 16:10:20:281617 | 757.6336 | 779
2020-02-18 16:13:53:187176 | 757.6367 | 807
2020-02-18 16:10:36:265762 | 757.6405 | 812
2020-02-18 16:12:00:096279 | 757.6421 | 791
2020-02-18 16:11:48:037869 | 757.6498 | 811
2020-02-18 16:10:32:647308 | 757.6578 | 812
2020-02-18 16:11:22:392118 | 757.6611 | 804
2020-02-18 16:10:11:540085 | 757.6682 | 817
2020-02-18 16:12:42:605066 | 757.6713 | 806
2020-02-18 16:14:01:327874 | 757.7004 | 813
2020-02-18 16:10:15:458780 | 757.7009 | 816
2020-02-18 16:11:48:942073 | 757.7024 | 805
2020-02-18 16:14:23:951932 | 757.7082 | 803
2020-02-18 16:11:28:431677 | 757.711 | 778
2020-02-18 16:11:41:102950 | 757.7214 | 803
2020-02-18 16:14:05:247411 | 757.7237 | 807
2020-02-18 16:12:14:567554 | 757.7361 | 810
2020-02-18 16:11:07:921216 | 757.749 | 808
2020-02-18 16:11:36:579183 | 757.7498 | 816
2020-02-18 16:14:09:171250 | 757.7547 | 804
2020-02-18 16:11:51:352945 | 757.7697 | 808
2020-02-18 16:11:26:015825 | 757.7714 | 803
2020-02-18 16:14:10:980846 | 757.7822 | 812
2020-02-18 16:10:34:757979 | 757.7837 | 811
2020-02-18 16:10:09:731690 | 757.7959 | 805
2020-02-18 16:15:14:323687 | 757.7994 | 814
2020-02-18 16:14:19:730345 | 757.8038 | 789
2020-02-18 16:11:10:935826 | 757.8051 | 796
2020-02-18 16:10:37:472123 | 757.8216 | 815
2020-02-18 16:11:43:214432 | 757.8274 | 808
2020-02-18 16:12:09:440217 | 757.8369 | 798
2020-02-18 16:12:26:921995 | 757.8446 | 808
2020-02-18 16:10:32:044292 | 757.8543 | 808
2020-02-18 16:11:07:317636 | 757.8611 | 802
2020-02-18 16:11:42:611682 | 757.8637 | 813
2020-02-18 16:12:22:401547 | 757.8852 | 803
2020-02-18 16:12:27:223189 | 757.8946 | 814
2020-02-18 16:12:15:170406 | 757.8964 | 814
2020-02-18 16:11:50:147838 | 757.9016 | 809
2020-02-18 16:11:42:310060 | 757.9043 | 811
2020-02-18 16:15:25:477047 | 757.9054 | 808
2020-02-18 16:15:14:625171 | 757.9148 | 792
2020-02-18 16:10:19:678764 | 757.9173 | 794
2020-02-18 16:10:15:157309 | 757.9173 | 809
2020-02-18 16:11:16:663037 | 757.93 | 790
2020-02-18 16:14:06:755385 | 757.9307 | 817
2020-02-18 16:11:27:523673 | 757.9327 | 811
2020-02-18 16:10:38:075291 | 757.9336 | 817
2020-02-18 16:12:09:138787 | 757.9438 | 808
2020-02-18 16:11:16:361858 | 757.9465 | 807
2020-02-18 16:14:24:252427 | 757.9565 | 809
2020-02-18 16:13:18:190611 | 757.96 | 806
2020-02-18 16:10:48:327400 | 757.9604 | 807
2020-02-18 16:11:18:471972 | 757.9611 | 816
2020-02-18 16:11:33:258884 | 757.9757 | 808
2020-02-18 16:14:07:359214 | 757.9867 | 806
2020-02-18 16:12:01:301855 | 757.9999 | 816
2020-02-18 16:11:18:170553 | 758.0025 | 813
2020-02-18 16:12:05:219650 | 758.0198 | 813
2020-02-18 16:10:13:649989 | 758.0302 | 811
2020-02-18 16:10:35:059537 | 758.0363 | 817
2020-02-18 16:12:04:617122 | 758.0421 | 812
2020-02-18 16:11:22:994730 | 758.0543 | 816
2020-02-18 16:11:54:065963 | 758.0577 | 807
2020-02-18 16:14:23:047389 | 758.059 | 808
2020-02-18 16:12:08:234339 | 758.0748 | 814
2020-02-18 16:13:52:583691 | 758.0755 | 814
2020-02-18 16:11:44:721629 | 758.0871 | 792
2020-02-18 16:11:52:859700 | 758.0922 | 806
2020-02-18 16:14:09:774647 | 758.0987 | 814
2020-02-18 16:11:33:560558 | 758.1163 | 812
2020-02-18 16:11:09:428922 | 758.124 | 801
2020-02-18 16:10:37:773679 | 758.1259 | 812
2020-02-18 16:12:26:319273 | 758.13 | 812
2020-02-18 16:11:14:553047 | 758.1378 | 809
2020-02-18 16:12:28:730020 | 758.1464 | 788
2020-02-18 16:11:48:339468 | 758.1499 | 812
2020-02-18 16:11:08:825868 | 758.1525 | 809
2020-02-18 16:13:25:731274 | 758.1557 | 811
2020-02-18 16:11:15:457374 | 758.156 | 809
2020-02-18 16:11:24:204664 | 758.1577 | 811
2020-02-18 16:12:13:060787 | 758.1662 | 808
2020-02-18 16:11:59:492991 | 758.1697 | 812
2020-02-18 16:11:54:970280 | 758.1697 | 815
2020-02-18 16:12:03:110086 | 758.1706 | 803
2020-02-18 16:11:14:854391 | 758.1836 | 814
2020-02-18 16:12:08:837228 | 758.1852 | 807
2020-02-18 16:11:10:333020 | 758.187 | 804
2020-02-18 16:10:33:250503 | 758.1897 | 809
2020-02-18 16:12:52:857900 | 758.1928 | 793
2020-02-18 16:11:24:508662 | 758.1965 | 813
2020-02-18 16:10:13:047234 | 758.1976 | 805
2020-02-18 16:13:50:473112 | 758.2013 | 798
2020-02-18 16:10:19:377152 | 758.2139 | 805
2020-02-18 16:10:49:834686 | 758.2371 | 809
2020-02-18 16:11:31:449491 | 758.2413 | 809
2020-02-18 16:13:48:663851 | 758.2454 | 817
2020-02-18 16:11:24:810363 | 758.2482 | 811
2020-02-18 16:13:48:362436 | 758.2496 | 812
2020-02-18 16:12:21:799047 | 758.2524 | 809
2020-02-18 16:10:46:820328 | 758.2552 | 809
2020-02-18 16:11:19:979035 | 758.2612 | 814
2020-02-18 16:11:21:185165 | 758.2741 | 808
2020-02-18 16:11:16:060341 | 758.2888 | 808
2020-02-18 16:11:56:477360 | 758.2888 | 811
2020-02-18 16:11:48:640688 | 758.2923 | 817
2020-02-18 16:14:20:333482 | 758.3264 | 793
2020-02-18 16:12:12:457979 | 758.3267 | 806
2020-02-18 16:12:30:238967 | 758.3395 | 803
2020-02-18 16:11:31:751122 | 758.3508 | 811
2020-02-18 16:11:30:242921 | 758.3518 | 805
2020-02-18 16:13:20:604069 | 758.36 | 813
2020-02-18 16:14:10:377943 | 758.3625 | 805
2020-02-18 16:12:42:303361 | 758.3628 | 805
2020-02-18 16:11:40:499461 | 758.3749 | 796
2020-02-18 16:11:25:111799 | 758.3784 | 811
2020-02-18 16:11:59:794683 | 758.3835 | 812
2020-02-18 16:10:45:311599 | 758.3872 | 796
2020-02-18 16:13:23:316492 | 758.3919 | 815
2020-02-18 16:10:36:567382 | 758.3941 | 817
2020-02-18 16:10:47:422898 | 758.3974 | 813
2020-02-18 16:10:46:215798 | 758.4027 | 807
2020-02-18 16:12:06:124365 | 758.4197 | 805
2020-02-18 16:10:31:742674 | 758.4312 | 812
2020-02-18 16:11:53:462858 | 758.4388 | 809
2020-02-18 16:14:16:111251 | 758.4471 | 797
2020-02-18 16:12:53:460898 | 758.4472 | 802
2020-02-18 16:11:35:674339 | 758.4474 | 798
2020-02-18 16:11:45:324403 | 758.451 | 780
2020-02-18 16:13:39:617177 | 758.4592 | 800
2020-02-18 16:10:33:551983 | 758.4614 | 815
2020-02-18 16:15:14:925660 | 758.483 | 811
2020-02-18 16:10:20:884343 | 758.4898 | 808
2020-02-18 16:13:35:996664 | 758.4902 | 812
2020-02-18 16:12:06:727236 | 758.5008 | 804
2020-02-18 16:13:48:061052 | 758.504 | 811
2020-02-18 16:12:31:444296 | 758.5275 | 816
2020-02-18 16:13:34:173608 | 758.5308 | 813
2020-02-18 16:10:16:061724 | 758.5356 | 809
2020-02-18 16:10:12:142808 | 758.5357 | 803
2020-02-18 16:13:23:919491 | 758.5385 | 805
2020-02-18 16:13:39:013811 | 758.5479 | 803
2020-02-18 16:13:35:077957 | 758.5515 | 790
2020-02-18 16:12:32:349116 | 758.5516 | 808
2020-02-18 16:11:46:832722 | 758.5594 | 791
2020-02-18 16:11:56:778659 | 758.5767 | 813
2020-02-18 16:14:22:444057 | 758.6005 | 791
2020-02-18 16:11:42:007957 | 758.6043 | 811
2020-02-18 16:11:19:677595 | 758.6078 | 808
2020-02-18 16:13:40:220089 | 758.6136 | 793
2020-02-18 16:10:14:554017 | 758.6149 | 809
2020-02-18 16:11:35:071166 | 758.619 | 814
2020-02-18 16:15:14:022084 | 758.6218 | 812
2020-02-18 16:10:18:472928 | 758.6235 | 807
2020-02-18 16:11:26:920702 | 758.651 | 812
2020-02-18 16:10:49:533201 | 758.6579 | 809
2020-02-18 16:10:48:930644 | 758.6735 | 811
2020-02-18 16:12:02:507282 | 758.6784 | 807
2020-02-18 16:10:27:820995 | 758.6847 | 788
2020-02-18 16:12:51:350936 | 758.6973 | 783
2020-02-18 16:13:09:141943 | 758.73 | 787
2020-02-18 16:13:09:745373 | 758.7515 | 780
2020-02-18 16:12:33:254006 | 758.756 | 810
2020-02-18 16:11:33:862102 | 758.7767 | 814
2020-02-18 16:12:32:047379 | 758.7776 | 806
2020-02-18 16:12:01:904438 | 758.7958 | 814
2020-02-18 16:11:26:619172 | 758.8078 | 811
2020-02-18 16:11:39:292835 | 758.8114 | 805
2020-02-18 16:11:34:466513 | 758.8121 | 806
2020-02-18 16:13:16:984807 | 758.8161 | 814
2020-02-18 16:11:57:080008 | 758.832 | 817
2020-02-18 16:11:32:354377 | 758.8371 | 809
2020-02-18 16:13:22:713939 | 758.8395 | 781
2020-02-18 16:10:28:423863 | 758.846 | 810
2020-02-18 16:11:19:074894 | 758.8527 | 811
2020-02-18 16:12:43:208020 | 758.8568 | 799
2020-02-18 16:11:23:597189 | 758.8578 | 817
2020-02-18 16:11:16:964416 | 758.8605 | 807
2020-02-18 16:13:26:032894 | 758.8627 | 796
2020-02-18 16:11:30:846144 | 758.8836 | 807
2020-02-18 16:11:25:412869 | 758.8862 | 806
2020-02-18 16:10:22:693042 | 758.8882 | 804
2020-02-18 16:10:21:487057 | 758.8908 | 812
2020-02-18 16:10:22:090132 | 758.9054 | 812
2020-02-18 16:11:32:957248 | 758.9079 | 797
2020-02-18 16:12:30:540286 | 758.9137 | 807
2020-02-18 16:10:35:662802 | 758.9252 | 804
2020-02-18 16:13:17:587828 | 758.9257 | 797
2020-02-18 16:11:28:128159 | 758.9259 | 805
2020-02-18 16:11:57:684417 | 758.9285 | 814
2020-02-18 16:13:32:365350 | 758.9317 | 782
2020-02-18 16:10:22:391618 | 758.9322 | 811
2020-02-18 16:10:19:075600 | 758.933 | 809
2020-02-18 16:11:17:567591 | 758.9543 | 798
2020-02-18 16:11:39:896020 | 758.9587 | 811
2020-02-18 16:11:44:420252 | 758.9596 | 808
2020-02-18 16:12:09:741516 | 758.9734 | 805
2020-02-18 16:10:29:028116 | 758.9805 | 814
2020-02-18 16:12:51:049496 | 759.0042 | 815
2020-02-18 16:10:30:536497 | 759.0045 | 808
2020-02-18 16:13:49:869878 | 759.011 | 809
2020-02-18 16:15:13:720719 | 759.0348 | 808
2020-02-18 16:11:58:890451 | 759.051 | 796
2020-02-18 16:13:31:762056 | 759.0583 | 807
2020-02-18 16:13:14:873076 | 759.0627 | 796
2020-02-18 16:10:28:726439 | 759.0693 | 812
2020-02-18 16:11:58:287319 | 759.0733 | 811
2020-02-18 16:13:47:457819 | 759.0851 | 804
2020-02-18 16:13:49:266741 | 759.0928 | 807
2020-02-18 16:15:26:683076 | 759.0977 | 802
2020-02-18 16:13:15:476255 | 759.0981 | 816
2020-02-18 16:10:27:216245 | 759.1003 | 808
2020-02-18 16:11:28:733374 | 759.1019 | 797
2020-02-18 16:10:23:296206 | 759.1047 | 801
2020-02-18 16:13:44:745301 | 759.1058 | 798
2020-02-18 16:11:40:197736 | 759.1104 | 808
2020-02-18 16:11:22:089296 | 759.1113 | 807
2020-02-18 16:10:31:139480 | 759.1141 | 812
2020-02-18 16:12:01:603189 | 759.1164 | 811
2020-02-18 16:13:36:298885 | 759.117 | 816
2020-02-18 16:13:44:142094 | 759.1213 | 788
2020-02-18 16:13:46:855072 | 759.1257 | 800
2020-02-18 16:13:20:302138 | 759.1309 | 807
2020-02-18 16:12:29:937346 | 759.1448 | 806
2020-02-18 16:12:32:650597 | 759.162 | 814
2020-02-18 16:12:28:127334 | 759.181 | 801
2020-02-18 16:12:00:397583 | 759.1828 | 806
2020-02-18 16:10:24:200458 | 759.1839 | 811
2020-02-18 16:13:05:222274 | 759.2206 | 799
2020-02-18 16:13:14:269593 | 759.2447 | 780
2020-02-18 16:13:22:110912 | 759.2576 | 807
2020-02-18 16:12:10:344401 | 759.2612 | 796
2020-02-18 16:12:42:906362 | 759.2629 | 811
2020-02-18 16:13:36:903069 | 759.28 | 815
2020-02-18 16:11:45:927206 | 759.2803 | 812
2020-02-18 16:11:41:404808 | 759.2882 | 814
2020-02-18 16:13:12:460187 | 759.3068 | 793
2020-02-18 16:11:23:295798 | 759.3079 | 811
2020-02-18 16:11:47:736486 | 759.3183 | 796
2020-02-18 16:11:55:573035 | 759.3234 | 815
2020-02-18 16:11:40:801173 | 759.3485 | 807
2020-02-18 16:14:20:936533 | 759.3507 | 815
2020-02-18 16:13:13:666509 | 759.3568 | 806
2020-02-18 16:11:49:846326 | 759.3621 | 801
2020-02-18 16:11:56:175899 | 759.3674 | 799
2020-02-18 16:10:19:980078 | 759.3693 | 811
2020-02-18 16:15:15:830181 | 759.4072 | 796
2020-02-18 16:10:37:170727 | 759.4288 | 810
2020-02-18 16:13:05:825438 | 759.4318 | 785
2020-02-18 16:13:32:968106 | 759.4498 | 818
2020-02-18 16:10:30:234772 | 759.4667 | 813
2020-02-18 16:12:01:000336 | 759.4932 | 806
2020-02-18 16:12:29:334276 | 759.5026 | 814
2020-02-18 16:10:20:582870 | 759.5107 | 813
2020-02-18 16:13:38:109410 | 759.5111 | 806
2020-02-18 16:14:16:714472 | 759.5128 | 809
2020-02-18 16:13:45:347955 | 759.5128 | 810
2020-02-18 16:15:31:811396 | 759.5141 | 806
2020-02-18 16:13:38:410822 | 759.5162 | 807
2020-02-18 16:14:17:016156 | 759.5247 | 814
2020-02-18 16:12:57:381216 | 759.5422 | 804
2020-02-18 16:13:37:506044 | 759.5576 | 811
2020-02-18 16:13:13:063226 | 759.5636 | 806
2020-02-18 16:13:45:649169 | 759.5662 | 812
2020-02-18 16:11:49:243523 | 759.5734 | 815
2020-02-18 16:13:08:538733 | 759.5946 | 805
2020-02-18 16:13:43:539189 | 759.6076 | 803
2020-02-18 16:10:29:632005 | 759.6151 | 809
2020-02-18 16:12:27:524883 | 759.6209 | 811
2020-02-18 16:13:17:286340 | 759.6266 | 811
2020-02-18 16:13:46:251976 | 759.6352 | 797
2020-02-18 16:11:45:023051 | 759.6425 | 809
2020-02-18 16:15:23:970331 | 759.6659 | 801
2020-02-18 16:13:26:636076 | 759.6733 | 799
2020-02-18 16:13:40:824910 | 759.6766 | 794
2020-02-18 16:11:44:118927 | 759.6812 | 814
2020-02-18 16:11:47:134045 | 759.6864 | 807
2020-02-18 16:13:21:206705 | 759.6871 | 808
2020-02-18 16:13:20:905514 | 759.688 | 811
2020-02-18 16:14:23:349059 | 759.711 | 811
2020-02-18 16:10:26:311191 | 759.734 | 816
2020-02-18 16:15:18:543736 | 759.7882 | 799
2020-02-18 16:13:21:508036 | 759.7939 | 800
2020-02-18 16:13:23:617945 | 759.8145 | 811
2020-02-18 16:13:33:872336 | 759.8387 | 810
2020-02-18 16:13:34:776565 | 759.8395 | 808
2020-02-18 16:11:22:693619 | 759.858 | 813
2020-02-18 16:12:27:826103 | 759.9269 | 814
2020-02-18 16:13:07:935697 | 759.9406 | 799
2020-02-18 16:13:04:618953 | 759.9475 | 805
2020-02-18 16:13:38:712323 | 759.9508 | 818
2020-02-18 16:11:46:228457 | 759.9701 | 813
2020-02-18 16:12:31:745881 | 759.9717 | 813
2020-02-18 16:15:27:286083 | 759.9814 | 793
2020-02-18 16:10:24:803564 | 759.9944 | 817
2020-02-18 16:12:28:428670 | 760.0087 | 812
2020-02-18 16:14:22:745688 | 760.024 | 808
2020-02-18 16:13:05:524089 | 760.0259 | 815
2020-02-18 16:12:31:142949 | 760.0304 | 805
2020-02-18 16:13:17:889249 | 760.0362 | 815
2020-02-18 16:12:29:635776 | 760.0365 | 813
2020-02-18 16:11:46:530021 | 760.0504 | 818
2020-02-18 16:13:33:571003 | 760.1267 | 808
2020-02-18 16:12:56:175084 | 760.1371 | 811
2020-02-18 16:13:11:856100 | 760.1742 | 800
2020-02-18 16:13:16:380453 | 760.175 | 813
2020-02-18 16:13:41:427932 | 760.187 | 819
2020-02-18 16:15:13:419218 | 760.2297 | 815
2020-02-18 16:12:56:777932 | 760.2406 | 798
2020-02-18 16:14:19:429093 | 760.2474 | 808
2020-02-18 16:13:37:807653 | 760.2569 | 811
2020-02-18 16:15:17:940983 | 760.2675 | 794
2020-02-18 16:12:50:144979 | 760.2768 | 802
2020-02-18 16:14:18:222897 | 760.2844 | 811
2020-02-18 16:13:07:332883 | 760.2853 | 804
2020-02-18 16:13:16:682210 | 760.2931 | 811
2020-02-18 16:13:35:689877 | 760.2957 | 813
2020-02-18 16:13:45:950607 | 760.3095 | 819
2020-02-18 16:13:16:078990 | 760.3148 | 810
2020-02-18 16:13:23:015230 | 760.3164 | 804
2020-02-18 16:14:20:031884 | 760.3231 | 811
2020-02-18 16:10:25:707882 | 760.3291 | 806
2020-02-18 16:12:57:984512 | 760.3535 | 781
2020-02-18 16:12:43:811257 | 760.358 | 811
2020-02-18 16:11:43:515802 | 760.366 | 811
2020-02-18 16:13:39:315366 | 760.3888 | 808
2020-02-18 16:13:15:777433 | 760.3905 | 813
2020-02-18 16:15:26:080108 | 760.3918 | 806
2020-02-18 16:13:39:918405 | 760.3938 | 811
2020-02-18 16:12:29:031513 | 760.4079 | 802
2020-02-18 16:15:16:432971 | 760.4141 | 813
2020-02-18 16:13:47:759501 | 760.4215 | 804
2020-02-18 16:15:27:889068 | 760.4279 | 795
2020-02-18 16:15:23:668927 | 760.4453 | 819
2020-02-18 16:15:15:528645 | 760.4538 | 811
2020-02-18 16:12:53:159257 | 760.4579 | 808
2020-02-18 16:13:42:635252 | 760.4767 | 811
2020-02-18 16:15:22:462993 | 760.478 | 817
2020-02-18 16:13:26:334453 | 760.4786 | 815
2020-02-18 16:14:24:856420 | 760.4887 | 812
2020-02-18 16:13:42:936480 | 760.499 | 811
2020-02-18 16:13:36:600922 | 760.4991 | 802
2020-02-18 16:10:28:122328 | 760.511 | 801
2020-02-18 16:13:06:428458 | 760.5336 | 816
2020-02-18 16:13:10:348112 | 760.5389 | 816
2020-02-18 16:15:25:778363 | 760.5555 | 809
2020-02-18 16:14:24:555189 | 760.5637 | 805
2020-02-18 16:15:19:146408 | 760.5641 | 805
2020-02-18 16:15:21:860453 | 760.566 | 789
2020-02-18 16:13:21:809481 | 760.5785 | 815
2020-02-18 16:11:45:625844 | 760.5841 | 799
2020-02-18 16:12:56:476557 | 760.5959 | 819
2020-02-18 16:13:32:063870 | 760.6165 | 816
2020-02-18 16:13:45:046703 | 760.6362 | 806
2020-02-18 16:13:15:174557 | 760.6371 | 805
2020-02-18 16:14:20:635115 | 760.649 | 805
2020-02-18 16:12:44:113005 | 760.6528 | 814
2020-02-18 16:14:17:921119 | 760.6681 | 814
2020-02-18 16:13:12:157573 | 760.6915 | 816
2020-02-18 16:10:22:994420 | 760.693 | 814
2020-02-18 16:10:26:613057 | 760.7257 | 813
2020-02-18 16:13:42:031046 | 760.7285 | 811
2020-02-18 16:15:23:367371 | 760.735 | 811
2020-02-18 16:14:17:619158 | 760.7354 | 807
2020-02-18 16:13:40:522195 | 760.7431 | 806
2020-02-18 16:13:27:842398 | 760.745 | 786
2020-02-18 16:13:37:204428 | 760.7536 | 811
2020-02-18 16:14:17:317562 | 760.7638 | 811
2020-02-18 16:13:32:666618 | 760.7889 | 803
2020-02-18 16:12:54:063960 | 760.8158 | 781
2020-02-18 16:13:11:252847 | 760.8285 | 815
2020-02-18 16:13:27:239190 | 760.8354 | 806
2020-02-18 16:12:51:953681 | 760.8476 | 811
2020-02-18 16:13:35:384849 | 760.8486 | 811
2020-02-18 16:10:27:519270 | 760.9007 | 809
2020-02-18 16:13:09:443571 | 760.9088 | 811
2020-02-18 16:13:12:761691 | 760.9216 | 815
2020-02-18 16:10:26:914606 | 760.9369 | 819
2020-02-18 16:13:08:840416 | 760.9423 | 812
2020-02-18 16:15:23:065992 | 760.9488 | 809
2020-02-18 16:13:43:237910 | 760.9527 | 820
2020-02-18 16:13:11:554357 | 760.9586 | 817
2020-02-18 16:12:58:587303 | 760.977 | 818
2020-02-18 16:13:02:509080 | 760.9829 | 781
2020-02-18 16:13:22:412590 | 760.9837 | 811
2020-02-18 16:15:32:414495 | 760.9919 | 782
2020-02-18 16:13:42:333640 | 761.0044 | 814
2020-02-18 16:13:47:156338 | 761.0079 | 811
2020-02-18 16:12:43:509531 | 761.0099 | 811
2020-02-18 16:13:01:905469 | 761.0124 | 796
2020-02-18 16:12:50:446455 | 761.0132 | 814
2020-02-18 16:13:44:443731 | 761.0198 | 811
2020-02-18 16:15:13:117947 | 761.0383 | 815
2020-02-18 16:13:33:269552 | 761.0433 | 815
2020-02-18 16:12:44:715760 | 761.0735 | 806
2020-02-18 16:13:43:840674 | 761.0767 | 811
2020-02-18 16:13:04:016131 | 761.0924 | 808
2020-02-18 16:13:01:302049 | 761.1 | 808
2020-02-18 16:10:23:597623 | 761.1086 | 811
2020-02-18 16:15:30:604876 | 761.109 | 795
2020-02-18 16:15:26:381714 | 761.1143 | 820
2020-02-18 16:15:17:337735 | 761.1161 | 812
2020-02-18 16:12:44:414468 | 761.14 | 819
2020-02-18 16:13:14:571439 | 761.1468 | 811
2020-02-18 16:15:26:984584 | 761.1471 | 809
2020-02-18 16:13:31:159148 | 761.1709 | 794
2020-02-18 16:12:52:556528 | 761.1994 | 818
2020-02-18 16:10:23:899032 | 761.2293 | 819
2020-02-18 16:12:51:652192 | 761.2667 | 799
2020-02-18 16:13:00:697819 | 761.2941 | 809
2020-02-18 16:13:46:553441 | 761.2976 | 811
2020-02-18 16:13:07:634335 | 761.3027 | 817
2020-02-18 16:15:21:257830 | 761.3186 | 804
2020-02-18 16:15:17:036203 | 761.3263 | 808
2020-02-18 16:13:03:111658 | 761.3278 | 817
2020-02-18 16:13:10:951112 | 761.3347 | 807
2020-02-18 16:15:18:242235 | 761.3556 | 809
2020-02-18 16:13:07:031614 | 761.3667 | 809
2020-02-18 16:13:13:967962 | 761.3987 | 817
2020-02-18 16:13:28:445739 | 761.4104 | 782
2020-02-18 16:13:08:237302 | 761.4148 | 808
2020-02-18 16:14:37:829516 | 761.4266 | 792
2020-02-18 16:15:22:764438 | 761.429 | 814
2020-02-18 16:12:54:667228 | 761.4297 | 805
2020-02-18 16:13:13:365168 | 761.4322 | 807
2020-02-18 16:15:24:271751 | 761.4385 | 812
2020-02-18 16:13:41:729338 | 761.4579 | 816
2020-02-18 16:13:31:460635 | 761.4942 | 808
2020-02-18 16:15:31:207847 | 761.5023 | 808
2020-02-18 16:12:49:541728 | 761.5279 | 813
2020-02-18 16:15:16:734480 | 761.5376 | 814
2020-02-18 16:13:29:049125 | 761.5493 | 803
2020-02-18 16:10:26:009523 | 761.563 | 811
2020-02-18 16:12:45:318771 | 761.5832 | 782
2020-02-18 16:10:25:105084 | 761.5844 | 814
2020-02-18 16:12:49:843201 | 761.5882 | 811
2020-02-18 16:13:04:920580 | 761.5892 | 811
2020-02-18 16:13:10:046728 | 761.5959 | 805
2020-02-18 16:15:28:491914 | 761.6108 | 813
2020-02-18 16:12:47:428978 | 761.6219 | 795
2020-02-18 16:15:16:131638 | 761.6376 | 800
2020-02-18 16:14:21:539573 | 761.6459 | 811
2020-02-18 16:13:06:730019 | 761.676 | 812
2020-02-18 16:13:29:652118 | 761.6762 | 817
2020-02-18 16:13:41:126444 | 761.689 | 800
2020-02-18 16:12:52:255243 | 761.6994 | 815
2020-02-18 16:10:24:501881 | 761.7036 | 811
2020-02-18 16:14:21:237777 | 761.7408 | 812
2020-02-18 16:12:57:683003 | 761.7546 | 817
2020-02-18 16:14:21:841137 | 761.7699 | 815
2020-02-18 16:13:10:649554 | 761.7701 | 811
2020-02-18 16:15:17:639488 | 761.7746 | 819
2020-02-18 16:14:34:512028 | 761.7784 | 816
2020-02-18 16:13:03:714592 | 761.8218 | 811
2020-02-18 16:13:06:127162 | 761.834 | 798
2020-02-18 16:15:28:190417 | 761.8436 | 804
2020-02-18 16:13:30:255215 | 761.8916 | 811
2020-02-18 16:14:37:226432 | 761.9036 | 811
2020-02-18 16:15:19:749451 | 761.9325 | 814
2020-02-18 16:14:33:908455 | 761.951 | 820
2020-02-18 16:12:59:190200 | 761.9548 | 812
2020-02-18 16:13:30:556480 | 761.9615 | 815
2020-02-18 16:14:33:305682 | 761.9692 | 784
2020-02-18 16:14:25:157673 | 761.9847 | 816
2020-02-18 16:12:46:826466 | 761.9962 | 796
2020-02-18 16:12:55:873593 | 761.9962 | 809
2020-02-18 16:13:26:937651 | 762.0012 | 808
2020-02-18 16:12:45:921892 | 762.0186 | 817
2020-02-18 16:13:00:095154 | 762.0573 | 803
2020-02-18 16:12:55:270405 | 762.0667 | 816
2020-02-18 16:12:48:031962 | 762.067 | 808
2020-02-18 16:13:04:317359 | 762.0788 | 816
2020-02-18 16:12:57:079452 | 762.0971 | 811
2020-02-18 16:14:36:622373 | 762.1027 | 811
2020-02-18 16:15:29:999448 | 762.1049 | 806
2020-02-18 16:10:25:406479 | 762.1217 | 820
2020-02-18 16:14:22:142381 | 762.1426 | 819
2020-02-18 16:12:53:762462 | 762.1694 | 817
2020-02-18 16:13:30:858010 | 762.1771 | 817
2020-02-18 16:15:18:845156 | 762.1868 | 812
2020-02-18 16:13:03:413093 | 762.1962 | 812
2020-02-18 16:12:58:888803 | 762.2004 | 817
2020-02-18 16:15:33:017692 | 762.2161 | 807
2020-02-18 16:12:59:491810 | 762.2393 | 816
2020-02-18 16:15:32:113091 | 762.2998 | 818
2020-02-18 16:12:49:239071 | 762.3445 | 809
2020-02-18 16:14:25:760814 | 762.3451 | 801
2020-02-18 16:12:48:936458 | 762.3524 | 815
2020-02-18 16:12:48:635209 | 762.3618 | 812
2020-02-18 16:15:20:654715 | 762.3776 | 813
2020-02-18 16:15:27:587434 | 762.3939 | 812
2020-02-18 16:15:19:447845 | 762.4025 | 812
2020-02-18 16:15:22:161740 | 762.5291 | 807
2020-02-18 16:15:29:396420 | 762.5722 | 802
2020-02-18 16:12:58:285891 | 762.5953 | 801
2020-02-18 16:12:59:793489 | 762.6082 | 813
2020-02-18 16:15:28:793378 | 762.6343 | 815
2020-02-18 16:14:25:459252 | 762.6718 | 813
2020-02-18 16:15:20:353217 | 762.6989 | 809
2020-02-18 16:15:20:051706 | 762.7439 | 812
2020-02-18 16:15:20:956193 | 762.7439 | 821
2020-02-18 16:12:55:571881 | 762.7745 | 812
2020-02-18 16:13:29:953776 | 762.7944 | 817
2020-02-18 16:15:21:559116 | 762.8024 | 811
2020-02-18 16:15:31:509484 | 762.8025 | 811
2020-02-18 16:14:27:572995 | 762.8123 | 811
2020-02-18 16:14:34:210219 | 762.8374 | 808
2020-02-18 16:13:27:540719 | 762.8669 | 817
2020-02-18 16:14:36:019597 | 762.8761 | 798
2020-02-18 16:14:26:062414 | 762.8763 | 818
2020-02-18 16:15:30:906255 | 762.925 | 815
2020-02-18 16:12:46:525078 | 762.9353 | 811
2020-02-18 16:14:34:813605 | 762.9443 | 813
2020-02-18 16:13:00:396414 | 762.9655 | 816
2020-02-18 16:15:35:128969 | 762.9802 | 814
2020-02-18 16:15:41:161530 | 762.9834 | 815
2020-02-18 16:14:44:766656 | 762.9882 | 784
2020-02-18 16:13:02:207404 | 763.0092 | 812
2020-02-18 16:13:02:810325 | 763.0205 | 802
2020-02-18 16:14:28:176196 | 763.047 | 792
2020-02-18 16:13:01:603782 | 763.0489 | 814
2020-02-18 16:15:40:859817 | 763.0593 | 816
2020-02-18 16:14:38:432883 | 763.0986 | 783
2020-02-18 16:15:29:095056 | 763.1267 | 811
2020-02-18 16:14:32:702677 | 763.171 | 813
2020-02-18 16:12:47:127906 | 763.1794 | 811
2020-02-18 16:14:56:829522 | 763.1994 | 786
2020-02-18 16:13:00:999582 | 763.2102 | 811
2020-02-18 16:13:28:747373 | 763.23 | 809
2020-02-18 16:12:45:017270 | 763.2413 | 813
2020-02-18 16:12:54:365749 | 763.2415 | 810
2020-02-18 16:12:54:968736 | 763.2628 | 801
2020-02-18 16:14:44:163597 | 763.2977 | 799
2020-02-18 16:12:46:223566 | 763.3078 | 813
2020-02-18 16:15:33:620448 | 763.3164 | 815
2020-02-18 16:14:26:366788 | 763.3273 | 812
2020-02-18 16:14:26:969577 | 763.3281 | 798
2020-02-18 16:13:28:144091 | 763.3635 | 812
2020-02-18 16:14:59:245830 | 763.3785 | 784
2020-02-18 16:13:29:350713 | 763.4308 | 808
2020-02-18 16:14:39:036352 | 763.4624 | 786
2020-02-18 16:15:09:499374 | 763.476 | 805
2020-02-18 16:14:35:416593 | 763.4806 | 815
2020-02-18 16:14:59:848832 | 763.4958 | 808
2020-02-18 16:15:34:223507 | 763.501 | 812
2020-02-18 16:12:45:620405 | 763.5105 | 804
2020-02-18 16:14:33:607108 | 763.5205 | 809
2020-02-18 16:12:48:333579 | 763.5251 | 815
2020-02-18 16:14:45:369756 | 763.5393 | 797
2020-02-18 16:15:01:657913 | 763.5822 | 815
2020-02-18 16:14:26:668116 | 763.5841 | 813
2020-02-18 16:14:56:226399 | 763.5858 | 803
2020-02-18 16:15:30:301167 | 763.6111 | 811
2020-02-18 16:14:35:115237 | 763.6169 | 813
2020-02-18 16:14:32:099166 | 763.6479 | 798
2020-02-18 16:14:43:560695 | 763.6995 | 811
2020-02-18 16:12:47:730388 | 763.7424 | 812
2020-02-18 16:14:37:528017 | 763.7564 | 815
2020-02-18 16:14:40:242803 | 763.7564 | 818
2020-02-18 16:15:08:896150 | 763.765 | 810
2020-02-18 16:15:10:102584 | 763.8328 | 784
2020-02-18 16:14:39:639561 | 763.8411 | 811
2020-02-18 16:15:34:525107 | 763.8443 | 815
2020-02-18 16:14:36:924765 | 763.8635 | 811
2020-02-18 16:15:01:356625 | 763.8692 | 817
2020-02-18 16:14:36:321007 | 763.8945 | 815
2020-02-18 16:15:40:558152 | 763.8966 | 810
2020-02-18 16:15:32:716231 | 763.9062 | 808
2020-02-18 16:14:35:718051 | 763.9315 | 817
2020-02-18 16:14:58:641997 | 763.9986 | 786
2020-02-18 16:15:29:697737 | 764.0233 | 815
2020-02-18 16:14:41:750489 | 764.0256 | 805
2020-02-18 16:15:03:166343 | 764.0375 | 802
2020-02-18 16:14:31:495705 | 764.0411 | 797
2020-02-18 16:14:28:779068 | 764.0428 | 809
2020-02-18 16:15:01:959676 | 764.0505 | 805
2020-02-18 16:15:04:372234 | 764.0804 | 787
2020-02-18 16:15:33:319100 | 764.1095 | 811
2020-02-18 16:15:00:451903 | 764.1107 | 819
2020-02-18 16:15:33:921900 | 764.1149 | 815
2020-02-18 16:15:03:769227 | 764.1703 | 810
2020-02-18 16:14:45:972919 | 764.1833 | 822
2020-02-18 16:15:39:955278 | 764.2768 | 818
2020-02-18 16:14:40:845875 | 764.2806 | 814
2020-02-18 16:14:57:433394 | 764.3211 | 815
2020-02-18 16:15:08:293111 | 764.3289 | 797
2020-02-18 16:15:04:975224 | 764.3531 | 795
2020-02-18 16:15:02:563286 | 764.3876 | 798
2020-02-18 16:15:01:055306 | 764.3893 | 814
2020-02-18 16:14:58:037374 | 764.3935 | 798
2020-02-18 16:14:27:271250 | 764.3981 | 816
2020-02-18 16:14:42:957602 | 764.4171 | 797
2020-02-18 16:14:55:623073 | 764.4376 | 811
2020-02-18 16:14:29:383100 | 764.4462 | 821
2020-02-18 16:14:46:576309 | 764.4481 | 819
2020-02-18 16:14:42:353557 | 764.4774 | 799
2020-02-18 16:15:05:578219 | 764.4952 | 822
2020-02-18 16:15:34:826422 | 764.5226 | 822
2020-02-18 16:14:41:147400 | 764.5945 | 818
2020-02-18 16:14:38:131118 | 764.6324 | 816
2020-02-18 16:14:51:702402 | 764.6447 | 794
2020-02-18 16:14:49:289436 | 764.6462 | 813
2020-02-18 16:15:07:689564 | 764.698 | 804
2020-02-18 16:14:52:305500 | 764.7137 | 820
2020-02-18 16:14:41:448969 | 764.7189 | 813
2020-02-18 16:14:40:544407 | 764.7307 | 817
2020-02-18 16:14:30:891325 | 764.7342 | 811
2020-02-18 16:14:51:099474 | 764.7378 | 788
2020-02-18 16:14:32:400920 | 764.7568 | 811
2020-02-18 16:14:50:496268 | 764.7815 | 802
2020-02-18 16:15:40:256690 | 764.803 | 815
2020-02-18 16:14:49:892965 | 764.8032 | 809
2020-02-18 16:14:44:465104 | 764.8101 | 819
2020-02-18 16:15:06:181519 | 764.9264 | 816
2020-02-18 16:15:02:864922 | 764.9532 | 821
2020-02-18 16:14:27:874513 | 764.9724 | 814
2020-02-18 16:14:29:986235 | 764.9889 | 815
2020-02-18 16:14:55:019696 | 765.103 | 797
2020-02-18 16:15:07:086222 | 765.1437 | 818
2020-02-18 16:14:33:004352 | 765.169 | 814
2020-02-18 16:15:12:816571 | 765.1864 | 811
2020-02-18 16:14:48:686482 | 765.1902 | 803
2020-02-18 16:14:42:052028 | 765.2249 | 823
2020-02-18 16:14:56:527918 | 765.2412 | 818
2020-02-18 16:15:00:753609 | 765.2883 | 818
2020-02-18 16:15:00:150278 | 765.2999 | 804
2020-02-18 16:14:47:480426 | 765.3033 | 817
2020-02-18 16:15:09:800969 | 765.3361 | 820
2020-02-18 16:14:46:877828 | 765.3437 | 818
2020-02-18 16:14:52:908621 | 765.3585 | 818
2020-02-18 16:14:45:068176 | 765.3602 | 813
2020-02-18 16:14:30:287852 | 765.3656 | 819
2020-02-18 16:14:31:797509 | 765.3752 | 822
2020-02-18 16:15:06:784585 | 765.3755 | 811
2020-02-18 16:14:59:547331 | 765.3893 | 811
2020-02-18 16:16:17:034476 | 765.3977 | 807
2020-02-18 16:14:39:337885 | 765.4053 | 806
2020-02-18 16:15:10:705628 | 765.4056 | 809
2020-02-18 16:14:39:941194 | 765.4388 | 802
2020-02-18 16:15:02:261437 | 765.4413 | 823
2020-02-18 16:15:08:594695 | 765.4507 | 818
2020-02-18 16:14:48:083620 | 765.457 | 799
2020-02-18 16:14:57:131036 | 765.4844 | 800
2020-02-18 16:14:43:259154 | 765.4999 | 814
2020-02-18 16:14:47:179027 | 765.5095 | 811
2020-02-18 16:14:43:862186 | 765.5156 | 812
2020-02-18 16:14:46:274522 | 765.5216 | 815
2020-02-18 16:14:28:477550 | 765.5262 | 812
2020-02-18 16:14:38:734517 | 765.5568 | 809
2020-02-18 16:15:09:197868 | 765.5576 | 813
2020-02-18 16:15:07:991470 | 765.5879 | 822
2020-02-18 16:15:07:387724 | 765.5972 | 818
2020-02-18 16:14:30:589754 | 765.6063 | 812
2020-02-18 16:14:31:192907 | 765.6467 | 816
2020-02-18 16:15:06:483031 | 765.6975 | 813
2020-02-18 16:14:45:671145 | 765.7172 | 809
2020-02-18 16:14:29:081274 | 765.7536 | 804
2020-02-18 16:14:58:944174 | 765.7576 | 814
2020-02-18 16:14:55:924648 | 765.8069 | 813
2020-02-18 16:14:42:656046 | 765.8468 | 820
2020-02-18 16:14:29:684635 | 765.8547 | 819
2020-02-18 16:14:53:511775 | 765.8931 | 815
2020-02-18 16:14:47:782004 | 765.9182 | 820
2020-02-18 16:15:03:467746 | 765.9895 | 812
2020-02-18 16:16:17:335712 | 766.0084 | 823
2020-02-18 16:15:05:879884 | 766.0309 | 814
2020-02-18 16:15:04:070780 | 766.0501 | 816
2020-02-18 16:14:54:416528 | 766.0794 | 815
2020-02-18 16:16:16:732977 | 766.0895 | 814
2020-02-18 16:14:58:339967 | 766.2191 | 810
2020-02-18 16:14:57:735749 | 766.2346 | 811
2020-02-18 16:14:52:003980 | 766.2708 | 805
2020-02-18 16:15:04:673622 | 766.3191 | 811
2020-02-18 16:14:54:115172 | 766.3854 | 812
2020-02-18 16:14:55:321414 | 766.4571 | 817
2020-02-18 16:14:48:385243 | 766.4691 | 824
2020-02-18 16:14:54:717860 | 766.4699 | 824
2020-02-18 16:14:53:813402 | 766.5234 | 817
2020-02-18 16:14:48:987892 | 766.5613 | 812
2020-02-18 16:14:52:607204 | 766.5633 | 804
2020-02-18 16:15:05:276661 | 766.5795 | 810
2020-02-18 16:14:53:210133 | 766.6278 | 818
2020-02-18 16:15:10:403963 | 766.6414 | 811
2020-02-18 16:14:49:591172 | 766.7899 | 814
2020-02-18 16:14:50:797786 | 766.8055 | 821
2020-02-18 16:14:51:400881 | 766.8444 | 814
2020-02-18 16:14:50:194577 | 766.9459 | 818
2020-02-18 16:16:17:637165 | 767.106 | 802
2020-02-18 16:16:18:239373 | 767.4303 | 807
2020-02-18 16:15:39:653845 | 767.5993 | 804
2020-02-18 16:15:12:515124 | 768.4072 | 787
2020-02-18 16:16:16:431647 | 769.3178 | 819
2020-02-18 16:15:39:352334 | 769.5799 | 811
2020-02-18 16:16:15:527451 | 769.5817 | 824
2020-02-18 16:16:18:841907 | 769.5871 | 792
2020-02-18 16:16:17:938159 | 770.1977 | 816
2020-02-18 16:16:16:130265 | 770.3233 | 819
2020-02-18 16:16:18:540544 | 770.4116 | 819
2020-02-18 16:16:19:444597 | 770.6368 | 825
2020-02-18 16:16:15:828902 | 770.9494 | 824
2020-02-18 16:16:15:225694 | 771.2326 | 818
2020-02-18 16:16:20:047319 | 771.7714 | 820
2020-02-18 16:16:20:650294 | 772.064 | 817
2020-02-18 16:16:23:362886 | 772.116 | 797
2020-02-18 16:16:19:143212 | 772.1554 | 816
2020-02-18 16:16:22:760040 | 772.2468 | 818
2020-02-18 16:16:14:924383 | 772.2785 | 825
2020-02-18 16:16:20:348856 | 772.2985 | 820
2020-02-18 16:16:20:951842 | 772.3424 | 824
2020-02-18 16:16:22:157223 | 772.3917 | 808
2020-02-18 16:16:19:746035 | 772.4659 | 824
2020-02-18 16:16:21:554734 | 772.5124 | 815
2020-02-18 16:16:13:719097 | 772.6125 | 800
2020-02-18 16:16:14:321416 | 772.6418 | 805
2020-02-18 16:16:21:253214 | 772.9323 | 823
2020-02-18 16:16:23:966288 | 773.1834 | 798
2020-02-18 16:15:35:731727 | 773.4715 | 804
2020-02-18 16:16:21:856131 | 773.5812 | 829
2020-02-18 16:16:13:116657 | 773.7402 | 819
2020-02-18 16:15:35:430393 | 774.1604 | 829
2020-02-18 16:16:22:458602 | 774.1863 | 817
2020-02-18 16:16:23:061580 | 774.3281 | 821
2020-02-18 16:16:23:664847 | 774.346 | 824
2020-02-18 16:15:36:940131 | 774.4768 | 823
2020-02-18 16:16:14:622978 | 774.5502 | 810
2020-02-18 16:16:13:418020 | 774.7141 | 821
2020-02-18 16:16:14:020408 | 774.8376 | 820
2020-02-18 16:15:37:241850 | 775.2654 | 821
2020-02-18 16:15:36:638601 | 775.7933 | 824
2020-02-18 16:02:34:386230 | 776.1629 | 826
2020-02-18 16:15:36:034168 | 776.9083 | 833
2020-02-18 16:15:36:336752 | 777.0567 | 827
2020-02-18 16:16:12:814974 | 777.7042 | 821
2020-02-18 16:02:36:198174 | 778.958 | 816
2020-02-18 16:15:39:050860 | 780.0664 | 821
2020-02-18 16:16:25:173162 | 780.2544 | 815
2020-02-18 16:16:12:513746 | 780.2643 | 818
2020-02-18 16:16:24:570211 | 780.4742 | 822
2020-02-18 16:16:25:475714 | 780.9866 | 828
2020-02-18 16:03:08:462322 | 781.5073 | 819
2020-02-18 16:15:12:213621 | 782.0637 | 825
2020-02-18 16:16:24:267673 | 782.618 | 827
2020-02-18 16:16:24:871765 | 783.1816 | 829
2020-02-18 16:03:39:516835 | 790.7025 | 838
2020-02-18 16:16:12:212404 | 791.4371 | 834
2020-02-18 16:15:37:543455 | 793.1932 | 842
2020-02-18 16:15:38:749431 | 800.1606 | 820
2020-02-18 16:16:25:777302 | 802.0752 | 828
2020-02-18 16:15:11:911989 | 806.7624 | 817
2020-02-18 16:16:11:910681 | 811.7878 | 845
2020-02-18 16:15:44:176476 | 817.1277 | 854
2020-02-18 16:15:44:477952 | 818.9685 | 867
2020-02-18 16:16:31:504318 | 821.0923 | 862
2020-02-18 16:02:54:593160 | 823.4775 | 863
2020-02-18 16:15:41:463009 | 824.4171 | 864
2020-02-18 16:16:27:284391 | 825.6232 | 854
2020-02-18 16:16:26:078706 | 825.8011 | 870
2020-02-18 16:16:30:299418 | 825.8653 | 848
2020-02-18 16:16:31:202734 | 826.6581 | 862
2020-02-18 16:16:29:997912 | 828.1764 | 862
2020-02-18 16:16:31:805768 | 828.5117 | 837
2020-02-18 16:16:30:600720 | 830.7121 | 872
2020-02-18 16:16:30:901738 | 831.5378 | 867
2020-02-18 16:16:32:107097 | 832.6436 | 866
2020-02-18 16:16:26:380301 | 833.1387 | 869
2020-02-18 16:16:27:585854 | 834.3586 | 874
2020-02-18 16:16:29:696459 | 835.4178 | 844
2020-02-18 16:16:26:982832 | 835.7491 | 864
2020-02-18 16:16:26:681501 | 836.9723 | 875
2020-02-18 16:16:27:887358 | 837.8952 | 872
2020-02-18 16:15:43:875046 | 838.0475 | 869
2020-02-18 16:16:28:188820 | 838.0989 | 876
2020-02-18 16:16:32:408326 | 838.2786 | 855
2020-02-18 16:16:11:609431 | 839.2741 | 872
2020-02-18 16:15:54:731242 | 839.476 | 874
2020-02-18 16:16:29:395279 | 839.6384 | 882
2020-02-18 16:15:44:779471 | 840.1008 | 846
2020-02-18 16:16:28:791583 | 840.4176 | 866
2020-02-18 16:02:34:688735 | 840.8706 | 876
2020-02-18 16:16:28:490302 | 841.3128 | 871
2020-02-18 16:15:55:032840 | 841.8021 | 872
2020-02-18 16:16:29:092931 | 842.1214 | 881
2020-02-18 16:15:48:097137 | 843.7873 | 853
2020-02-18 16:15:52:018920 | 844.1156 | 859
2020-02-18 16:15:48:399696 | 844.9624 | 883
2020-02-18 16:15:52:621783 | 845.033 | 889
2020-02-18 16:15:55:334275 | 845.51 | 878
2020-02-18 16:15:54:429928 | 845.5653 | 867
2020-02-18 16:16:11:307981 | 845.6586 | 861
2020-02-18 16:15:52:923079 | 846.0269 | 851
2020-02-18 16:15:52:320398 | 846.3292 | 879
2020-02-18 16:15:49:003061 | 846.5157 | 864
2020-02-18 16:15:47:795532 | 847.093 | 882
2020-02-18 16:15:55:937017 | 847.1846 | 870
2020-02-18 16:15:50:511203 | 847.4559 | 871
2020-02-18 16:15:48:701247 | 847.6168 | 880
2020-02-18 16:15:55:635703 | 847.8014 | 872
2020-02-18 16:15:49:606380 | 848.5913 | 865
2020-02-18 16:15:47:192353 | 848.7244 | 863
2020-02-18 16:15:49:304576 | 848.9492 | 879
2020-02-18 16:15:51:416006 | 849.1373 | 864
2020-02-18 16:15:47:494025 | 849.2792 | 881
2020-02-18 16:15:49:908027 | 849.6626 | 883
2020-02-18 16:15:51:717474 | 849.7111 | 879
2020-02-18 16:15:51:114351 | 849.7474 | 880
2020-02-18 16:15:56:539869 | 849.9599 | 880
2020-02-18 16:15:56:238381 | 850.1171 | 887
2020-02-18 16:16:32:709964 | 850.1397 | 881
2020-02-18 16:15:50:812796 | 850.3264 | 886
2020-02-18 16:15:56:841428 | 850.366 | 874
2020-02-18 16:03:39:818245 | 850.459 | 883
2020-02-18 16:15:53:525798 | 850.9675 | 871
2020-02-18 16:15:54:128579 | 851.0711 | 876
2020-02-18 16:03:52:183300 | 851.1203 | 850
2020-02-18 16:15:50:209558 | 851.2112 | 875
2020-02-18 16:15:57:444380 | 851.422 | 863
2020-02-18 16:15:53:827113 | 851.5154 | 885
2020-02-18 16:15:53:224454 | 851.6829 | 882
2020-02-18 16:16:11:006665 | 851.695 | 885
2020-02-18 16:15:45:986102 | 851.9336 | 881
2020-02-18 16:15:58:348645 | 852.2689 | 869
2020-02-18 16:15:57:143043 | 852.9844 | 883
2020-02-18 16:15:57:745847 | 853.1848 | 881
2020-02-18 16:15:45:684421 | 853.4217 | 881
2020-02-18 16:16:06:185025 | 853.5011 | 884
2020-02-18 16:16:04:677743 | 853.8312 | 867
2020-02-18 16:16:06:486426 | 853.9142 | 871
2020-02-18 16:16:07:993422 | 853.9921 | 878
2020-02-18 16:15:58:047310 | 854.0196 | 886
2020-02-18 16:16:08:897335 | 854.1078 | 863
2020-02-18 16:16:10:404343 | 854.3048 | 877
2020-02-18 16:16:07:089430 | 854.3774 | 871
2020-02-18 16:16:04:075377 | 854.4536 | 875
2020-02-18 16:15:45:080973 | 854.5832 | 886
2020-02-18 16:16:05:582059 | 854.6919 | 870
2020-02-18 16:16:03:774042 | 854.8131 | 886
2020-02-18 16:15:59:855967 | 854.8562 | 867
2020-02-18 16:16:03:171574 | 854.8994 | 877
2020-02-18 16:16:00:760247 | 854.9064 | 869
2020-02-18 16:15:59:252973 | 854.9133 | 882
2020-02-18 16:16:10:705556 | 854.9633 | 889
2020-02-18 16:15:58:650187 | 855.0498 | 890
2020-02-18 16:15:58:951668 | 855.0671 | 884
2020-02-18 16:16:09:500094 | 855.0757 | 873
2020-02-18 16:16:07:390795 | 855.271 | 886
2020-02-18 16:16:08:596129 | 855.4456 | 888
2020-02-18 16:15:46:287799 | 855.6081 | 875
2020-02-18 16:16:03:472769 | 855.7896 | 892
2020-02-18 16:16:02:267386 | 855.9088 | 868
2020-02-18 16:15:11:007353 | 856.0731 | 897
2020-02-18 16:16:07:691813 | 856.1007 | 889
2020-02-18 16:16:08:294693 | 856.1076 | 893
2020-02-18 16:16:04:376531 | 856.1647 | 884
2020-02-18 16:16:06:787819 | 856.1837 | 883
2020-02-18 16:16:01:664592 | 856.1958 | 876
2020-02-18 16:16:09:801598 | 856.2269 | 887
2020-02-18 16:16:00:157205 | 856.3288 | 886
2020-02-18 16:16:04:979052 | 856.3409 | 886
2020-02-18 16:16:01:362934 | 856.4551 | 887
2020-02-18 16:16:09:198758 | 856.5691 | 886
2020-02-18 16:16:10:102848 | 856.5744 | 884
2020-02-18 16:16:05:883624 | 856.6141 | 893
2020-02-18 16:15:45:382821 | 856.6245 | 886
2020-02-18 16:16:00:458659 | 856.735 | 891
2020-02-18 16:16:05:280576 | 856.882 | 892
2020-02-18 16:16:02:568795 | 856.9217 | 885
2020-02-18 16:15:59:554390 | 856.9632 | 883
2020-02-18 16:16:02:870378 | 857.3107 | 877
2020-02-18 16:16:01:061427 | 857.4161 | 890
2020-02-18 16:16:01:966161 | 857.9969 | 884
2020-02-18 16:15:38:447908 | 860.4585 | 893
2020-02-18 16:15:46:589470 | 862.6436 | 891
2020-02-18 16:15:46:891124 | 866.2619 | 890
2020-02-18 16:15:11:610284 | 868.8506 | 893
2020-02-18 16:15:37:845112 | 869.44 | 873
2020-02-18 16:02:54:894714 | 871.9007 | 899
2020-02-18 16:16:33:011393 | 875.9626 | 899
2020-02-18 16:15:43:573584 | 879.1859 | 904
2020-02-18 16:15:41:764578 | 881.6736 | 895
2020-02-18 16:02:34:991931 | 883.3236 | 909
2020-02-18 16:03:40:121398 | 890.3305 | 915
2020-02-18 16:15:38:146571 | 900.1422 | 929
2020-02-18 16:03:08:160793 | 900.9713 | 932
2020-02-18 16:15:43:272177 | 904.6043 | 899
2020-02-18 16:02:55:196191 | 905.6224 | 926
2020-02-18 16:16:33:313049 | 908.6033 | 913
2020-02-18 16:15:42:066603 | 912.8574 | 939
2020-02-18 16:02:35:293846 | 914.3511 | 932
2020-02-18 16:02:35:896751 | 917.5016 | 926
2020-02-18 16:15:42:970694 | 919.4819 | 912
2020-02-18 16:03:40:423760 | 920.474 | 937
2020-02-18 16:16:33:614329 | 931.3404 | 921
2020-02-18 16:02:55:497581 | 932.021 | 947
2020-02-18 16:15:42:367968 | 932.6964 | 943
2020-02-18 16:15:42:669205 | 935.442 | 956
2020-02-18 16:02:35:595411 | 937.0529 | 949
2020-02-18 16:03:40:725088 | 941.8154 | 953
2020-02-18 16:03:51:881956 | 942.5423 | 946
2020-02-18 16:02:55:798982 | 949.9728 | 959
2020-02-18 16:15:11:308814 | 951.1766 | 964
2020-02-18 16:16:33:915701 | 951.434 | 952
2020-02-18 16:03:41:026476 | 955.5246 | 964
2020-02-18 16:03:07:859203 | 957.5553 | 937
2020-02-18 16:02:56:100427 | 959.7813 | 967
2020-02-18 16:03:41:327814 | 964.3639 | 971
2020-02-18 16:02:56:401882 | 965.3009 | 971
2020-02-18 16:16:34:217168 | 966.2421 | 969
2020-02-18 16:02:56:703519 | 970.2379 | 975
2020-02-18 16:03:41:629253 | 970.6474 | 975
2020-02-18 16:03:51:580533 | 971.4598 | 982
2020-02-18 16:03:07:557799 | 974.1807 | 966
2020-02-18 16:02:57:005214 | 975.358 | 979
2020-02-18 16:03:41:930756 | 976.9111 | 980
2020-02-18 16:16:34:518591 | 977.0289 | 974
2020-02-18 16:03:51:278942 | 977.4009 | 963
2020-02-18 16:03:50:977488 | 980.6059 | 995
2020-02-18 16:03:07:256410 | 980.6184 | 992
2020-02-18 16:03:50:676115 | 981.5589 | 960
2020-02-18 16:03:50:374659 | 981.6655 | 981
2020-02-18 16:03:49:771215 | 981.7368 | 965
2020-02-18 16:03:49:168107 | 981.9283 | 964
2020-02-18 16:03:06:955032 | 981.9852 | 957
2020-02-18 16:02:57:306498 | 982.0651 | 984
2020-02-18 16:03:48:565468 | 982.1392 | 962
2020-02-18 16:03:50:072922 | 982.2797 | 995
2020-02-18 16:03:49:469588 | 982.4211 | 993
2020-02-18 16:03:06:653374 | 982.4327 | 974
2020-02-18 16:03:48:866715 | 982.6942 | 993
2020-02-18 16:03:05:146470 | 982.7173 | 972
2020-02-18 16:03:06:050485 | 982.7258 | 968
2020-02-18 16:03:48:263703 | 982.8416 | 996
2020-02-18 16:03:05:749165 | 982.9089 | 976
2020-02-18 16:03:06:351978 | 983.0309 | 997
2020-02-18 16:03:05:447915 | 983.2982 | 1003
2020-02-18 16:03:04:543690 | 983.5014 | 953
2020-02-18 16:03:04:845261 | 983.7362 | 1003
2020-02-18 16:16:34:820095 | 984.2559 | 974
2020-02-18 16:03:04:242146 | 984.9827 | 993
2020-02-18 16:03:47:962098 | 985.3847 | 971
2020-02-18 16:16:36:023176 | 985.6202 | 973
2020-02-18 16:16:35:121450 | 985.7767 | 972
2020-02-18 16:16:36:324629 | 985.7849 | 965
2020-02-18 16:16:36:626132 | 985.8369 | 955
2020-02-18 16:16:36:927299 | 985.907 | 959
2020-02-18 16:16:37:228667 | 986.0596 | 968
2020-02-18 16:16:35:724008 | 986.2038 | 958
2020-02-18 16:16:37:530028 | 986.214 | 963
2020-02-18 16:16:35:422849 | 986.3668 | 967
2020-02-18 16:16:37:831428 | 986.5122 | 967
2020-02-18 16:16:40:846904 | 986.6774 | 955
2020-02-18 16:16:41:147995 | 986.6861 | 960
2020-02-18 16:16:38:132813 | 986.7932 | 981
2020-02-18 16:16:41:449963 | 986.8082 | 966
2020-02-18 16:03:42:232208 | 986.8158 | 988
2020-02-18 16:16:40:545587 | 986.9573 | 972
2020-02-18 16:16:41:751518 | 987.0312 | 966
2020-02-18 16:16:38:434027 | 987.0627 | 996
2020-02-18 16:16:38:735522 | 987.2091 | 1012
2020-02-18 16:16:40:243309 | 987.2393 | 987
2020-02-18 16:16:42:052907 | 987.2556 | 987
2020-02-18 16:16:39:036499 | 987.2888 | 1000
2020-02-18 16:16:39:941440 | 987.3391 | 1001
2020-02-18 16:16:44:464454 | 987.3683 | 979
2020-02-18 16:16:39:337843 | 987.3748 | 1001
2020-02-18 16:16:39:640020 | 987.4119 | 999
2020-02-18 16:16:44:162885 | 987.4637 | 996
2020-02-18 16:16:42:354795 | 987.4862 | 1014
2020-02-18 16:16:43:861769 | 987.593 | 1000
2020-02-18 16:16:42:656198 | 987.6232 | 1003
2020-02-18 16:16:43:560396 | 987.6346 | 999
2020-02-18 16:16:42:957597 | 987.6371 | 998
2020-02-18 16:16:43:259022 | 987.6614 | 1003
2020-02-18 16:16:46:875688 | 990.0025 | 992
2020-02-18 16:16:46:272814 | 990.0059 | 991
2020-02-18 16:16:45:368257 | 990.0139 | 991
2020-02-18 16:16:45:669667 | 990.0215 | 991
2020-02-18 16:16:45:066952 | 990.0267 | 991
2020-02-18 16:16:44:765692 | 990.0285 | 991
2020-02-18 16:16:47:478457 | 990.0302 | 991
2020-02-18 16:16:51:396134 | 990.0354 | 991
2020-02-18 16:16:49:286597 | 990.0371 | 991
2020-02-18 16:17:00:139197 | 990.0375 | 990
2020-02-18 16:16:47:177146 | 990.0389 | 990
2020-02-18 16:16:48:081508 | 990.0389 | 991
2020-02-18 16:17:02:554424 | 990.0399 | 990
2020-02-18 16:16:45:971193 | 990.0406 | 990
2020-02-18 16:17:02:855818 | 990.0416 | 990
2020-02-18 16:16:48:985250 | 990.0423 | 991
2020-02-18 16:16:51:094458 | 990.0423 | 991
2020-02-18 16:16:55:014402 | 990.0458 | 991
2020-02-18 16:16:48:683967 | 990.0458 | 992
2020-02-18 16:17:03:157067 | 990.0479 | 990
2020-02-18 16:17:03:458623 | 990.0496 | 990
2020-02-18 16:16:47:780022 | 990.051 | 990
2020-02-18 16:16:46:574181 | 990.0528 | 991
2020-02-18 16:17:01:344499 | 990.0531 | 990
2020-02-18 16:16:58:030249 | 990.0538 | 991
2020-02-18 16:16:54:411624 | 990.0548 | 991
2020-02-18 16:16:48:382848 | 990.0555 | 991
2020-02-18 16:16:54:712882 | 990.0555 | 991
2020-02-18 16:17:02:253060 | 990.0558 | 991
2020-02-18 16:16:49:889079 | 990.0562 | 991
2020-02-18 16:17:00:440561 | 990.0583 | 990
2020-02-18 16:16:56:523708 | 990.0583 | 991
2020-02-18 16:16:57:728699 | 990.06 | 991
2020-02-18 16:16:58:331589 | 990.0625 | 990
2020-02-18 16:16:52:301251 | 990.0625 | 991
2020-02-18 16:16:57:427326 | 990.0635 | 991
2020-02-18 16:16:58:633084 | 990.0635 | 991
2020-02-18 16:16:49:587782 | 990.0652 | 991
2020-02-18 16:16:53:205655 | 990.0684 | 991
2020-02-18 16:17:01:954762 | 990.0697 | 992
2020-02-18 16:02:57:607777 | 990.0715 | 991
2020-02-18 16:16:53:808586 | 990.0718 | 990
2020-02-18 16:17:00:741822 | 990.0721 | 991
2020-02-18 16:16:54:110048 | 990.0729 | 990
2020-02-18 16:16:50:793103 | 990.0729 | 991
2020-02-18 16:16:52:602806 | 990.0729 | 991
2020-02-18 16:16:55:617276 | 990.0729 | 991
2020-02-18 16:16:59:235305 | 990.0729 | 991
2020-02-18 16:16:56:825219 | 990.0753 | 990
2020-02-18 16:16:55:315855 | 990.0763 | 991
2020-02-18 16:16:55:920593 | 990.0791 | 991
2020-02-18 16:16:58:933976 | 990.0801 | 991
2020-02-18 16:16:57:126306 | 990.0826 | 991
2020-02-18 16:16:50:190380 | 990.085 | 990
2020-02-18 16:16:53:507275 | 990.0895 | 990
2020-02-18 16:17:01:043090 | 990.0895 | 991
2020-02-18 16:16:52:904249 | 990.0905 | 990
2020-02-18 16:16:51:698341 | 990.0912 | 991
2020-02-18 16:16:51:999814 | 990.093 | 991
2020-02-18 16:16:59:837704 | 990.0947 | 991
2020-02-18 16:16:50:491623 | 990.0964 | 991
2020-02-18 16:16:59:536435 | 990.1037 | 991
2020-02-18 16:17:01:656506 | 990.1044 | 991
2020-02-18 16:16:56:222266 | 990.1051 | 990
2020-02-18 16:03:42:533793 | 990.1874 | 991
2020-02-18 16:03:42:835120 | 990.3186 | 991
2020-02-18 16:03:43:438983 | 990.3301 | 990
2020-02-18 16:03:43:136454 | 990.3391 | 991
2020-02-18 16:03:44:041975 | 990.3495 | 991
2020-02-18 16:02:57:909147 | 990.3873 | 991
2020-02-18 16:03:45:550794 | 990.3877 | 991
2020-02-18 16:03:44:343574 | 990.3981 | 991
2020-02-18 16:03:45:249249 | 990.4008 | 991
2020-02-18 16:03:45:852126 | 990.405 | 991
2020-02-18 16:03:44:645130 | 990.4088 | 992
2020-02-18 16:03:43:740442 | 990.413 | 991
2020-02-18 16:03:44:947700 | 990.4182 | 991
2020-02-18 16:03:47:359156 | 990.4276 | 991
2020-02-18 16:03:01:829055 | 990.4334 | 991
2020-02-18 16:03:46:153844 | 990.4348 | 991
2020-02-18 16:03:00:622389 | 990.4358 | 990
2020-02-18 16:03:46:455301 | 990.4362 | 990
2020-02-18 16:03:46:756550 | 990.4414 | 991
2020-02-18 16:03:47:057817 | 990.4432 | 990
2020-02-18 16:03:03:638989 | 990.4455 | 991
2020-02-18 16:03:02:433029 | 990.4542 | 990
2020-02-18 16:02:58:210518 | 990.4542 | 991
2020-02-18 16:03:03:036037 | 990.4549 | 991
2020-02-18 16:02:59:115121 | 990.4567 | 991
2020-02-18 16:03:02:734465 | 990.4594 | 991
2020-02-18 16:03:00:320994 | 990.4612 | 990
2020-02-18 16:03:47:660593 | 990.466 | 991
2020-02-18 16:03:00:019642 | 990.4723 | 991
2020-02-18 16:02:58:511875 | 990.4758 | 991
2020-02-18 16:03:01:527347 | 990.4768 | 991
2020-02-18 16:03:00:924537 | 990.4775 | 991
2020-02-18 16:02:58:813339 | 990.482 | 991
2020-02-18 16:03:02:131327 | 990.4827 | 991
2020-02-18 16:02:59:416487 | 990.4855 | 991
2020-02-18 16:03:01:225833 | 990.4872 | 990
2020-02-18 16:03:03:940722 | 990.4948 | 990
2020-02-18 16:02:59:717808 | 990.4966 | 991
2020-02-18 16:03:03:337520 | 990.4976 | 991

## 20200218-161712-calibrating (2)
timestamp | analogue_pressure | bme_pressure | Column1
2020-02-18 16:02:21:113089 | 631 | 564.1382 | 652.978
2020-02-18 16:04:08:172177 | 632 | 562.7524 | 651.8905 | A | B
2020-02-18 16:02:25:939167 | 633 | 562.9829 | 652.0714 | 0.78471 | 210.2923
2020-02-18 16:04:12:694558 | 633 | 567.0472 | 655.2607
2020-02-18 16:04:10:281896 | 633 | 568.2693 | 656.2197
2020-02-18 16:02:22:621542 | 634 | 561.0644 | 650.5659
2020-02-18 16:04:07:868848 | 634 | 561.4777 | 650.8903
2020-02-18 16:04:00:022936 | 636 | 568.9072 | 656.7203
2020-02-18 16:04:39:536633 | 636 | 571.4168 | 658.6896
2020-02-18 16:05:38:644389 | 637 | 564.279 | 653.0884
2020-02-18 16:04:15:107569 | 637 | 567.3847 | 655.5255
2020-02-18 16:03:55:803195 | 637 | 570.0625 | 657.6268
2020-02-18 16:03:57:913510 | 638 | 564.9894 | 653.6459
2020-02-18 16:05:16:330296 | 638 | 573.5013 | 660.3253
2020-02-18 16:05:25:377295 | 638 | 573.8544 | 660.6023
2020-02-18 16:05:29:903702 | 638 | 574.9776 | 661.4838
2020-02-18 16:04:47:375477 | 639 | 572.132 | 659.2508
2020-02-18 16:04:23:252953 | 639 | 573.2107 | 660.0973
2020-02-18 16:03:19:918393 | 639 | 576.7246 | 662.8546
2020-02-18 16:02:16:590741 | 640 | 563.6827 | 652.6205
2020-02-18 16:02:45:244377 | 640 | 567.2774 | 655.4414
2020-02-18 16:04:57:927229 | 640 | 571.652 | 658.8741
2020-02-18 16:04:41:947825 | 640 | 574.3717 | 661.0083
2020-02-18 16:05:26:286522 | 640 | 574.9536 | 661.4649
2020-02-18 16:03:21:727675 | 640 | 576.8933 | 662.9871
2020-02-18 16:04:18:126916 | 641 | 574.9509 | 661.4628
2020-02-18 16:02:18:098061 | 642 | 562.2294 | 651.4801
2020-02-18 16:02:27:447411 | 642 | 567.8196 | 655.8668
2020-02-18 16:05:36:533912 | 642 | 573.7657 | 660.5327
2020-02-18 16:02:41:626338 | 643 | 570.3845 | 657.8795
2020-02-18 16:05:53:116219 | 643 | 572.737 | 659.7255
2020-02-18 16:03:23:536538 | 643 | 577.2082 | 663.2341
2020-02-18 16:05:09:096084 | 643 | 580.3377 | 665.6899
2020-02-18 16:02:22:319682 | 644 | 560.4508 | 650.0844
2020-02-18 16:04:02:739181 | 644 | 571.2297 | 658.5427
2020-02-18 16:02:32:577275 | 644 | 573.6344 | 660.4297
2020-02-18 16:05:43:773241 | 644 | 579.3743 | 664.9339
2020-02-18 16:06:03:370688 | 644 | 583.0004 | 667.7793
2020-02-18 16:02:19:605222 | 645 | 561.6624 | 651.0351
2020-02-18 16:05:32:914549 | 645 | 579.6541 | 665.1535
2020-02-18 16:03:29:266578 | 645 | 581.1991 | 666.3658
2020-02-18 16:02:22:017805 | 646 | 562.6435 | 651.8051
2020-02-18 16:02:25:637708 | 646 | 563.4515 | 652.4391
2020-02-18 16:03:36:501793 | 646 | 572.9292 | 659.8764
2020-02-18 16:05:52:814739 | 646 | 575.7913 | 662.1223
2020-02-18 16:03:34:693530 | 646 | 584.603 | 669.0369
2020-02-18 16:02:50:675285 | 646 | 584.9978 | 669.3467
2020-02-18 16:04:07:262199 | 647 | 564.5002 | 653.262
2020-02-18 16:02:29:260258 | 647 | 570.5481 | 658.0079
2020-02-18 16:04:28:378762 | 647 | 574.9474 | 661.4601
2020-02-18 16:05:45:883062 | 647 | 582.9982 | 667.7776
2020-02-18 16:03:59:721683 | 648 | 567.4174 | 655.5512
2020-02-18 16:02:39:814525 | 648 | 569.402 | 657.1085
2020-02-18 16:03:27:456639 | 648 | 574.7353 | 661.2936
2020-02-18 16:05:35:025052 | 648 | 578.6726 | 664.3833
2020-02-18 16:04:11:789837 | 649 | 564.9166 | 653.5888
2020-02-18 16:04:04:246490 | 649 | 565.7285 | 654.2259
2020-02-18 16:05:41:662134 | 649 | 578.7253 | 664.4246
2020-02-18 16:02:21:716224 | 650 | 562.9328 | 652.0321
2020-02-18 16:02:17:495244 | 650 | 564.4758 | 653.2429
2020-02-18 16:03:57:611978 | 650 | 568.0565 | 656.0527
2020-02-18 16:04:14:202891 | 650 | 568.3466 | 656.2803
2020-02-18 16:02:39:513060 | 650 | 570.2478 | 657.7722
2020-02-18 16:04:06:960726 | 650 | 570.6838 | 658.1144
2020-02-18 16:03:16:301284 | 650 | 571.7973 | 658.9882
2020-02-18 16:03:25:345324 | 650 | 575.7854 | 662.1177
2020-02-18 16:04:31:696583 | 650 | 576.3746 | 662.58
2020-02-18 16:04:34:410095 | 650 | 579.9285 | 665.3688
2020-02-18 16:04:09:076582 | 651 | 563.1901 | 652.234
2020-02-18 16:02:20:811648 | 651 | 563.5924 | 652.5496
2020-02-18 16:02:17:193730 | 651 | 564.715 | 653.4306
2020-02-18 16:03:17:808768 | 651 | 568.7612 | 656.6057
2020-02-18 16:04:53:401768 | 651 | 569.9783 | 657.5608
2020-02-18 16:02:49:164788 | 651 | 583.7034 | 668.331
2020-02-18 16:04:08:775242 | 652 | 558.8589 | 648.8353
2020-02-18 16:02:26:843787 | 652 | 562.2706 | 651.5124
2020-02-18 16:03:59:420276 | 652 | 564.6341 | 653.3671
2020-02-18 16:02:27:145283 | 652 | 565.4697 | 654.0228
2020-02-18 16:04:26:871215 | 652 | 566.8407 | 655.0986
2020-02-18 16:03:17:507385 | 652 | 570.4137 | 657.9024
2020-02-18 16:04:02:437853 | 652 | 571.2709 | 658.5751
2020-02-18 16:04:43:756520 | 652 | 572.0542 | 659.1898
2020-02-18 16:03:15:999444 | 652 | 572.6917 | 659.69
2020-02-18 16:04:54:607786 | 652 | 578.2521 | 664.0533
2020-02-18 16:04:11:186444 | 653 | 566.3033 | 654.677
2020-02-18 16:04:04:547996 | 653 | 568.3557 | 656.2875
2020-02-18 16:04:25:665107 | 653 | 568.6212 | 656.4958
2020-02-18 16:04:41:043940 | 653 | 570.6592 | 658.0951
2020-02-18 16:03:55:501720 | 653 | 572.0308 | 659.1713
2020-02-18 16:05:00:339012 | 653 | 572.9154 | 659.8655
2020-02-18 16:04:44:660405 | 653 | 573.2874 | 660.1574
2020-02-18 16:02:47:355009 | 653 | 574.0463 | 660.753
2020-02-18 16:03:12:984591 | 653 | 574.1303 | 660.8188
2020-02-18 16:03:25:043792 | 653 | 574.8554 | 661.3879
2020-02-18 16:05:18:441622 | 653 | 575.1871 | 661.6482
2020-02-18 16:05:20:551923 | 653 | 576.0752 | 662.3451
2020-02-18 16:03:09:969389 | 653 | 593.2473 | 675.8202
2020-02-18 16:02:17:796659 | 654 | 563.7542 | 652.6766
2020-02-18 16:02:15:987846 | 654 | 563.8578 | 652.7579
2020-02-18 16:02:16:892249 | 654 | 564.5318 | 653.2868
2020-02-18 16:03:58:817830 | 654 | 565.6645 | 654.1756
2020-02-18 16:04:25:966544 | 654 | 567.2904 | 655.4515
2020-02-18 16:03:19:015245 | 654 | 567.7216 | 655.7899
2020-02-18 16:02:46:450207 | 654 | 571.4712 | 658.7322
2020-02-18 16:03:19:316537 | 654 | 571.7252 | 658.9316
2020-02-18 16:02:31:974098 | 654 | 572.1533 | 659.2675
2020-02-18 16:03:15:697898 | 654 | 573.296 | 660.1642
2020-02-18 16:04:57:324137 | 654 | 574.1205 | 660.8112
2020-02-18 16:05:22:360425 | 654 | 574.4902 | 661.1013
2020-02-18 16:04:56:721016 | 654 | 574.5136 | 661.1197
2020-02-18 16:04:25:363736 | 654 | 574.893 | 661.4174
2020-02-18 16:05:38:041308 | 654 | 575.575 | 661.9526
2020-02-18 16:05:41:361026 | 654 | 578.5239 | 664.2666
2020-02-18 16:04:49:785651 | 654 | 578.9894 | 664.6318
2020-02-18 16:06:03:069303 | 654 | 584.4267 | 668.8986
2020-02-18 16:02:20:208485 | 655 | 562.5545 | 651.7352
2020-02-18 16:02:19:303788 | 655 | 562.5963 | 651.768
2020-02-18 16:03:58:516442 | 655 | 564.2588 | 653.0726
2020-02-18 16:02:21:414524 | 655 | 564.3895 | 653.1751
2020-02-18 16:02:26:542255 | 655 | 567.4666 | 655.5898
2020-02-18 16:03:56:707433 | 655 | 568.1669 | 656.1393
2020-02-18 16:02:31:672610 | 655 | 569.8036 | 657.4237
2020-02-18 16:02:41:324984 | 655 | 570.666 | 658.1004
2020-02-18 16:02:43:435132 | 655 | 572.3084 | 659.3892
2020-02-18 16:04:31:093704 | 655 | 572.6402 | 659.6496
2020-02-18 16:04:27:474476 | 655 | 572.7838 | 659.7623
2020-02-18 16:04:59:434707 | 655 | 572.8633 | 659.8247
2020-02-18 16:05:14:521653 | 655 | 572.9846 | 659.9198
2020-02-18 16:05:22:058803 | 655 | 573.4939 | 660.3195
2020-02-18 16:05:22:662106 | 655 | 574.7053 | 661.2701
2020-02-18 16:04:38:632391 | 655 | 575.2089 | 661.6653
2020-02-18 16:04:18:429229 | 655 | 576.235 | 662.4705
2020-02-18 16:04:36:823196 | 655 | 577.209 | 663.2347
2020-02-18 16:03:23:235239 | 655 | 577.5865 | 663.531
2020-02-18 16:02:15:086706 | 656 | 562.9503 | 652.0458
2020-02-18 16:02:23:224603 | 656 | 563.1072 | 652.1689
2020-02-18 16:02:20:510044 | 656 | 563.4145 | 652.41
2020-02-18 16:04:10:885230 | 656 | 565.2839 | 653.877
2020-02-18 16:04:14:806062 | 656 | 568.6309 | 656.5034
2020-02-18 16:02:44:037860 | 656 | 570.4063 | 657.8966
2020-02-18 16:04:05:150962 | 656 | 571.3224 | 658.6155
2020-02-18 16:05:16:028750 | 656 | 571.4134 | 658.6869
2020-02-18 16:04:30:791192 | 656 | 572.3609 | 659.4304
2020-02-18 16:04:17:522576 | 656 | 573.6416 | 660.4354
2020-02-18 16:05:01:845898 | 656 | 574.038 | 660.7465
2020-02-18 16:05:29:301472 | 656 | 575.0715 | 661.5574
2020-02-18 16:05:40:150675 | 656 | 575.3009 | 661.7374
2020-02-18 16:05:17:536304 | 656 | 576.6086 | 662.7636
2020-02-18 16:05:06:985189 | 656 | 576.6584 | 662.8027
2020-02-18 16:02:33:783056 | 656 | 576.9573 | 663.0372
2020-02-18 16:05:08:190367 | 656 | 577.4675 | 663.4377
2020-02-18 16:05:48:294355 | 656 | 579.9723 | 665.4031
2020-02-18 16:02:19:906449 | 657 | 561.1983 | 650.671
2020-02-18 16:02:18:700941 | 657 | 562.5601 | 651.7396
2020-02-18 16:03:57:009003 | 657 | 565.6868 | 654.1932
2020-02-18 16:03:18:713847 | 657 | 567.1037 | 655.305
2020-02-18 16:04:13:599257 | 657 | 569.7363 | 657.3709
2020-02-18 16:02:42:229160 | 657 | 571.1765 | 658.501
2020-02-18 16:04:44:057918 | 657 | 571.2806 | 658.5827
2020-02-18 16:02:32:275772 | 657 | 572.7713 | 659.7525
2020-02-18 16:03:38:311161 | 657 | 572.9715 | 659.9096
2020-02-18 16:04:01:834512 | 657 | 573.0751 | 659.9908
2020-02-18 16:03:55:200337 | 657 | 573.1425 | 660.0438
2020-02-18 16:02:38:609128 | 657 | 573.9702 | 660.6932
2020-02-18 16:03:24:742092 | 657 | 574.3719 | 661.0085
2020-02-18 16:05:36:232404 | 657 | 574.9244 | 661.442
2020-02-18 16:05:37:739507 | 657 | 575.7518 | 662.0913
2020-02-18 16:05:19:647688 | 657 | 577.459 | 663.4309
2020-02-18 16:04:19:936482 | 657 | 578.1108 | 663.9424
2020-02-18 16:02:38:006407 | 657 | 578.5011 | 664.2487
2020-02-18 16:03:28:965248 | 657 | 579.3692 | 664.9299
2020-02-18 16:05:06:684137 | 657 | 580.6404 | 665.9274
2020-02-18 16:02:22:923125 | 658 | 561.5422 | 650.9408
2020-02-18 16:02:16:289201 | 658 | 563.5986 | 652.5545
2020-02-18 16:02:26:240772 | 658 | 565.8278 | 654.3038
2020-02-18 16:04:26:267822 | 658 | 567.0672 | 655.2764
2020-02-18 16:04:09:980513 | 658 | 568.0456 | 656.0441
2020-02-18 16:03:57:310586 | 658 | 568.8867 | 656.7042
2020-02-18 16:04:40:440781 | 658 | 570.8332 | 658.2316
2020-02-18 16:02:42:530444 | 658 | 571.4185 | 658.6909
2020-02-18 16:05:39:547818 | 658 | 572.7706 | 659.7519
2020-02-18 16:04:17:219942 | 658 | 572.9852 | 659.9203
2020-02-18 16:04:43:153749 | 658 | 574.3162 | 660.9648
2020-02-18 16:04:22:649441 | 658 | 574.9663 | 661.4749
2020-02-18 16:05:18:140949 | 658 | 575.0538 | 661.5435
2020-02-18 16:04:20:840351 | 658 | 575.887 | 662.1974
2020-02-18 16:02:33:481679 | 658 | 576.0175 | 662.2998
2020-02-18 16:05:50:705147 | 658 | 577.1527 | 663.1906
2020-02-18 16:03:21:426204 | 658 | 577.223 | 663.2457
2020-02-18 16:04:36:521460 | 658 | 577.2703 | 663.2828
2020-02-18 16:04:35:918132 | 658 | 577.4133 | 663.3951
2020-02-18 16:05:40:755014 | 658 | 577.539 | 663.4937
2020-02-18 16:04:20:237766 | 658 | 577.5862 | 663.5307
2020-02-18 16:05:47:993058 | 658 | 578.0094 | 663.8628
2020-02-18 16:03:22:933947 | 658 | 578.2555 | 664.056
2020-02-18 16:04:33:806931 | 658 | 579.8307 | 665.292
2020-02-18 16:05:51:910396 | 658 | 580.4135 | 665.7494
2020-02-18 16:04:49:182856 | 658 | 580.7343 | 666.0011
2020-02-18 16:02:15:385038 | 659 | 562.6077 | 651.777
2020-02-18 16:04:09:377955 | 659 | 564.6495 | 653.3792
2020-02-18 16:02:31:371121 | 659 | 569.2949 | 657.0245
2020-02-18 16:02:41:023467 | 659 | 571.0534 | 658.4044
2020-02-18 16:04:53:702874 | 659 | 571.3121 | 658.6074
2020-02-18 16:05:47:390454 | 659 | 572.9955 | 659.9283
2020-02-18 16:04:06:056289 | 659 | 573.1535 | 660.0523
2020-02-18 16:05:00:037439 | 659 | 573.2335 | 660.1152
2020-02-18 16:05:35:629797 | 659 | 573.5403 | 660.3559
2020-02-18 16:05:58:246477 | 659 | 574.4673 | 661.0833
2020-02-18 16:05:15:124459 | 659 | 574.8866 | 661.4124
2020-02-18 16:03:26:250104 | 659 | 575.2623 | 661.7072
2020-02-18 16:04:54:004656 | 659 | 575.6129 | 661.9823
2020-02-18 16:05:24:473192 | 659 | 577.5917 | 663.5351
2020-02-18 16:05:50:403470 | 659 | 578.1193 | 663.9491
2020-02-18 16:05:56:732922 | 659 | 579.495 | 665.0286
2020-02-18 16:05:59:753787 | 659 | 581.7448 | 666.794
2020-02-18 16:05:43:471856 | 659 | 582.23 | 667.1748
2020-02-18 16:06:03:672047 | 659 | 582.5248 | 667.4061
2020-02-18 16:02:18:399528 | 660 | 561.9799 | 651.2843
2020-02-18 16:04:07:566911 | 660 | 562.0248 | 651.3195
2020-02-18 16:02:19:002370 | 660 | 562.9047 | 652.01
2020-02-18 16:03:58:215014 | 660 | 563.0455 | 652.1205
2020-02-18 16:04:12:091501 | 660 | 566.2576 | 654.6411
2020-02-18 16:04:40:139240 | 660 | 570.2084 | 657.7413
2020-02-18 16:04:13:297735 | 660 | 570.6409 | 658.0807
2020-02-18 16:04:02:136425 | 660 | 571.5061 | 658.7596
2020-02-18 16:02:43:736497 | 660 | 571.5175 | 658.7686
2020-02-18 16:02:46:751789 | 660 | 572.8343 | 659.8019
2020-02-18 16:05:57:945165 | 660 | 572.9577 | 659.8987
2020-02-18 16:04:28:680351 | 660 | 574.3179 | 660.9661
2020-02-18 16:05:49:499125 | 660 | 574.8403 | 661.376
2020-02-18 16:05:02:455485 | 660 | 575.5402 | 661.9253
2020-02-18 16:02:33:179971 | 660 | 576.4021 | 662.6016
2020-02-18 16:04:37:124647 | 660 | 576.5978 | 662.7551
2020-02-18 16:04:33:203058 | 660 | 578.4503 | 664.2088
2020-02-18 16:05:28:699143 | 660 | 578.6814 | 664.3901
2020-02-18 16:05:32:011254 | 660 | 580.073 | 665.4822
2020-02-18 16:05:32:613321 | 660 | 580.2168 | 665.595
2020-02-18 16:04:08:473845 | 661 | 563.4934 | 652.472
2020-02-18 16:02:24:129410 | 661 | 565.0501 | 653.6935
2020-02-18 16:04:26:569451 | 661 | 566.4116 | 654.7619
2020-02-18 16:03:18:110870 | 661 | 566.9344 | 655.1721
2020-02-18 16:04:03:643790 | 661 | 569.4359 | 657.1351
2020-02-18 16:03:38:612333 | 661 | 569.9016 | 657.5006
2020-02-18 16:04:15:710858 | 661 | 569.9234 | 657.5177
2020-02-18 16:02:40:115864 | 661 | 570.2363 | 657.7632
2020-02-18 16:02:28:958642 | 661 | 570.4874 | 657.9603
2020-02-18 16:05:15:425550 | 661 | 570.7971 | 658.2033
2020-02-18 16:02:44:339561 | 661 | 571.0718 | 658.4188
2020-02-18 16:04:03:342295 | 661 | 571.3373 | 658.6272
2020-02-18 16:02:41:927742 | 661 | 571.6938 | 658.9069
2020-02-18 16:04:29:585129 | 661 | 572.8433 | 659.809
2020-02-18 16:04:06:659215 | 661 | 572.8742 | 659.8332
2020-02-18 16:05:35:931189 | 661 | 573.8446 | 660.5947
2020-02-18 16:03:14:492131 | 661 | 574.2625 | 660.9226
2020-02-18 16:02:38:307772 | 661 | 574.495 | 661.105
2020-02-18 16:03:26:551679 | 661 | 574.686 | 661.255
2020-02-18 16:03:13:889207 | 661 | 575.296 | 661.7336
2020-02-18 16:03:13:587818 | 661 | 575.545 | 661.929
2020-02-18 16:04:46:772924 | 661 | 575.5911 | 661.9652
2020-02-18 16:04:52:799077 | 661 | 576.1353 | 662.3922
2020-02-18 16:04:46:471297 | 661 | 576.3208 | 662.5378
2020-02-18 16:04:48:279192 | 661 | 576.869 | 662.968
2020-02-18 16:04:38:029144 | 661 | 577.0527 | 663.1121
2020-02-18 16:04:30:187885 | 661 | 578.0296 | 663.8787
2020-02-18 16:04:51:895599 | 661 | 578.7478 | 664.4423
2020-02-18 16:05:28:094509 | 661 | 578.8445 | 664.5181
2020-02-18 16:06:01:562237 | 661 | 583.8 | 668.4068
2020-02-18 16:03:59:119166 | 662 | 563.05 | 652.124
2020-02-18 16:02:15:686466 | 662 | 563.8218 | 652.7296
2020-02-18 16:04:11:488082 | 662 | 563.9607 | 652.8387
2020-02-18 16:02:23:526313 | 662 | 564.8681 | 653.5507
2020-02-18 16:04:12:392932 | 662 | 564.9864 | 653.6435
2020-02-18 16:02:23:827747 | 662 | 565.299 | 653.8888
2020-02-18 16:04:10:583611 | 662 | 565.4807 | 654.0314
2020-02-18 16:02:44:942838 | 662 | 566.1051 | 654.5214
2020-02-18 16:04:15:409211 | 662 | 567.3361 | 655.4874
2020-02-18 16:02:31:069392 | 662 | 568.1459 | 656.1228
2020-02-18 16:03:56:406161 | 662 | 568.6195 | 656.4945
2020-02-18 16:04:29:283453 | 662 | 570.3777 | 657.8742
2020-02-18 16:05:23:267051 | 662 | 570.6083 | 658.0551
2020-02-18 16:03:17:205884 | 662 | 571.783 | 658.9769
2020-02-18 16:05:25:980109 | 662 | 572.7065 | 659.7016
2020-02-18 16:03:27:155387 | 662 | 572.7953 | 659.7713
2020-02-18 16:05:35:327126 | 662 | 573.2404 | 660.1205
2020-02-18 16:03:15:396560 | 662 | 573.8219 | 660.5769
2020-02-18 16:05:21:154592 | 662 | 574.1033 | 660.7977
2020-02-18 16:04:16:615739 | 662 | 574.2212 | 660.8902
2020-02-18 16:04:24:459120 | 662 | 575.0384 | 661.5315
2020-02-18 16:03:19:617009 | 662 | 575.1027 | 661.5819
2020-02-18 16:04:22:347829 | 662 | 575.4012 | 661.8162
2020-02-18 16:04:45:868609 | 662 | 576.3243 | 662.5405
2020-02-18 16:04:35:314726 | 662 | 577.8511 | 663.7386
2020-02-18 16:04:19:333745 | 662 | 578.4029 | 664.1716
2020-02-18 16:05:55:527444 | 662 | 579.2816 | 664.8611
2020-02-18 16:05:08:794699 | 662 | 579.6148 | 665.1227
2020-02-18 16:04:51:594385 | 662 | 580.5695 | 665.8718
2020-02-18 16:04:51:292884 | 662 | 580.8746 | 666.1112
2020-02-18 16:05:38:945409 | 663 | 567.1074 | 655.3079
2020-02-18 16:03:18:412259 | 663 | 567.6461 | 655.7306
2020-02-18 16:02:45:546017 | 663 | 569.5297 | 657.2087
2020-02-18 16:05:38:342845 | 663 | 569.9339 | 657.5259
2020-02-18 16:04:04:849504 | 663 | 570.2581 | 657.7803
2020-02-18 16:02:27:748927 | 663 | 570.2872 | 657.8031
2020-02-18 16:05:39:246584 | 663 | 570.5832 | 658.0354
2020-02-18 16:04:39:235281 | 663 | 571.7172 | 658.9253
2020-02-18 16:05:58:547901 | 663 | 571.7843 | 658.9779
2020-02-18 16:04:00:626443 | 663 | 572.4187 | 659.4758
2020-02-18 16:03:25:948635 | 663 | 573.9782 | 660.6995
2020-02-18 16:05:14:823035 | 663 | 574.0856 | 660.7838
2020-02-18 16:04:01:229471 | 663 | 574.5125 | 661.1188
2020-02-18 16:02:47:053336 | 663 | 574.6014 | 661.1886
2020-02-18 16:03:36:200386 | 663 | 574.6832 | 661.2527
2020-02-18 16:03:13:286348 | 663 | 574.8021 | 661.3461
2020-02-18 16:04:28:077183 | 663 | 574.9617 | 661.4713
2020-02-18 16:04:58:831839 | 663 | 575.3497 | 661.7757
2020-02-18 16:04:45:565808 | 663 | 575.7892 | 662.1206
2020-02-18 16:05:17:837755 | 663 | 575.8509 | 662.169
2020-02-18 16:05:23:870505 | 663 | 576.3481 | 662.5592
2020-02-18 16:04:21:744723 | 663 | 576.9097 | 662.9999
2020-02-18 16:04:32:600652 | 663 | 577.1952 | 663.224
2020-02-18 16:05:47:089194 | 663 | 577.9419 | 663.8099
2020-02-18 16:05:41:056363 | 663 | 578.1891 | 664.0039
2020-02-18 16:05:27:491702 | 663 | 579.1758 | 664.7781
2020-02-18 16:02:51:579431 | 663 | 582.5929 | 667.4596
2020-02-18 16:02:52:785309 | 663 | 582.695 | 667.5397
2020-02-18 16:06:00:055133 | 663 | 582.7262 | 667.5642
2020-02-18 16:02:52:483972 | 663 | 583.9443 | 668.5201
2020-02-18 16:04:09:679091 | 664 | 566.4802 | 654.8158
2020-02-18 16:04:03:945144 | 664 | 567.9523 | 655.9709
2020-02-18 16:04:14:504435 | 664 | 568.4106 | 656.3306
2020-02-18 16:04:27:172758 | 664 | 569.2328 | 656.9757
2020-02-18 16:04:13:901235 | 664 | 569.3587 | 657.0745
2020-02-18 16:02:40:417243 | 664 | 570.3221 | 657.8306
2020-02-18 16:02:30:767738 | 664 | 570.4589 | 657.9378
2020-02-18 16:02:28:657139 | 664 | 570.8949 | 658.28
2020-02-18 16:04:28:981793 | 664 | 571.1902 | 658.5118
2020-02-18 16:04:06:357856 | 664 | 572.615 | 659.6298
2020-02-18 16:04:58:530136 | 664 | 574.5307 | 661.1331
2020-02-18 16:05:00:941608 | 664 | 575.5351 | 661.9212
2020-02-18 16:04:25:062235 | 664 | 576.0856 | 662.3533
2020-02-18 16:04:54:306352 | 664 | 576.5691 | 662.7327
2020-02-18 16:04:52:497832 | 664 | 576.627 | 662.778
2020-02-18 16:03:28:059579 | 664 | 576.8006 | 662.9143
2020-02-18 16:05:19:948991 | 664 | 577.1115 | 663.1583
2020-02-18 16:03:21:124503 | 664 | 577.2132 | 663.2381
2020-02-18 16:05:51:006512 | 664 | 577.2545 | 663.2705
2020-02-18 16:03:35:899029 | 664 | 577.817 | 663.7119
2020-02-18 16:05:07:889003 | 664 | 577.9465 | 663.8135
2020-02-18 16:05:24:774511 | 664 | 578.3196 | 664.1063
2020-02-18 16:05:05:475707 | 664 | 579.2428 | 664.8307
2020-02-18 16:04:50:690035 | 664 | 580.6467 | 665.9324
2020-02-18 16:05:44:978054 | 664 | 580.8388 | 666.0831
2020-02-18 16:05:44:677775 | 664 | 581.4294 | 666.5466
2020-02-18 16:05:12:713163 | 664 | 582.1788 | 667.1346
2020-02-18 16:05:03:968738 | 664 | 585.0042 | 669.3517
2020-02-18 16:02:28:355772 | 665 | 571.1433 | 658.4749
2020-02-18 16:03:37:105110 | 665 | 571.4294 | 658.6994
2020-02-18 16:05:01:544521 | 665 | 571.8265 | 659.011
2020-02-18 16:02:28:054105 | 665 | 572.0068 | 659.1526
2020-02-18 16:04:05:452912 | 665 | 572.0542 | 659.1898
2020-02-18 16:03:38:009312 | 665 | 572.2688 | 659.3582
2020-02-18 16:05:37:136298 | 665 | 572.397 | 659.4587
2020-02-18 16:04:23:856300 | 665 | 572.4302 | 659.4848
2020-02-18 16:03:15:095171 | 665 | 573.7842 | 660.5473
2020-02-18 16:04:16:917319 | 665 | 573.8413 | 660.5921
2020-02-18 16:03:36:803445 | 665 | 574.3598 | 660.999
2020-02-18 16:03:14:190637 | 665 | 574.8234 | 661.3627
2020-02-18 16:04:42:551047 | 665 | 575.5505 | 661.9334
2020-02-18 16:04:31:395320 | 665 | 575.8893 | 662.1992
2020-02-18 16:05:40:453346 | 665 | 576.0054 | 662.2903
2020-02-18 16:05:17:234586 | 665 | 576.0375 | 662.3154
2020-02-18 16:02:47:656269 | 665 | 576.3274 | 662.543
2020-02-18 16:05:20:853265 | 665 | 576.4306 | 662.6239
2020-02-18 16:03:27:758090 | 665 | 576.6542 | 662.7994
2020-02-18 16:05:30:806975 | 665 | 576.8552 | 662.9572
2020-02-18 16:05:26:889049 | 665 | 577.7131 | 663.6303
2020-02-18 16:05:48:595412 | 665 | 579.2421 | 664.8301
2020-02-18 16:05:10:301571 | 665 | 579.699 | 665.1887
2020-02-18 16:05:06:382733 | 665 | 580.0961 | 665.5003
2020-02-18 16:05:55:225856 | 665 | 580.6666 | 665.948
2020-02-18 16:04:49:484298 | 665 | 580.9867 | 666.1992
2020-02-18 16:05:03:365005 | 665 | 581.947 | 666.9527
2020-02-18 16:05:11:507069 | 665 | 583.0167 | 667.7921
2020-02-18 16:03:31:074938 | 665 | 584.1109 | 668.6508
2020-02-18 16:03:34:391924 | 665 | 585.544 | 669.7754
2020-02-18 16:03:56:104706 | 666 | 569.3879 | 657.0975
2020-02-18 16:04:12:996213 | 666 | 569.6722 | 657.3206
2020-02-18 16:03:37:406474 | 666 | 569.9159 | 657.5118
2020-02-18 16:02:44:641251 | 666 | 569.9617 | 657.5477
2020-02-18 16:04:00:324506 | 666 | 570.1409 | 657.6883
2020-02-18 16:04:39:837933 | 666 | 570.15 | 657.6955
2020-02-18 16:02:46:148740 | 666 | 570.662 | 658.0973
2020-02-18 16:04:03:040696 | 666 | 570.84 | 658.237
2020-02-18 16:05:15:727119 | 666 | 571.1416 | 658.4736
2020-02-18 16:05:36:835085 | 666 | 571.956 | 659.1126
2020-02-18 16:03:16:904357 | 666 | 572.112 | 659.2351
2020-02-18 16:04:16:012356 | 666 | 572.1155 | 659.2378
2020-02-18 16:05:21:757282 | 666 | 572.2116 | 659.3132
2020-02-18 16:02:45:847274 | 666 | 572.2775 | 659.3649
2020-02-18 16:02:42:831962 | 666 | 572.6151 | 659.6299
2020-02-18 16:04:44:359298 | 666 | 572.635 | 659.6455
2020-02-18 16:03:12:381379 | 666 | 572.9475 | 659.8907
2020-02-18 16:04:41:646512 | 666 | 573.4785 | 660.3074
2020-02-18 16:05:23:568605 | 666 | 573.5174 | 660.3379
2020-02-18 16:04:38:933825 | 666 | 573.5964 | 660.3999
2020-02-18 16:04:44:962352 | 666 | 573.6673 | 660.4556
2020-02-18 16:05:00:640416 | 666 | 573.7531 | 660.5229
2020-02-18 16:04:17:824359 | 666 | 573.8762 | 660.6195
2020-02-18 16:02:29:863431 | 666 | 573.999 | 660.7158
2020-02-18 16:04:16:313839 | 666 | 574.6727 | 661.2445
2020-02-18 16:04:30:489433 | 666 | 574.6836 | 661.2531
2020-02-18 16:02:32:878822 | 666 | 574.7819 | 661.3302
2020-02-18 16:04:42:249536 | 666 | 574.9216 | 661.4398
2020-02-18 16:05:01:243185 | 666 | 575.9018 | 662.209
2020-02-18 16:04:24:760663 | 666 | 576.0982 | 662.3631
2020-02-18 16:03:28:662918 | 666 | 577.3322 | 663.3314
2020-02-18 16:05:31:408857 | 666 | 579.0613 | 664.6883
2020-02-18 16:05:57:039465 | 666 | 579.3164 | 664.8885
2020-02-18 16:02:47:957828 | 666 | 579.5869 | 665.1008
2020-02-18 16:05:45:279546 | 666 | 581.529 | 666.6247
2020-02-18 16:04:56:117924 | 666 | 583.3064 | 668.0195
2020-02-18 16:06:01:863459 | 666 | 584.1576 | 668.6874
2020-02-18 16:05:04:270065 | 666 | 584.7385 | 669.1432
2020-02-18 16:02:40:721812 | 667 | 570.6248 | 658.0681
2020-02-18 16:04:57:625787 | 667 | 570.8526 | 658.2468
2020-02-18 16:04:47:676431 | 667 | 571.9758 | 659.1283
2020-02-18 16:03:37:707863 | 667 | 572.0239 | 659.166
2020-02-18 16:04:05:754517 | 667 | 572.5669 | 659.5921
2020-02-18 16:04:23:554567 | 667 | 573.2313 | 660.1134
2020-02-18 16:03:12:682966 | 667 | 573.2702 | 660.144
2020-02-18 16:02:39:211707 | 667 | 573.5393 | 660.3551
2020-02-18 16:04:00:927877 | 667 | 573.6919 | 660.4749
2020-02-18 16:04:47:074158 | 667 | 573.942 | 660.6711
2020-02-18 16:03:38:913287 | 667 | 574.1263 | 660.8158
2020-02-18 16:04:27:775759 | 667 | 574.1714 | 660.8511
2020-02-18 16:03:12:079032 | 667 | 574.2957 | 660.9487
2020-02-18 16:04:45:264383 | 667 | 575.0973 | 661.5777
2020-02-18 16:05:18:742989 | 667 | 575.6495 | 662.011
2020-02-18 16:05:07:587802 | 667 | 575.689 | 662.042
2020-02-18 16:05:09:397194 | 667 | 575.8212 | 662.1457
2020-02-18 16:04:32:299350 | 667 | 576.9618 | 663.0407
2020-02-18 16:05:20:250195 | 667 | 577.3056 | 663.3106
2020-02-18 16:05:49:800604 | 667 | 577.3158 | 663.3186
2020-02-18 16:05:55:828954 | 667 | 577.6592 | 663.588
2020-02-18 16:05:02:761895 | 667 | 578.3438 | 664.1253
2020-02-18 16:05:34:421951 | 667 | 580.6345 | 665.9228
2020-02-18 16:05:54:321831 | 667 | 580.7341 | 666.0009
2020-02-18 16:05:42:567505 | 667 | 581.5015 | 666.6032
2020-02-18 16:02:51:277940 | 667 | 581.8513 | 666.8777
2020-02-18 16:05:11:808561 | 667 | 583.639 | 668.2805
2020-02-18 16:03:31:677729 | 667 | 585.0816 | 669.4125
2020-02-18 16:03:31:979163 | 667 | 585.1096 | 669.4344
2020-02-18 16:04:53:100361 | 668 | 570.832 | 658.2307
2020-02-18 16:04:40:742363 | 668 | 570.9465 | 658.3205
2020-02-18 16:03:16:602979 | 668 | 571.6857 | 658.9006
2020-02-18 16:02:29:561910 | 668 | 571.7819 | 658.9761
2020-02-18 16:05:21:456241 | 668 | 572.1189 | 659.2405
2020-02-18 16:04:41:345359 | 668 | 572.3621 | 659.4313
2020-02-18 16:05:22:964766 | 668 | 572.7626 | 659.7456
2020-02-18 16:04:58:228633 | 668 | 572.8479 | 659.8125
2020-02-18 16:04:22:951113 | 668 | 573.0699 | 659.9868
2020-02-18 16:02:30:466432 | 668 | 573.7718 | 660.5375
2020-02-18 16:02:43:133740 | 668 | 573.7905 | 660.5523
2020-02-18 16:04:59:133377 | 668 | 573.8601 | 660.6069
2020-02-18 16:04:57:022443 | 668 | 574.4152 | 661.0424
2020-02-18 16:04:24:157664 | 668 | 574.5411 | 661.1412
2020-02-18 16:04:01:532985 | 668 | 574.651 | 661.2275
2020-02-18 16:05:02:151351 | 668 | 574.8907 | 661.4156
2020-02-18 16:04:42:852339 | 668 | 574.9875 | 661.4915
2020-02-18 16:03:26:853269 | 668 | 575.0729 | 661.5586
2020-02-18 16:03:24:440833 | 668 | 575.248 | 661.6959
2020-02-18 16:05:30:204715 | 668 | 575.4052 | 661.8193
2020-02-18 16:05:47:691741 | 668 | 575.5677 | 661.9468
2020-02-18 16:02:38:910403 | 668 | 576.154 | 662.4069
2020-02-18 16:04:21:141811 | 668 | 576.6132 | 662.7673
2020-02-18 16:04:20:539147 | 668 | 576.6647 | 662.8077
2020-02-18 16:05:19:346213 | 668 | 576.7372 | 662.8646
2020-02-18 16:04:19:032177 | 668 | 578.0772 | 663.916
2020-02-18 16:05:09:698766 | 668 | 578.7426 | 664.4382
2020-02-18 16:05:33:517655 | 668 | 579.6529 | 665.1525
2020-02-18 16:05:32:312400 | 668 | 580.2315 | 665.6066
2020-02-18 16:05:52:211745 | 668 | 580.9395 | 666.1622
2020-02-18 16:04:48:881601 | 668 | 581.1716 | 666.3443
2020-02-18 16:05:59:452336 | 668 | 581.5491 | 666.6405
2020-02-18 16:05:11:205630 | 668 | 581.8616 | 666.8857
2020-02-18 16:05:04:872951 | 668 | 582.1027 | 667.0749
2020-02-18 16:05:05:174379 | 668 | 582.3809 | 667.2932
2020-02-18 16:05:43:170557 | 668 | 582.997 | 667.7767
2020-02-18 16:03:29:869243 | 668 | 583.3592 | 668.0609
2020-02-18 16:04:59:736183 | 669 | 572.6201 | 659.6338
2020-02-18 16:03:14:793697 | 669 | 573.3944 | 660.2414
2020-02-18 16:05:14:220217 | 669 | 573.5122 | 660.3338
2020-02-18 16:05:07:286572 | 669 | 573.6467 | 660.4394
2020-02-18 16:03:54:898839 | 669 | 574.4042 | 661.0338
2020-02-18 16:05:30:505884 | 669 | 575.3467 | 661.7734
2020-02-18 16:05:16:933008 | 669 | 575.8028 | 662.1313
2020-02-18 16:04:29:886490 | 669 | 575.9134 | 662.2181
2020-02-18 16:04:46:169843 | 669 | 576.6333 | 662.783
2020-02-18 16:04:37:426172 | 669 | 576.9087 | 662.9991
2020-02-18 16:03:54:597479 | 669 | 576.9398 | 663.0235
2020-02-18 16:04:22:046294 | 669 | 576.999 | 663.07
2020-02-18 16:03:20:219923 | 669 | 577.0547 | 663.1137
2020-02-18 16:04:33:505502 | 669 | 578.7239 | 664.4236
2020-02-18 16:04:35:013210 | 669 | 579.2126 | 664.807
2020-02-18 16:05:52:513229 | 669 | 579.546 | 665.0686
2020-02-18 16:05:54:020382 | 669 | 580.3369 | 665.6893
2020-02-18 16:05:44:376319 | 669 | 581.1616 | 666.3364
2020-02-18 16:05:46:486445 | 669 | 583.0799 | 667.8418
2020-02-18 16:06:02:767848 | 669 | 583.7331 | 668.3543
2020-02-18 16:02:50:373900 | 669 | 585.051 | 669.3885
2020-02-18 16:05:37:437578 | 670 | 573.0275 | 659.9535
2020-02-18 16:05:16:631765 | 670 | 574.8832 | 661.4097
2020-02-18 16:02:30:164915 | 670 | 575.131 | 661.6042
2020-02-18 16:04:47:977778 | 670 | 575.7194 | 662.0659
2020-02-18 16:03:23:837803 | 670 | 576.1116 | 662.3736
2020-02-18 16:04:36:219738 | 670 | 576.481 | 662.6635
2020-02-18 16:03:20:521592 | 670 | 576.8367 | 662.9426
2020-02-18 16:03:22:330753 | 670 | 576.9843 | 663.0585
2020-02-18 16:04:21:443155 | 670 | 577.1163 | 663.162
2020-02-18 16:03:24:139420 | 670 | 577.1457 | 663.1851
2020-02-18 16:04:37:727632 | 670 | 577.4122 | 663.3942
2020-02-18 16:05:51:609205 | 670 | 578.3419 | 664.1238
2020-02-18 16:04:48:580296 | 670 | 579.9629 | 665.3958
2020-02-18 16:05:48:896571 | 670 | 580.0129 | 665.435
2020-02-18 16:05:34:723733 | 670 | 580.3649 | 665.7113
2020-02-18 16:04:50:388615 | 670 | 580.5803 | 665.8802
2020-02-18 16:05:42:265759 | 670 | 581.2251 | 666.3862
2020-02-18 16:04:55:514972 | 670 | 582.1633 | 667.1225
2020-02-18 16:06:00:356569 | 670 | 585.5308 | 669.765
2020-02-18 16:06:01:260754 | 670 | 586.7882 | 670.7517
2020-02-18 16:05:39:849218 | 671 | 573.0121 | 659.9414
2020-02-18 16:04:43:455222 | 671 | 573.9763 | 660.698
2020-02-18 16:05:25:678636 | 671 | 574.5731 | 661.1663
2020-02-18 16:05:29:602646 | 671 | 575.396 | 661.8121
2020-02-18 16:03:25:646947 | 671 | 575.5473 | 661.9308
2020-02-18 16:05:58:849485 | 671 | 575.5728 | 661.9509
2020-02-18 16:03:22:029436 | 671 | 575.7121 | 662.0602
2020-02-18 16:04:31:998003 | 671 | 575.8561 | 662.1732
2020-02-18 16:05:26:587834 | 671 | 575.8772 | 662.1897
2020-02-18 16:05:19:044524 | 671 | 576.228 | 662.465
2020-02-18 16:04:38:330653 | 671 | 576.267 | 662.4955
2020-02-18 16:04:52:196656 | 671 | 576.2898 | 662.5135
2020-02-18 16:03:22:632262 | 671 | 576.4996 | 662.6781
2020-02-18 16:05:51:307855 | 671 | 577.0502 | 663.1102
2020-02-18 16:05:28:397812 | 671 | 578.1193 | 663.9491
2020-02-18 16:05:57:643911 | 671 | 578.1411 | 663.9662
2020-02-18 16:05:49:197752 | 671 | 578.2939 | 664.0861
2020-02-18 16:05:27:190268 | 671 | 578.3483 | 664.1288
2020-02-18 16:05:31:108266 | 671 | 578.3613 | 664.139
2020-02-18 16:04:50:087024 | 671 | 579.2273 | 664.8186
2020-02-18 16:05:56:431701 | 671 | 579.645 | 665.1463
2020-02-18 16:03:11:777664 | 671 | 579.8498 | 665.307
2020-02-18 16:04:54:910292 | 671 | 579.9479 | 665.384
2020-02-18 16:04:34:108610 | 671 | 580.2439 | 665.6163
2020-02-18 16:03:54:295207 | 671 | 580.8182 | 666.0669
2020-02-18 16:03:11:174944 | 671 | 580.957 | 666.1759
2020-02-18 16:04:55:211736 | 671 | 581.1841 | 666.3541
2020-02-18 16:02:48:863005 | 671 | 582.8603 | 667.6694
2020-02-18 16:02:52:182173 | 671 | 583.0688 | 667.833
2020-02-18 16:02:53:689150 | 671 | 583.363 | 668.0638
2020-02-18 16:03:33:185160 | 671 | 584.8108 | 669.2
2020-02-18 16:03:31:376383 | 671 | 584.8606 | 669.239
2020-02-18 16:02:37:705203 | 671 | 591.4725 | 674.4275
2020-02-18 16:04:56:419493 | 672 | 575.9763 | 662.2675
2020-02-18 16:05:53:417381 | 672 | 576.5548 | 662.7214
2020-02-18 16:04:18:730761 | 672 | 577.118 | 663.1633
2020-02-18 16:05:25:075760 | 672 | 577.5264 | 663.4839
2020-02-18 16:05:29:000508 | 672 | 577.9242 | 663.796
2020-02-18 16:05:13:918706 | 672 | 578.3306 | 664.1149
2020-02-18 16:05:57:342437 | 672 | 578.3488 | 664.1292
2020-02-18 16:05:08:493414 | 672 | 578.5641 | 664.2981
2020-02-18 16:05:03:063380 | 672 | 579.7493 | 665.2281
2020-02-18 16:05:33:819038 | 672 | 579.7863 | 665.2572
2020-02-18 16:02:48:259359 | 672 | 579.9314 | 665.371
2020-02-18 16:03:29:567888 | 672 | 582.4538 | 667.3504
2020-02-18 16:03:32:582052 | 672 | 583.4971 | 668.1691
2020-02-18 16:03:10:270657 | 672 | 587.3491 | 671.1918
2020-02-18 16:03:28:361428 | 673 | 576.2821 | 662.5074
2020-02-18 16:03:20:822954 | 673 | 577.2585 | 663.2736
2020-02-18 16:04:35:616722 | 673 | 578.0348 | 663.8828
2020-02-18 16:05:05:777269 | 673 | 578.1538 | 663.9761
2020-02-18 16:04:19:635319 | 673 | 578.5001 | 664.2479
2020-02-18 16:05:50:101978 | 673 | 578.5359 | 664.276
2020-02-18 16:05:59:150867 | 673 | 579.2438 | 664.8315
2020-02-18 16:05:53:718959 | 673 | 579.2845 | 664.8634
2020-02-18 16:02:53:086504 | 673 | 579.4753 | 665.0132
2020-02-18 16:05:54:623296 | 673 | 580.2619 | 665.6304
2020-02-18 16:05:46:787830 | 673 | 580.7495 | 666.013
2020-02-18 16:05:54:924564 | 673 | 580.9018 | 666.1325
2020-02-18 16:05:13:316235 | 673 | 582.0642 | 667.0447
2020-02-18 16:05:13:015322 | 673 | 582.2887 | 667.2208
2020-02-18 16:02:49:770724 | 673 | 583.3767 | 668.0746
2020-02-18 16:03:30:170598 | 673 | 583.7959 | 668.4036
2020-02-18 16:03:33:487287 | 673 | 585.9334 | 670.0809
2020-02-18 16:03:34:090284 | 673 | 586.3357 | 670.3966
2020-02-18 16:06:22:972042 | 673 | 619.4926 | 696.4152
2020-02-18 16:05:06:081159 | 674 | 576.8117 | 662.923
2020-02-18 16:05:24:171723 | 674 | 577.2809 | 663.2912
2020-02-18 16:05:10:000437 | 674 | 578.2995 | 664.0905
2020-02-18 16:04:32:901949 | 674 | 579.0134 | 664.6507
2020-02-18 16:05:56:130443 | 674 | 579.0613 | 664.6883
2020-02-18 16:05:31:709973 | 674 | 579.3417 | 664.9083
2020-02-18 16:05:33:216086 | 674 | 579.5053 | 665.0367
2020-02-18 16:04:34:711720 | 674 | 579.5211 | 665.0491
2020-02-18 16:05:41:964034 | 674 | 579.6581 | 665.1566
2020-02-18 16:06:03:973428 | 674 | 580.2074 | 665.5877
2020-02-18 16:02:48:560738 | 674 | 580.8821 | 666.1171
2020-02-18 16:05:10:903952 | 674 | 580.9597 | 666.178
2020-02-18 16:05:13:617113 | 674 | 581.527 | 666.6232
2020-02-18 16:02:53:387826 | 674 | 581.6107 | 666.6888
2020-02-18 16:03:10:873472 | 674 | 581.8928 | 666.9102
2020-02-18 16:05:04:571580 | 674 | 582.9956 | 667.7756
2020-02-18 16:05:27:793000 | 675 | 578.7179 | 664.4188
2020-02-18 16:05:44:074733 | 675 | 579.4763 | 665.0139
2020-02-18 16:05:34:120614 | 675 | 580.2224 | 665.5994
2020-02-18 16:05:10:602593 | 675 | 580.6673 | 665.9486
2020-02-18 16:03:11:476307 | 675 | 580.7809 | 666.0377
2020-02-18 16:05:45:581639 | 675 | 582.0522 | 667.0353
2020-02-18 16:04:55:816442 | 675 | 582.8016 | 667.6233
2020-02-18 16:05:46:184420 | 675 | 583.2649 | 667.9869
2020-02-18 16:03:32:883669 | 675 | 583.4473 | 668.13
2020-02-18 16:03:32:280674 | 675 | 583.789 | 668.3982
2020-02-18 16:02:50:072262 | 675 | 584.66 | 669.0816
2020-02-18 16:06:02:164871 | 675 | 585.2149 | 669.5171
2020-02-18 16:06:22:670742 | 675 | 619.6045 | 696.503
2020-02-18 16:04:50:991509 | 676 | 581.0411 | 666.2419
2020-02-18 16:03:35:597680 | 676 | 581.646 | 666.7165
2020-02-18 16:02:51:880792 | 676 | 583.1311 | 667.8819
2020-02-18 16:05:12:110159 | 676 | 583.5043 | 668.1748
2020-02-18 16:03:35:296391 | 676 | 584.4055 | 668.8819
2020-02-18 16:03:34:995087 | 676 | 584.5343 | 668.983
2020-02-18 16:03:53:992578 | 676 | 584.9595 | 669.3167
2020-02-18 16:05:12:411501 | 677 | 582.9407 | 667.7325
2020-02-18 16:03:30:472026 | 677 | 583.8396 | 668.4379
2020-02-18 16:03:30:773606 | 677 | 583.8783 | 668.4682
2020-02-18 16:03:10:571893 | 677 | 584.11 | 668.6501
2020-02-18 16:02:49:469334 | 677 | 584.1259 | 668.6625
2020-02-18 16:02:50:976562 | 677 | 586.1072 | 670.2173
2020-02-18 16:05:42:869180 | 678 | 582.0745 | 667.0528
2020-02-18 16:06:04:274782 | 678 | 583.1468 | 667.8942
2020-02-18 16:05:03:666967 | 678 | 584.2508 | 668.7605
2020-02-18 16:06:00:657728 | 678 | 586.2675 | 670.3431
2020-02-18 16:06:00:959412 | 678 | 586.6876 | 670.6727
2020-02-18 16:06:04:877515 | 678 | 587.4317 | 671.2567
2020-02-18 16:06:02:466379 | 679 | 585.184 | 669.4928
2020-02-18 16:03:33:788834 | 679 | 586.3897 | 670.439
2020-02-18 16:03:53:690898 | 679 | 592.9512 | 675.5878
2020-02-18 16:06:04:576274 | 680 | 585.9898 | 670.1251
2020-02-18 16:06:29:602800 | 681 | 599.6927 | 680.8779
2020-02-18 16:06:18:149121 | 681 | 631.5984 | 705.9148
2020-02-18 16:06:05:178911 | 682 | 593.9473 | 676.3695
2020-02-18 16:06:29:904601 | 683 | 597.9293 | 679.4942
2020-02-18 16:02:37:403693 | 685 | 599.7113 | 680.8926
2020-02-18 16:06:17:847669 | 686 | 628.0877 | 703.1599
2020-02-18 16:06:24:177761 | 689 | 622.0207 | 698.3991
2020-02-18 16:06:23:273661 | 689 | 623.6893 | 699.7084
2020-02-18 16:03:09:667813 | 691 | 607.9877 | 687.3871
2020-02-18 16:03:53:389306 | 692 | 605.0203 | 685.0586
2020-02-18 16:06:18:450350 | 693 | 637.2186 | 710.325
2020-02-18 16:02:37:102580 | 694 | 615.2257 | 693.0669
2020-02-18 16:06:23:876480 | 697 | 621.7715 | 698.2035
2020-02-18 16:06:29:300935 | 698 | 611.0428 | 689.7846
2020-02-18 16:06:05:480491 | 700 | 615.0521 | 692.9307
2020-02-18 16:06:25:383166 | 702 | 633.2037 | 707.1745
2020-02-18 16:06:22:369398 | 703 | 628.3959 | 703.4017
2020-02-18 16:06:17:546192 | 704 | 632.8582 | 706.9033
2020-02-18 16:06:28:698410 | 705 | 626.7024 | 702.0728
2020-02-18 16:06:28:999599 | 706 | 620.2792 | 697.0324
2020-02-18 16:06:24:479275 | 706 | 622.3715 | 698.6743
2020-02-18 16:03:09:366597 | 706 | 623.7097 | 699.7244
2020-02-18 16:06:23:575146 | 708 | 622.1823 | 698.5258
2020-02-18 16:03:53:087977 | 709 | 627.1894 | 702.455
2020-02-18 16:06:24:780644 | 710 | 626.9446 | 702.2629
2020-02-18 16:06:28:397397 | 710 | 643.7971 | 715.4872
2020-02-18 16:06:15:436293 | 711 | 629.3122 | 704.1207
2020-02-18 16:06:28:096259 | 712 | 640.3427 | 712.7765
2020-02-18 16:06:25:081868 | 712 | 647.1609 | 718.1268
2020-02-18 16:06:25:684498 | 713 | 632.7384 | 706.8093
2020-02-18 16:06:26:287607 | 714 | 642.9253 | 714.8031
2020-02-18 16:06:15:134986 | 716 | 636.0993 | 709.4467
2020-02-18 16:02:36:801085 | 716 | 642.4076 | 714.3968
2020-02-18 16:06:16:038893 | 717 | 640.7878 | 713.1258
2020-02-18 16:06:19:355031 | 717 | 654.6462 | 724.0006
2020-02-18 16:06:27:794824 | 717 | 656.5383 | 725.4854
2020-02-18 16:02:53:990398 | 718 | 631.7136 | 706.0052
2020-02-18 16:06:16:340372 | 718 | 644.0845 | 715.7127
2020-02-18 16:06:15:737597 | 719 | 637.0105 | 710.1617
2020-02-18 16:06:27:493424 | 719 | 664.6553 | 731.8549
2020-02-18 16:06:25:986102 | 720 | 642.9805 | 714.8464
2020-02-18 16:06:18:751732 | 720 | 644.473 | 716.0176
2020-02-18 16:03:09:065402 | 720 | 648.8343 | 719.44
2020-02-18 16:06:05:781890 | 721 | 641.1541 | 713.4132
2020-02-18 16:06:14:833406 | 722 | 656.9271 | 725.7905
2020-02-18 16:06:17:244379 | 723 | 641.1956 | 713.4458
2020-02-18 16:06:16:942925 | 723 | 641.8849 | 713.9867
2020-02-18 16:06:26:890591 | 723 | 650.0434 | 720.3887
2020-02-18 16:06:30:205467 | 728 | 645.8986 | 717.1363
2020-02-18 16:06:16:641737 | 728 | 652.7765 | 722.5334
2020-02-18 16:06:06:686442 | 729 | 689.5232 | 751.369
2020-02-18 16:06:26:588977 | 731 | 651.9973 | 721.922
2020-02-18 16:06:19:052991 | 731 | 654.2024 | 723.6524
2020-02-18 16:06:19:656277 | 733 | 663.3871 | 730.8597
2020-02-18 16:03:52:786615 | 735 | 664.5017 | 731.7344
2020-02-18 16:06:07:591623 | 737 | 678.8505 | 742.994
2020-02-18 16:06:20:259221 | 737 | 680.3979 | 744.2083
2020-02-18 16:06:27:191979 | 738 | 658.5562 | 727.0688
2020-02-18 16:06:22:067860 | 739 | 661.5564 | 729.4231
2020-02-18 16:06:07:290090 | 739 | 691.6326 | 753.0243
2020-02-18 16:06:06:083583 | 740 | 661.758 | 729.5813
2020-02-18 16:06:14:531974 | 740 | 676.3807 | 741.056
2020-02-18 16:06:08:496292 | 740 | 676.9711 | 741.5192
2020-02-18 16:06:08:797723 | 742 | 687.1939 | 749.5412
2020-02-18 16:06:21:163358 | 743 | 680.7057 | 744.4498
2020-02-18 16:06:06:987708 | 743 | 701.0999 | 760.4533
2020-02-18 16:06:30:506550 | 744 | 671.5429 | 737.2596
2020-02-18 16:06:34:424022 | 744 | 682.3943 | 745.7749
2020-02-18 16:03:08:763779 | 744 | 693.6716 | 754.6243
2020-02-18 16:06:19:957673 | 745 | 672.331 | 737.8781
2020-02-18 16:06:07:893022 | 745 | 675.7978 | 740.5985
2020-02-18 16:06:34:122839 | 746 | 692.2452 | 753.505
2020-02-18 16:06:13:623983 | 746 | 711.031 | 768.2464
2020-02-18 16:06:21:766174 | 747 | 680.4977 | 744.2866
2020-02-18 16:06:34:725195 | 747 | 695.549 | 756.0975
2020-02-18 16:06:08:194519 | 748 | 673.9113 | 739.1182
2020-02-18 16:02:36:499694 | 748 | 689.3992 | 751.2717
2020-02-18 16:06:06:385066 | 749 | 678.2848 | 742.5501
2020-02-18 16:06:21:464862 | 751 | 679.7094 | 743.668
2020-02-18 16:06:30:807879 | 751 | 690.7528 | 752.3339
2020-02-18 16:06:32:616138 | 751 | 701.5919 | 760.8395
2020-02-18 16:06:41:358539 | 751 | 721.2189 | 776.241
2020-02-18 16:06:36:232657 | 751 | 721.3856 | 776.3718
2020-02-18 16:06:09:701980 | 752 | 693.5744 | 754.548
2020-02-18 16:06:38:040713 | 752 | 723.1963 | 777.7927
2020-02-18 16:02:34:084484 | 753 | 678.8165 | 742.9674
2020-02-18 16:06:13:926679 | 753 | 710.1806 | 767.5791
2020-02-18 16:06:54:325137 | 754 | 727.5194 | 781.185
2020-02-18 16:06:33:218615 | 755 | 696.5395 | 756.8747
2020-02-18 16:06:32:314472 | 755 | 697.4017 | 757.5514
2020-02-18 16:06:31:711675 | 755 | 697.6144 | 757.7183
2020-02-18 16:06:20:861796 | 756 | 689.2674 | 751.1683
2020-02-18 16:06:46:183891 | 756 | 727.7355 | 781.3546
2020-02-18 16:06:20:560512 | 757 | 691.0197 | 752.5433
2020-02-18 16:06:31:410325 | 757 | 693.5218 | 754.5068
2020-02-18 16:08:05:489496 | 757 | 727.7861 | 781.3944
2020-02-18 16:06:51:007654 | 757 | 730.7548 | 783.7239
2020-02-18 16:06:33:821536 | 758 | 688.9478 | 750.9175
2020-02-18 16:06:33:520199 | 758 | 693.283 | 754.3194
2020-02-18 16:06:32:013059 | 758 | 697.3363 | 757.5
2020-02-18 16:06:52:516656 | 758 | 727.134 | 780.8826
2020-02-18 16:06:09:099186 | 759 | 691.0356 | 752.5558
2020-02-18 16:06:10:003586 | 759 | 693.914 | 754.8145
2020-02-18 16:06:31:109091 | 760 | 687.7162 | 749.9511
2020-02-18 16:08:00:363802 | 761 | 717.9691 | 773.6908
2020-02-18 16:06:47:691861 | 761 | 727.2523 | 780.9754
2020-02-18 16:08:06:696293 | 761 | 730.9901 | 783.9085
2020-02-18 16:08:14:840945 | 761 | 734.7052 | 786.8238
2020-02-18 16:06:14:230364 | 762 | 701.0409 | 760.407
2020-02-18 16:08:16:047383 | 762 | 736.1118 | 787.9276
2020-02-18 16:08:11:223168 | 763 | 737.7705 | 789.2292
2020-02-18 16:08:10:016910 | 763 | 738.4836 | 789.7888
2020-02-18 16:06:38:342263 | 764 | 723.1494 | 777.7558
2020-02-18 16:08:12:429279 | 764 | 738.4592 | 789.7696
2020-02-18 16:06:36:533991 | 765 | 722.795 | 777.4778
2020-02-18 16:08:17:253640 | 765 | 739.0384 | 790.2241
2020-02-18 16:08:13:635239 | 765 | 740.1354 | 791.085
2020-02-18 16:06:09:400542 | 766 | 696.5778 | 756.9048
2020-02-18 16:06:10:606453 | 766 | 707.6738 | 765.612
2020-02-18 16:06:11:812581 | 766 | 725.9678 | 779.9675
2020-02-18 16:06:59:751636 | 766 | 730.5931 | 783.5971
2020-02-18 16:08:07:903220 | 766 | 736.9397 | 788.5772
2020-02-18 16:07:31:720566 | 766 | 740.2578 | 791.181
2020-02-18 16:07:50:411741 | 766 | 741.209 | 791.9274
2020-02-18 16:08:56:159122 | 766 | 742.4454 | 792.8976
2020-02-18 16:06:11:209197 | 767 | 720.8853 | 775.9792
2020-02-18 16:06:44:675295 | 767 | 726.1263 | 780.0919
2020-02-18 16:06:42:866411 | 767 | 732.4758 | 785.0744
2020-02-18 16:06:54:626533 | 768 | 727.0754 | 780.8367
2020-02-18 16:08:01:871517 | 768 | 727.9533 | 781.5255
2020-02-18 16:07:14:824620 | 768 | 742.557 | 792.9853
2020-02-18 16:08:45:600167 | 768 | 742.7239 | 793.1162
2020-02-18 16:07:16:332337 | 768 | 742.8105 | 793.1841
2020-02-18 16:09:05:505181 | 768 | 743.2263 | 793.5104
2020-02-18 16:07:01:560023 | 769 | 735.8127 | 787.6929
2020-02-18 16:07:44:080547 | 769 | 742.6007 | 793.0195
2020-02-18 16:09:07:314151 | 769 | 744.2039 | 794.2776
2020-02-18 16:06:10:305182 | 770 | 705.2172 | 763.6843
2020-02-18 16:06:45:278427 | 770 | 726.5175 | 780.3989
2020-02-18 16:06:51:309700 | 770 | 730.9599 | 783.8848
2020-02-18 16:08:52:239449 | 770 | 741.9395 | 792.5007
2020-02-18 16:08:29:013361 | 770 | 745.4519 | 795.2569
2020-02-18 16:06:32:917314 | 771 | 702.1155 | 761.2503
2020-02-18 16:03:39:214726 | 771 | 702.4746 | 761.5321
2020-02-18 16:06:41:660041 | 771 | 724.1023 | 778.5036
2020-02-18 16:06:12:415746 | 772 | 724.1023 | 778.5036
2020-02-18 16:06:11:510727 | 772 | 724.2487 | 778.6185
2020-02-18 16:08:02:173027 | 772 | 727.9371 | 781.5128
2020-02-18 16:07:00:053035 | 772 | 731.8985 | 784.6214
2020-02-18 16:08:18:459392 | 772 | 739.7407 | 790.7752
2020-02-18 16:07:10:001598 | 772 | 742.5553 | 792.9839
2020-02-18 16:08:49:224303 | 772 | 744.202 | 794.2761
2020-02-18 16:12:38:381937 | 772 | 748.8091 | 797.8913
2020-02-18 16:09:19:374939 | 772 | 749.5364 | 798.462
2020-02-18 16:06:40:754734 | 773 | 713.933 | 770.5237
2020-02-18 16:06:40:453043 | 773 | 718.3365 | 773.9791
2020-02-18 16:06:46:787456 | 773 | 726.1238 | 780.0899
2020-02-18 16:06:47:993306 | 773 | 727.0323 | 780.8029
2020-02-18 16:06:41:961706 | 773 | 727.8254 | 781.4252
2020-02-18 16:08:21:776123 | 773 | 744.5141 | 794.521
2020-02-18 16:08:25:997771 | 773 | 744.8103 | 794.7534
2020-02-18 16:09:35:359494 | 773 | 750.495 | 799.2143
2020-02-18 16:06:35:026438 | 774 | 711.2108 | 768.3875
2020-02-18 16:09:04:600916 | 774 | 742.1257 | 792.6468
2020-02-18 16:07:33:227870 | 774 | 743.3297 | 793.5916
2020-02-18 16:08:47:413169 | 774 | 744.2211 | 794.2911
2020-02-18 16:08:29:918672 | 774 | 745.7898 | 795.5221
2020-02-18 16:09:26:915766 | 774 | 749.7502 | 798.6298
2020-02-18 16:09:54:961835 | 774 | 750.4899 | 799.2102
2020-02-18 16:06:39:849717 | 775 | 722.0328 | 776.8797
2020-02-18 16:08:01:569897 | 775 | 723.9287 | 778.3674
2020-02-18 16:06:46:486241 | 775 | 726.0949 | 780.0672
2020-02-18 16:09:06:409019 | 775 | 742.7834 | 793.1629
2020-02-18 16:07:11:508702 | 775 | 743.082 | 793.3972
2020-02-18 16:09:16:057623 | 775 | 749.8148 | 798.6805
2020-02-18 16:09:31:137937 | 775 | 750.4959 | 799.215
2020-02-18 16:09:51:039181 | 775 | 751.6356 | 800.1093
2020-02-18 16:09:48:626588 | 775 | 752.0865 | 800.4631
2020-02-18 16:12:36:271175 | 775 | 752.7641 | 800.9948
2020-02-18 16:10:55:863031 | 775 | 752.7779 | 801.0057
2020-02-18 16:06:44:976673 | 776 | 728.604 | 782.0362
2020-02-18 16:07:30:514019 | 776 | 733.5792 | 785.9402
2020-02-18 16:06:56:737744 | 776 | 734.7881 | 786.8889
2020-02-18 16:07:56:745049 | 776 | 739.1219 | 790.2896
2020-02-18 16:07:29:004496 | 776 | 741.8397 | 792.4224
2020-02-18 16:07:13:316684 | 776 | 742.4174 | 792.8757
2020-02-18 16:08:37:759036 | 776 | 742.7108 | 793.106
2020-02-18 16:08:42:584393 | 776 | 744.0021 | 794.1192
2020-02-18 16:12:23:606963 | 776 | 752.3942 | 800.7046
2020-02-18 16:10:50:739064 | 776 | 755.1643 | 802.8783
2020-02-18 16:13:58:916407 | 776 | 755.3658 | 803.0365
2020-02-18 16:06:41:056378 | 777 | 717.7662 | 773.5316
2020-02-18 16:06:58:546162 | 777 | 734.3114 | 786.5148
2020-02-18 16:07:46:794666 | 777 | 738.603 | 789.8825
2020-02-18 16:07:51:617589 | 777 | 742.5953 | 793.0153
2020-02-18 16:09:20:279251 | 777 | 748.2588 | 797.4595
2020-02-18 16:09:30:233812 | 777 | 750.2864 | 799.0506
2020-02-18 16:12:33:555651 | 777 | 754.1865 | 802.1111
2020-02-18 16:11:07:015495 | 777 | 755.6306 | 803.2443
2020-02-18 16:10:45:010168 | 777 | 755.6764 | 803.2802
2020-02-18 16:10:13:348657 | 777 | 755.8748 | 803.4358
2020-02-18 16:11:09:127431 | 777 | 756.204 | 803.6942
2020-02-18 16:07:45:286449 | 778 | 740.6234 | 791.468
2020-02-18 16:07:28:097827 | 778 | 742.2856 | 792.7723
2020-02-18 16:09:41:993891 | 778 | 751.9753 | 800.3759
2020-02-18 16:13:52:885221 | 778 | 755.9995 | 803.5337
2020-02-18 16:12:22:100363 | 778 | 756.3608 | 803.8173
2020-02-18 16:11:35:372853 | 778 | 756.4798 | 803.9106
2020-02-18 16:10:18:774405 | 778 | 756.9267 | 804.2613
2020-02-18 16:11:58:588751 | 778 | 757.1023 | 804.3991
2020-02-18 16:11:28:431677 | 778 | 757.711 | 804.8768
2020-02-18 16:06:13:321642 | 779 | 718.4227 | 774.0467
2020-02-18 16:06:47:089070 | 779 | 726.9824 | 780.7636
2020-02-18 16:06:52:817888 | 779 | 728.7543 | 782.1541
2020-02-18 16:06:43:167729 | 779 | 732.8526 | 785.3701
2020-02-18 16:07:45:587930 | 779 | 741.9619 | 792.5183
2020-02-18 16:07:32:021845 | 779 | 742.8522 | 793.2169
2020-02-18 16:07:16:633771 | 779 | 743.2958 | 793.565
2020-02-18 16:07:20:557421 | 779 | 743.8362 | 793.989
2020-02-18 16:08:23:887269 | 779 | 743.8642 | 794.011
2020-02-18 16:07:41:669118 | 779 | 744.3296 | 794.3762
2020-02-18 16:08:32:027961 | 779 | 745.6847 | 795.4396
2020-02-18 16:09:38:676430 | 779 | 751.5089 | 800.0099
2020-02-18 16:13:19:397722 | 779 | 754.5037 | 802.36
2020-02-18 16:10:09:430420 | 779 | 755.9895 | 803.5259
2020-02-18 16:15:24:573046 | 779 | 756.964 | 804.2905
2020-02-18 16:10:20:281617 | 779 | 757.6336 | 804.816
2020-02-18 16:06:36:835288 | 780 | 721.4154 | 776.3951
2020-02-18 16:07:55:536523 | 780 | 740.8508 | 791.6464
2020-02-18 16:08:39:869624 | 780 | 742.0575 | 792.5933
2020-02-18 16:07:03:370554 | 780 | 742.3364 | 792.8121
2020-02-18 16:07:51:918897 | 780 | 742.9936 | 793.3278
2020-02-18 16:07:13:617866 | 780 | 742.9966 | 793.3302
2020-02-18 16:08:41:679574 | 780 | 743.4789 | 793.7087
2020-02-18 16:07:41:367749 | 780 | 743.8254 | 793.9806
2020-02-18 16:07:22:366916 | 780 | 744.1551 | 794.2393
2020-02-18 16:09:58:277809 | 780 | 749.5726 | 798.4905
2020-02-18 16:14:23:650482 | 780 | 755.3028 | 802.987
2020-02-18 16:14:01:629499 | 780 | 755.8736 | 803.4349
2020-02-18 16:11:32:655663 | 780 | 756.8696 | 804.2165
2020-02-18 16:11:45:324403 | 780 | 758.451 | 805.4574
2020-02-18 16:13:09:745373 | 780 | 758.7515 | 805.6933
2020-02-18 16:13:14:269593 | 780 | 759.2447 | 806.0803
2020-02-18 16:06:10:907820 | 781 | 715.8177 | 772.0026
2020-02-18 16:06:35:327865 | 781 | 717.1655 | 773.0602
2020-02-18 16:08:00:062112 | 781 | 720.8428 | 775.9459
2020-02-18 16:08:00:966623 | 781 | 721.1305 | 776.1716
2020-02-18 16:06:35:931002 | 781 | 721.1506 | 776.1874
2020-02-18 16:06:49:500427 | 781 | 730.5787 | 783.5857
2020-02-18 16:06:50:103517 | 781 | 731.531 | 784.333
2020-02-18 16:08:03:077910 | 781 | 733.1981 | 785.6412
2020-02-18 16:07:48:000664 | 781 | 741.2017 | 791.9217
2020-02-18 16:07:27:796233 | 781 | 742.3666 | 792.8358
2020-02-18 16:08:27:203911 | 781 | 743.1048 | 793.4151
2020-02-18 16:08:34:138765 | 781 | 743.6685 | 793.8575
2020-02-18 16:07:22:065145 | 781 | 743.9348 | 794.0664
2020-02-18 16:08:43:790610 | 781 | 745.0012 | 794.9032
2020-02-18 16:10:54:355845 | 781 | 754.6866 | 802.5035
2020-02-18 16:10:43:503113 | 781 | 754.7944 | 802.5881
2020-02-18 16:14:10:076523 | 781 | 756.2744 | 803.7494
2020-02-18 16:12:02:808615 | 781 | 756.3815 | 803.8335
2020-02-18 16:12:10:042798 | 781 | 757.4446 | 804.6677
2020-02-18 16:11:49:545060 | 781 | 757.561 | 804.759
2020-02-18 16:13:22:713939 | 781 | 758.8395 | 805.7623
2020-02-18 16:12:57:984512 | 781 | 760.3535 | 806.9504
2020-02-18 16:12:54:063960 | 781 | 760.8158 | 807.3131
2020-02-18 16:13:02:509080 | 781 | 760.9829 | 807.4443
2020-02-18 16:06:55:229124 | 782 | 727.3763 | 781.0728
2020-02-18 16:06:51:914146 | 782 | 729.7259 | 782.9165
2020-02-18 16:06:51:612262 | 782 | 731.3487 | 784.1899
2020-02-18 16:08:03:379446 | 782 | 735.0405 | 787.087
2020-02-18 16:07:45:889604 | 782 | 738.1964 | 789.5635
2020-02-18 16:07:57:046542 | 782 | 738.6446 | 789.9151
2020-02-18 16:07:29:306264 | 782 | 742.5166 | 792.9535
2020-02-18 16:07:11:810132 | 782 | 743.1863 | 793.479
2020-02-18 16:07:38:956387 | 782 | 743.3024 | 793.5702
2020-02-18 16:07:20:858936 | 782 | 744.0724 | 794.1744
2020-02-18 16:12:16:977719 | 782 | 754.2434 | 802.1557
2020-02-18 16:11:01:890372 | 782 | 754.3124 | 802.2099
2020-02-18 16:11:15:758898 | 782 | 755.7401 | 803.3302
2020-02-18 16:11:55:874488 | 782 | 757.2472 | 804.5128
2020-02-18 16:13:32:365350 | 782 | 758.9317 | 805.8346
2020-02-18 16:15:32:414495 | 782 | 760.9919 | 807.4513
2020-02-18 16:13:28:445739 | 782 | 761.4104 | 807.7798
2020-02-18 16:12:45:318771 | 782 | 761.5832 | 807.9153
2020-02-18 16:06:52:215419 | 783 | 726.5946 | 780.4594
2020-02-18 16:06:53:420632 | 783 | 729.3161 | 782.595
2020-02-18 16:12:37:778925 | 783 | 740.2815 | 791.1996
2020-02-18 16:07:47:096277 | 783 | 741.3116 | 792.008
2020-02-18 16:07:36:242781 | 783 | 743.4341 | 793.6735
2020-02-18 16:08:54:350419 | 783 | 745.9571 | 795.6533
2020-02-18 16:10:02:197752 | 783 | 752.1227 | 800.4915
2020-02-18 16:10:57:369955 | 783 | 754.8849 | 802.6591
2020-02-18 16:12:51:350936 | 783 | 758.6973 | 805.6507
2020-02-18 16:14:38:432883 | 783 | 763.0986 | 809.1044
2020-02-18 16:06:40:151261 | 784 | 721.64 | 776.5714
2020-02-18 16:06:38:643664 | 784 | 723.9575 | 778.39
2020-02-18 16:06:47:390512 | 784 | 727.679 | 781.3103
2020-02-18 16:07:30:815713 | 784 | 729.435 | 782.6883
2020-02-18 16:06:53:722003 | 784 | 729.9637 | 783.1032
2020-02-18 16:06:50:404827 | 784 | 732.1146 | 784.791
2020-02-18 16:08:51:335197 | 784 | 742.0506 | 792.5879
2020-02-18 16:09:00:983767 | 784 | 742.5316 | 792.9653
2020-02-18 16:12:41:396628 | 784 | 748.6763 | 797.7871
2020-02-18 16:11:00:382897 | 784 | 754.584 | 802.423
2020-02-18 16:14:13:996652 | 784 | 754.7494 | 802.5528
2020-02-18 16:14:15:206162 | 784 | 755.1606 | 802.8754
2020-02-18 16:14:33:305682 | 784 | 761.9692 | 808.2182
2020-02-18 16:14:44:766656 | 784 | 762.9882 | 809.0178
2020-02-18 16:14:59:245830 | 784 | 763.3785 | 809.3241
2020-02-18 16:15:10:102584 | 784 | 763.8328 | 809.6806
2020-02-18 16:06:35:629399 | 785 | 719.5265 | 774.9129
2020-02-18 16:06:38:945283 | 785 | 723.7139 | 778.1988
2020-02-18 16:06:37:739183 | 785 | 725.1 | 779.2865
2020-02-18 16:06:54:927719 | 785 | 725.7778 | 779.8184
2020-02-18 16:06:45:882598 | 785 | 726.2676 | 780.2028
2020-02-18 16:08:05:187900 | 785 | 732.6232 | 785.19
2020-02-18 16:07:01:861617 | 785 | 738.5637 | 789.8516
2020-02-18 16:07:48:302180 | 785 | 743.4297 | 793.6701
2020-02-18 16:08:37:155762 | 785 | 743.8884 | 794.03
2020-02-18 16:09:01:887841 | 785 | 743.971 | 794.0948
2020-02-18 16:08:20:871259 | 785 | 744.1021 | 794.1977
2020-02-18 16:09:03:093679 | 785 | 744.965 | 794.8748
2020-02-18 16:07:41:970487 | 785 | 745.3288 | 795.1603
2020-02-18 16:08:33:233544 | 785 | 746.195 | 795.84
2020-02-18 16:09:13:645510 | 785 | 748.1493 | 797.3736
2020-02-18 16:09:59:182581 | 785 | 748.721 | 797.8222
2020-02-18 16:09:25:408249 | 785 | 750.5769 | 799.2785
2020-02-18 16:09:45:310382 | 785 | 751.6028 | 800.0836
2020-02-18 16:12:15:471810 | 785 | 755.4487 | 803.1015
2020-02-18 16:10:17:267088 | 785 | 755.5169 | 803.155
2020-02-18 16:11:17:266069 | 785 | 757.0628 | 804.3681
2020-02-18 16:12:00:698912 | 785 | 757.3205 | 804.5703
2020-02-18 16:10:29:933478 | 785 | 757.3344 | 804.5813
2020-02-18 16:13:05:825438 | 785 | 759.4318 | 806.2271
2020-02-18 16:08:00:665133 | 786 | 723.773 | 778.2452
2020-02-18 16:08:06:092609 | 786 | 727.9402 | 781.5152
2020-02-18 16:06:54:023415 | 786 | 730.1051 | 783.2141
2020-02-18 16:06:42:564742 | 786 | 731.8788 | 784.6059
2020-02-18 16:06:57:039241 | 786 | 733.9687 | 786.2459
2020-02-18 16:08:15:443758 | 786 | 735.7642 | 787.6548
2020-02-18 16:08:51:636568 | 786 | 742.7773 | 793.1581
2020-02-18 16:07:29:607994 | 786 | 743.1194 | 793.4266
2020-02-18 16:08:35:044982 | 786 | 743.7521 | 793.923
2020-02-18 16:08:28:410271 | 786 | 743.7582 | 793.9278
2020-02-18 16:07:10:303100 | 786 | 743.7826 | 793.947
2020-02-18 16:07:16:935260 | 786 | 743.9552 | 794.0824
2020-02-18 16:09:32:947247 | 786 | 750.4088 | 799.1467
2020-02-18 16:09:37:169151 | 786 | 752.0356 | 800.4232
2020-02-18 16:09:43:802188 | 786 | 752.0692 | 800.4496
2020-02-18 16:11:38:991091 | 786 | 755.7988 | 803.3762
2020-02-18 16:11:30:544448 | 786 | 756.9928 | 804.3132
2020-02-18 16:13:27:842398 | 786 | 760.745 | 807.2575
2020-02-18 16:14:56:829522 | 786 | 763.1994 | 809.1835
2020-02-18 16:14:39:036352 | 786 | 763.4624 | 809.39
2020-02-18 16:14:58:641997 | 786 | 763.9986 | 809.8107
2020-02-18 16:08:01:268168 | 787 | 722.2711 | 777.0667
2020-02-18 16:06:37:136896 | 787 | 724.336 | 778.687
2020-02-18 16:06:12:114046 | 787 | 724.614 | 778.9052
2020-02-18 16:06:12:717220 | 787 | 724.6164 | 778.907
2020-02-18 16:06:45:580926 | 787 | 727.6583 | 781.294
2020-02-18 16:06:48:294769 | 787 | 727.833 | 781.4312
2020-02-18 16:06:53:119252 | 787 | 728.9849 | 782.335
2020-02-18 16:08:05:791009 | 787 | 729.1999 | 782.5037
2020-02-18 16:06:42:263161 | 787 | 730.3524 | 783.4082
2020-02-18 16:08:06:394504 | 787 | 730.4458 | 783.4815
2020-02-18 16:06:50:706209 | 787 | 731.1901 | 784.0655
2020-02-18 16:03:52:485072 | 787 | 731.5558 | 784.3525
2020-02-18 16:06:57:340718 | 787 | 732.3156 | 784.9487
2020-02-18 16:06:57:642161 | 787 | 732.4483 | 785.0528
2020-02-18 16:07:59:760643 | 787 | 736.4208 | 788.1701
2020-02-18 16:08:35:949947 | 787 | 742.7264 | 793.1181
2020-02-18 16:09:56:770440 | 787 | 751.0114 | 799.6195
2020-02-18 16:09:52:550002 | 787 | 751.3166 | 799.859
2020-02-18 16:10:52:245873 | 787 | 755.0539 | 802.7917
2020-02-18 16:14:15:809429 | 787 | 755.6537 | 803.2624
2020-02-18 16:12:08:535762 | 787 | 755.947 | 803.4925
2020-02-18 16:13:09:141943 | 787 | 758.73 | 805.6764
2020-02-18 16:15:04:372234 | 787 | 764.0804 | 809.8749
2020-02-18 16:15:12:515124 | 787 | 768.4072 | 813.2702
2020-02-18 16:06:39:548123 | 788 | 722.8944 | 777.5557
2020-02-18 16:06:13:019851 | 788 | 723.9747 | 778.4035
2020-02-18 16:08:03:680956 | 788 | 734.0015 | 786.2717
2020-02-18 16:07:58:554574 | 788 | 735.5938 | 787.5211
2020-02-18 16:08:15:142317 | 788 | 735.6741 | 787.5841
2020-02-18 16:07:57:951227 | 788 | 736.2529 | 788.0384
2020-02-18 16:07:34:734936 | 788 | 742.8049 | 793.1797
2020-02-18 16:07:03:671949 | 788 | 743.6525 | 793.8449
2020-02-18 16:08:53:144455 | 788 | 744.0865 | 794.1855
2020-02-18 16:07:10:604571 | 788 | 744.5921 | 794.5822
2020-02-18 16:09:12:740901 | 788 | 747.4019 | 796.7871
2020-02-18 16:12:23:003955 | 788 | 754.2116 | 802.1307
2020-02-18 16:14:04:343157 | 788 | 755.1028 | 802.8301
2020-02-18 16:13:56:202706 | 788 | 755.2072 | 802.912
2020-02-18 16:11:10:634548 | 788 | 755.9582 | 803.5013
2020-02-18 16:15:15:227201 | 788 | 756.9337 | 804.2668
2020-02-18 16:13:49:568289 | 788 | 756.9745 | 804.2988
2020-02-18 16:12:28:730020 | 788 | 758.1464 | 805.2184
2020-02-18 16:10:27:820995 | 788 | 758.6847 | 805.6408
2020-02-18 16:13:44:142094 | 788 | 759.1213 | 805.9835
2020-02-18 16:14:51:099474 | 788 | 764.7378 | 810.3908
2020-02-18 16:06:39:246607 | 789 | 723.6267 | 778.1304
2020-02-18 16:06:37:437988 | 789 | 725.2303 | 779.3888
2020-02-18 16:06:44:373818 | 789 | 726.6853 | 780.5305
2020-02-18 16:06:55:530708 | 789 | 730.7203 | 783.6969
2020-02-18 16:06:58:847548 | 789 | 733.391 | 785.7926
2020-02-18 16:06:56:135536 | 789 | 733.4954 | 785.8745
2020-02-18 16:08:15:745733 | 789 | 735.5376 | 787.4771
2020-02-18 16:07:04:576303 | 789 | 742.2337 | 792.7316
2020-02-18 16:07:05:480223 | 789 | 743.8138 | 793.9715
2020-02-18 16:08:48:621238 | 789 | 744.9908 | 794.8951
2020-02-18 16:08:21:172793 | 789 | 745.7278 | 795.4734
2020-02-18 16:09:09:425015 | 789 | 746.3364 | 795.9509
2020-02-18 16:09:53:454747 | 789 | 752.6745 | 800.9245
2020-02-18 16:09:40:486176 | 789 | 752.7124 | 800.9543
2020-02-18 16:11:03:397077 | 789 | 754.9392 | 802.7017
2020-02-18 16:10:44:407292 | 789 | 756.0153 | 803.5461
2020-02-18 16:11:47:435382 | 789 | 757.6291 | 804.8125
2020-02-18 16:14:19:730345 | 789 | 757.8038 | 804.9496
2020-02-18 16:15:21:860453 | 789 | 760.566 | 807.1171
2020-02-18 16:08:04:283848 | 790 | 730.1511 | 783.2502
2020-02-18 16:08:03:982063 | 790 | 730.3293 | 783.39
2020-02-18 16:07:00:354426 | 790 | 732.9591 | 785.4537
2020-02-18 16:06:55:832199 | 790 | 733.1135 | 785.5748
2020-02-18 16:08:06:997657 | 790 | 733.2754 | 785.7018
2020-02-18 16:08:04:886634 | 790 | 733.8503 | 786.153
2020-02-18 16:06:57:943601 | 790 | 734.7485 | 786.8578
2020-02-18 16:08:07:600778 | 790 | 735.3118 | 787.2999
2020-02-18 16:08:27:807048 | 790 | 737.6969 | 789.1714
2020-02-18 16:07:59:157628 | 790 | 738.3998 | 789.7231
2020-02-18 16:07:06:384937 | 790 | 741.7363 | 792.3412
2020-02-18 16:07:25:383764 | 790 | 743.2004 | 793.4901
2020-02-18 16:07:50:713169 | 790 | 743.7931 | 793.9552
2020-02-18 16:07:39:257857 | 790 | 744.4548 | 794.4744
2020-02-18 16:09:08:520358 | 790 | 746.9605 | 796.4407
2020-02-18 16:10:42:900021 | 790 | 755.9342 | 803.4825
2020-02-18 16:13:54:996447 | 790 | 756.1615 | 803.6609
2020-02-18 16:11:25:714299 | 790 | 756.7713 | 804.1394
2020-02-18 16:11:16:663037 | 790 | 757.93 | 805.0486
2020-02-18 16:13:35:077957 | 790 | 758.5515 | 805.5363
2020-02-18 16:06:49:801972 | 791 | 731.2898 | 784.1437
2020-02-18 16:08:07:299154 | 791 | 733.5632 | 785.9277
2020-02-18 16:08:04:585388 | 791 | 733.7651 | 786.0861
2020-02-18 16:06:43:469186 | 791 | 734.6768 | 786.8016
2020-02-18 16:07:57:348014 | 791 | 735.9781 | 787.8227
2020-02-18 16:07:31:117210 | 791 | 736.3054 | 788.0795
2020-02-18 16:08:09:110926 | 791 | 739.4309 | 790.5322
2020-02-18 16:07:53:727594 | 791 | 739.9786 | 790.9619
2020-02-18 16:08:27:505280 | 791 | 741.0534 | 791.8054
2020-02-18 16:08:09:413792 | 791 | 741.5972 | 792.2321
2020-02-18 16:08:40:171136 | 791 | 741.7378 | 792.3424
2020-02-18 16:08:55:254772 | 791 | 742.7246 | 793.1168
2020-02-18 16:09:11:233643 | 791 | 743.042 | 793.3658
2020-02-18 16:07:38:654999 | 791 | 743.0929 | 793.4058
2020-02-18 16:07:15:126365 | 791 | 743.6452 | 793.8392
2020-02-18 16:07:15:427810 | 791 | 744.4871 | 794.4998
2020-02-18 16:08:50:128901 | 791 | 744.5003 | 794.5102
2020-02-18 16:09:08:218801 | 791 | 745.0184 | 794.9167
2020-02-18 16:08:47:716013 | 791 | 745.5623 | 795.3435
2020-02-18 16:08:31:123949 | 791 | 746.3821 | 795.9868
2020-02-18 16:09:24:501126 | 791 | 749.351 | 798.3166
2020-02-18 16:09:16:359568 | 791 | 751.5296 | 800.0261
2020-02-18 16:10:06:417318 | 791 | 753.8271 | 801.829
2020-02-18 16:12:42:001256 | 791 | 754.0744 | 802.0231
2020-02-18 16:13:51:679151 | 791 | 755.4718 | 803.1196
2020-02-18 16:11:38:387932 | 791 | 756.2238 | 803.7097
2020-02-18 16:10:32:346122 | 791 | 756.499 | 803.9257
2020-02-18 16:12:21:497739 | 791 | 756.6005 | 804.0053
2020-02-18 16:14:07:057180 | 791 | 756.6133 | 804.0153
2020-02-18 16:10:50:136211 | 791 | 756.9318 | 804.2653
2020-02-18 16:12:00:096279 | 791 | 757.6421 | 804.8227
2020-02-18 16:11:46:832722 | 791 | 758.5594 | 805.5425
2020-02-18 16:14:22:444057 | 791 | 758.6005 | 805.5747
2020-02-18 16:07:54:632276 | 792 | 735.7427 | 787.638
2020-02-18 16:08:19:665124 | 792 | 738.3267 | 789.6657
2020-02-18 16:07:54:933892 | 792 | 738.7133 | 789.9691
2020-02-18 16:07:58:253065 | 792 | 739.4959 | 790.5832
2020-02-18 16:07:31:418651 | 792 | 739.7671 | 790.796
2020-02-18 16:07:49:206133 | 792 | 740.2371 | 791.1648
2020-02-18 16:08:18:157919 | 792 | 740.4974 | 791.3691
2020-02-18 16:07:56:140817 | 792 | 741.9322 | 792.495
2020-02-18 16:07:23:572955 | 792 | 742.1347 | 792.6538
2020-02-18 16:09:03:696454 | 792 | 742.4436 | 792.8963
2020-02-18 16:07:23:874461 | 792 | 742.5122 | 792.9501
2020-02-18 16:08:40:472980 | 792 | 742.6235 | 793.0374
2020-02-18 16:07:05:782001 | 792 | 742.9818 | 793.3186
2020-02-18 16:08:38:663516 | 792 | 743.1596 | 793.4581
2020-02-18 16:09:03:997838 | 792 | 743.2971 | 793.566
2020-02-18 16:08:41:076297 | 792 | 743.504 | 793.7283
2020-02-18 16:07:13:919569 | 792 | 743.7216 | 793.8991
2020-02-18 16:08:57:063758 | 792 | 744.3926 | 794.4257
2020-02-18 16:08:46:806876 | 792 | 744.4133 | 794.4419
2020-02-18 16:09:59:785813 | 792 | 749.6157 | 798.5243
2020-02-18 16:09:28:726167 | 792 | 751.3537 | 799.8881
2020-02-18 16:09:47:119448 | 792 | 751.6942 | 800.1553
2020-02-18 16:10:55:260130 | 792 | 752.1003 | 800.474
2020-02-18 16:12:36:572986 | 792 | 753.3339 | 801.442
2020-02-18 16:10:04:609134 | 792 | 753.5331 | 801.5983
2020-02-18 16:11:20:883621 | 792 | 755.679 | 803.2822
2020-02-18 16:10:47:121305 | 792 | 756.1368 | 803.6415
2020-02-18 16:12:11:551185 | 792 | 756.4729 | 803.9052
2020-02-18 16:11:21:787840 | 792 | 757.2576 | 804.5209
2020-02-18 16:10:18:171150 | 792 | 757.3422 | 804.5874
2020-02-18 16:15:14:625171 | 792 | 757.9148 | 805.0367
2020-02-18 16:11:44:721629 | 792 | 758.0871 | 805.1719
2020-02-18 16:14:37:829516 | 792 | 761.4266 | 807.7924
2020-02-18 16:14:28:176196 | 792 | 763.047 | 809.064
2020-02-18 16:16:18:841907 | 792 | 769.5871 | 814.1961
2020-02-18 16:07:01:258438 | 793 | 731.7702 | 784.5207
2020-02-18 16:07:54:330758 | 793 | 735.3798 | 787.3532
2020-02-18 16:06:58:244758 | 793 | 735.643 | 787.5597
2020-02-18 16:08:14:539476 | 793 | 737.4568 | 788.983
2020-02-18 16:08:16:952018 | 793 | 739.3979 | 790.5062
2020-02-18 16:08:12:127725 | 793 | 739.4235 | 790.5264
2020-02-18 16:08:14:237887 | 793 | 739.6037 | 790.6678
2020-02-18 16:08:10:921736 | 793 | 740.3183 | 791.2285
2020-02-18 16:07:02:162971 | 793 | 740.5108 | 791.3796
2020-02-18 16:09:11:836504 | 793 | 742.4687 | 792.916
2020-02-18 16:07:14:221418 | 793 | 743.3246 | 793.5875
2020-02-18 16:07:35:941137 | 793 | 743.441 | 793.6789
2020-02-18 16:07:07:590558 | 793 | 743.7276 | 793.9038
2020-02-18 16:07:19:350632 | 793 | 743.794 | 793.956
2020-02-18 16:07:52:220357 | 793 | 743.884 | 794.0266
2020-02-18 16:07:32:625074 | 793 | 744.1555 | 794.2396
2020-02-18 16:07:32:323478 | 793 | 744.1934 | 794.2694
2020-02-18 16:07:33:529202 | 793 | 744.4581 | 794.4771
2020-02-18 16:09:12:138015 | 793 | 744.7538 | 794.7091
2020-02-18 16:07:33:830494 | 793 | 744.9736 | 794.8816
2020-02-18 16:09:16:963030 | 793 | 749.8932 | 798.7421
2020-02-18 16:09:52:851957 | 793 | 753.5151 | 801.5842
2020-02-18 16:14:13:393733 | 793 | 753.6554 | 801.6943
2020-02-18 16:14:12:790675 | 793 | 753.7149 | 801.741
2020-02-18 16:09:43:199093 | 793 | 753.8246 | 801.827
2020-02-18 16:14:03:740534 | 793 | 755.8865 | 803.4451
2020-02-18 16:11:29:941484 | 793 | 756.2428 | 803.7247
2020-02-18 16:11:08:524483 | 793 | 756.6739 | 804.0629
2020-02-18 16:10:31:441047 | 793 | 756.8947 | 804.2362
2020-02-18 16:10:29:330116 | 793 | 757.2258 | 804.496
2020-02-18 16:12:02:205769 | 793 | 757.6016 | 804.7909
2020-02-18 16:12:52:857900 | 793 | 758.1928 | 805.2548
2020-02-18 16:14:20:333482 | 793 | 758.3264 | 805.3597
2020-02-18 16:13:40:220089 | 793 | 758.6136 | 805.585
2020-02-18 16:13:12:460187 | 793 | 759.3068 | 806.129
2020-02-18 16:15:27:286083 | 793 | 759.9814 | 806.6584
2020-02-18 16:08:02:475040 | 794 | 729.9306 | 783.0771
2020-02-18 16:06:49:198967 | 794 | 730.3739 | 783.425
2020-02-18 16:07:00:655587 | 794 | 732.7647 | 785.3011
2020-02-18 16:08:10:318663 | 794 | 737.7086 | 789.1807
2020-02-18 16:08:16:650331 | 794 | 738.5705 | 789.857
2020-02-18 16:07:59:459036 | 794 | 738.5843 | 789.8678
2020-02-18 16:08:28:108657 | 794 | 739.9029 | 790.9025
2020-02-18 16:08:13:333828 | 794 | 740.6474 | 791.4867
2020-02-18 16:08:13:936510 | 794 | 740.9956 | 791.76
2020-02-18 16:07:50:110390 | 794 | 741.3662 | 792.0508
2020-02-18 16:07:55:839215 | 794 | 741.5334 | 792.182
2020-02-18 16:07:06:083462 | 794 | 741.7777 | 792.3737
2020-02-18 16:07:29:909301 | 794 | 742.276 | 792.7648
2020-02-18 16:07:07:891835 | 794 | 743.2275 | 793.5114
2020-02-18 16:08:20:267945 | 794 | 743.7134 | 793.8927
2020-02-18 16:07:43:779075 | 794 | 743.7315 | 793.9069
2020-02-18 16:07:37:449294 | 794 | 743.8754 | 794.0198
2020-02-18 16:07:11:207211 | 794 | 744.0973 | 794.1939
2020-02-18 16:07:25:685170 | 794 | 744.7128 | 794.6769
2020-02-18 16:07:36:846148 | 794 | 744.8606 | 794.7929
2020-02-18 16:09:02:189242 | 794 | 745.446 | 795.2522
2020-02-18 16:12:25:114389 | 794 | 752.5072 | 800.7932
2020-02-18 16:09:32:344054 | 794 | 752.8443 | 801.0578
2020-02-18 16:10:51:643051 | 794 | 756.1549 | 803.6556
2020-02-18 16:10:21:788678 | 794 | 757.3491 | 804.5928
2020-02-18 16:10:30:838012 | 794 | 757.5379 | 804.7409
2020-02-18 16:13:48:965317 | 794 | 757.5445 | 804.7461
2020-02-18 16:10:19:678764 | 794 | 757.9173 | 805.0386
2020-02-18 16:13:40:824910 | 794 | 759.6766 | 806.4192
2020-02-18 16:15:17:940983 | 794 | 760.2675 | 806.8829
2020-02-18 16:13:31:159148 | 794 | 761.1709 | 807.5918
2020-02-18 16:14:51:702402 | 794 | 764.6447 | 810.3177
2020-02-18 16:07:00:957043 | 795 | 728.7757 | 782.1709
2020-02-18 16:06:48:596238 | 795 | 730.0551 | 783.1748
2020-02-18 16:06:48:897641 | 795 | 730.6379 | 783.6322
2020-02-18 16:06:59:450295 | 795 | 732.6733 | 785.2294
2020-02-18 16:06:43:770725 | 795 | 735.1525 | 787.1748
2020-02-18 16:06:56:436482 | 795 | 736.1941 | 787.9922
2020-02-18 16:08:16:349003 | 795 | 737.4292 | 788.9614
2020-02-18 16:08:08:204762 | 795 | 739.9515 | 790.9407
2020-02-18 16:08:08:506374 | 795 | 740.0123 | 790.9884
2020-02-18 16:07:55:235328 | 795 | 740.4011 | 791.2935
2020-02-18 16:08:19:363688 | 795 | 741.249 | 791.9588
2020-02-18 16:07:53:124676 | 795 | 741.322 | 792.0161
2020-02-18 16:09:05:806428 | 795 | 742.2128 | 792.7151
2020-02-18 16:09:10:932051 | 795 | 742.2282 | 792.7272
2020-02-18 16:07:08:193026 | 795 | 742.3977 | 792.8602
2020-02-18 16:07:18:141159 | 795 | 742.4425 | 792.8954
2020-02-18 16:08:44:695364 | 795 | 742.58 | 793.0033
2020-02-18 16:07:28:703116 | 795 | 742.8139 | 793.1868
2020-02-18 16:07:04:274932 | 795 | 743.1173 | 793.4249
2020-02-18 16:07:18:443886 | 795 | 743.4108 | 793.6552
2020-02-18 16:07:42:875141 | 795 | 743.5065 | 793.7303
2020-02-18 16:07:07:289229 | 795 | 743.7466 | 793.9187
2020-02-18 16:08:44:393638 | 795 | 743.7613 | 793.9302
2020-02-18 16:08:46:203003 | 795 | 744.2194 | 794.2897
2020-02-18 16:07:39:559484 | 795 | 744.2591 | 794.3209
2020-02-18 16:09:02:490728 | 795 | 744.3564 | 794.3972
2020-02-18 16:07:36:544442 | 795 | 744.4211 | 794.448
2020-02-18 16:07:10:905858 | 795 | 744.4431 | 794.4652
2020-02-18 16:07:15:729524 | 795 | 744.5603 | 794.5572
2020-02-18 16:08:56:762157 | 795 | 745.2985 | 795.1365
2020-02-18 16:08:44:091992 | 795 | 745.3287 | 795.1602
2020-02-18 16:08:59:174616 | 795 | 745.6752 | 795.4322
2020-02-18 16:09:09:726484 | 795 | 745.7882 | 795.5208
2020-02-18 16:08:54:651771 | 795 | 747.1665 | 796.6024
2020-02-18 16:09:23:897287 | 795 | 750.4028 | 799.1419
2020-02-18 16:09:17:867432 | 795 | 750.4984 | 799.217
2020-02-18 16:09:33:851778 | 795 | 752.2003 | 800.5524
2020-02-18 16:11:04:904308 | 795 | 752.7063 | 800.9495
2020-02-18 16:09:50:435647 | 795 | 752.8969 | 801.0991
2020-02-18 16:12:23:908191 | 795 | 753.3158 | 801.4278
2020-02-18 16:10:04:006408 | 795 | 754.0134 | 801.9752
2020-02-18 16:15:24:874397 | 795 | 754.276 | 802.1813
2020-02-18 16:12:38:683275 | 795 | 754.4072 | 802.2842
2020-02-18 16:14:07:661455 | 795 | 756.0796 | 803.5966
2020-02-18 16:12:04:918348 | 795 | 756.1229 | 803.6305
2020-02-18 16:14:00:423748 | 795 | 756.2063 | 803.696
2020-02-18 16:14:18:524424 | 795 | 756.2822 | 803.7556
2020-02-18 16:12:12:156088 | 795 | 756.2832 | 803.7564
2020-02-18 16:11:52:558367 | 795 | 756.5505 | 803.9661
2020-02-18 16:10:46:519158 | 795 | 756.5524 | 803.9676
2020-02-18 16:12:06:425808 | 795 | 756.7773 | 804.1441
2020-02-18 16:14:01:931331 | 795 | 757.5935 | 804.7845
2020-02-18 16:15:27:889068 | 795 | 760.4279 | 807.0087
2020-02-18 16:15:30:604876 | 795 | 761.109 | 807.5432
2020-02-18 16:12:47:428978 | 795 | 761.6219 | 807.9457
2020-02-18 16:15:04:975224 | 795 | 764.3531 | 810.0889
2020-02-18 16:06:44:072198 | 796 | 731.4114 | 784.2392
2020-02-18 16:08:02:776482 | 796 | 731.4853 | 784.2972
2020-02-18 16:06:59:148833 | 796 | 733.8143 | 786.1247
2020-02-18 16:07:54:029247 | 796 | 737.7965 | 789.2497
2020-02-18 16:08:08:808441 | 796 | 739.5981 | 790.6634
2020-02-18 16:07:53:426186 | 796 | 740.4915 | 791.3644
2020-02-18 16:07:44:985048 | 796 | 740.6744 | 791.5079
2020-02-18 16:08:40:774656 | 796 | 740.9111 | 791.6937
2020-02-18 16:08:09:715313 | 796 | 741.1948 | 791.9163
2020-02-18 16:09:11:535215 | 796 | 742.3455 | 792.8193
2020-02-18 16:08:35:647917 | 796 | 742.4942 | 792.936
2020-02-18 16:07:14:522956 | 796 | 742.7225 | 793.1151
2020-02-18 16:07:25:080341 | 796 | 742.8191 | 793.1909
2020-02-18 16:07:52:521648 | 796 | 743.4383 | 793.6768
2020-02-18 16:07:48:603797 | 796 | 743.4573 | 793.6917
2020-02-18 16:08:36:553075 | 796 | 743.4803 | 793.7097
2020-02-18 16:08:54:953092 | 796 | 743.666 | 793.8555
2020-02-18 16:07:23:271522 | 796 | 743.9724 | 794.0959
2020-02-18 16:08:48:017687 | 796 | 744.5366 | 794.5387
2020-02-18 16:09:03:395138 | 796 | 744.5676 | 794.563
2020-02-18 16:07:41:066256 | 796 | 744.602 | 794.59
2020-02-18 16:08:44:996756 | 796 | 744.6788 | 794.6502
2020-02-18 16:07:09:097209 | 796 | 744.8015 | 794.7465
2020-02-18 16:08:34:741977 | 796 | 744.914 | 794.8348
2020-02-18 16:08:42:282304 | 796 | 745.7054 | 795.4558
2020-02-18 16:08:58:269544 | 796 | 745.7519 | 795.4923
2020-02-18 16:08:47:109513 | 796 | 745.8201 | 795.5458
2020-02-18 16:08:25:394790 | 796 | 745.914 | 795.6195
2020-02-18 16:08:55:556283 | 796 | 746.0295 | 795.7101
2020-02-18 16:08:31:425386 | 796 | 747.8179 | 797.1136
2020-02-18 16:13:18:794423 | 796 | 748.5979 | 797.7256
2020-02-18 16:09:21:183774 | 796 | 749.5122 | 798.4431
2020-02-18 16:09:15:152942 | 796 | 749.5527 | 798.4749
2020-02-18 16:09:58:579392 | 796 | 750.7407 | 799.4071
2020-02-18 16:09:44:405686 | 796 | 751.5934 | 800.0762
2020-02-18 16:09:21:485334 | 796 | 751.7003 | 800.1601
2020-02-18 16:10:56:767283 | 796 | 755.0203 | 802.7653
2020-02-18 16:10:51:040395 | 796 | 756.4006 | 803.8485
2020-02-18 16:13:50:171505 | 796 | 756.6719 | 804.0614
2020-02-18 16:11:34:164835 | 796 | 757.0351 | 804.3464
2020-02-18 16:14:06:453638 | 796 | 757.0452 | 804.3543
2020-02-18 16:11:32:052745 | 796 | 757.199 | 804.4749
2020-02-18 16:12:17:278834 | 796 | 757.2196 | 804.4911
2020-02-18 16:10:21:185543 | 796 | 757.3716 | 804.6104
2020-02-18 16:11:41:706427 | 796 | 757.4955 | 804.7076
2020-02-18 16:11:10:935826 | 796 | 757.8051 | 804.9506
2020-02-18 16:11:40:499461 | 796 | 758.3749 | 805.3977
2020-02-18 16:10:45:311599 | 796 | 758.3872 | 805.4073
2020-02-18 16:13:26:032894 | 796 | 758.8627 | 805.7805
2020-02-18 16:11:58:890451 | 796 | 759.051 | 805.9282
2020-02-18 16:13:14:873076 | 796 | 759.0627 | 805.9375
2020-02-18 16:12:10:344401 | 796 | 759.2612 | 806.0932
2020-02-18 16:11:47:736486 | 796 | 759.3183 | 806.138
2020-02-18 16:15:15:830181 | 796 | 759.4072 | 806.2078
2020-02-18 16:13:01:905469 | 796 | 761.0124 | 807.4674
2020-02-18 16:12:46:826466 | 796 | 761.9962 | 808.2394
2020-02-18 16:07:57:649518 | 797 | 735.2594 | 787.2587
2020-02-18 16:07:46:191133 | 797 | 735.6366 | 787.5547
2020-02-18 16:07:46:492912 | 797 | 736.4122 | 788.1634
2020-02-18 16:08:12:730747 | 797 | 739.0719 | 790.2504
2020-02-18 16:08:11:524797 | 797 | 740.1785 | 791.1188
2020-02-18 16:08:19:966566 | 797 | 741.5214 | 792.1726
2020-02-18 16:07:49:808683 | 797 | 741.9627 | 792.5189
2020-02-18 16:08:36:854513 | 797 | 742.498 | 792.939
2020-02-18 16:09:02:792165 | 797 | 742.9976 | 793.331
2020-02-18 16:07:44:683461 | 797 | 743.0117 | 793.3421
2020-02-18 16:07:03:973403 | 797 | 743.3621 | 793.617
2020-02-18 16:07:16:030968 | 797 | 743.5579 | 793.7706
2020-02-18 16:07:24:175772 | 797 | 743.7845 | 793.9485
2020-02-18 16:08:33:836578 | 797 | 743.9572 | 794.084
2020-02-18 16:07:32:926428 | 797 | 744.1107 | 794.2044
2020-02-18 16:09:06:710558 | 797 | 744.1884 | 794.2654
2020-02-18 16:07:42:271986 | 797 | 744.7029 | 794.6692
2020-02-18 16:07:20:255880 | 797 | 744.9232 | 794.8421
2020-02-18 16:07:21:763464 | 797 | 745.2085 | 795.0659
2020-02-18 16:08:22:077606 | 797 | 745.3063 | 795.1426
2020-02-18 16:08:34:440385 | 797 | 745.5778 | 795.3557
2020-02-18 16:08:49:827369 | 797 | 745.8821 | 795.5945
2020-02-18 16:08:58:571440 | 797 | 746.2846 | 795.9104
2020-02-18 16:08:26:601007 | 797 | 746.6007 | 796.1584
2020-02-18 16:09:26:011471 | 797 | 750.2036 | 798.9856
2020-02-18 16:09:39:882963 | 797 | 753.609 | 801.6579
2020-02-18 16:12:18:484251 | 797 | 754.3909 | 802.2714
2020-02-18 16:11:01:287524 | 797 | 754.7314 | 802.5387
2020-02-18 16:14:08:869559 | 797 | 756.2426 | 803.7244
2020-02-18 16:10:48:025763 | 797 | 756.6852 | 804.0718
2020-02-18 16:10:57:671475 | 797 | 757.2662 | 804.5277
2020-02-18 16:10:17:568427 | 797 | 757.5664 | 804.7633
2020-02-18 16:14:16:111251 | 797 | 758.4471 | 805.4544
2020-02-18 16:11:32:957248 | 797 | 758.9079 | 805.8159
2020-02-18 16:13:17:587828 | 797 | 758.9257 | 805.8299
2020-02-18 16:11:28:733374 | 797 | 759.1019 | 805.9682
2020-02-18 16:13:46:251976 | 797 | 759.6352 | 806.3867
2020-02-18 16:14:45:369756 | 797 | 763.5393 | 809.4503
2020-02-18 16:14:31:495705 | 797 | 764.0411 | 809.8441
2020-02-18 16:15:08:293111 | 797 | 764.3289 | 810.0699
2020-02-18 16:14:42:957602 | 797 | 764.4171 | 810.1391
2020-02-18 16:14:55:019696 | 797 | 765.103 | 810.6774
2020-02-18 16:16:23:362886 | 797 | 772.116 | 816.1805
2020-02-18 16:08:10:620376 | 798 | 739.2201 | 790.3667
2020-02-18 16:08:13:032334 | 798 | 741.2232 | 791.9385
2020-02-18 16:07:02:464399 | 798 | 742.3199 | 792.7992
2020-02-18 16:07:04:877616 | 798 | 742.3364 | 792.8121
2020-02-18 16:07:26:590215 | 798 | 742.4787 | 792.9238
2020-02-18 16:08:18:760866 | 798 | 742.7229 | 793.1154
2020-02-18 16:07:08:494378 | 798 | 742.7724 | 793.1542
2020-02-18 16:08:48:319472 | 798 | 742.8574 | 793.2209
2020-02-18 16:09:06:107802 | 798 | 743.0678 | 793.3861
2020-02-18 16:07:28:401703 | 798 | 743.3931 | 793.6414
2020-02-18 16:07:40:162796 | 798 | 743.7591 | 793.9286
2020-02-18 16:07:26:891643 | 798 | 743.9052 | 794.0432
2020-02-18 16:07:17:236211 | 798 | 743.9345 | 794.0662
2020-02-18 16:08:45:901715 | 798 | 744.147 | 794.2329
2020-02-18 16:08:51:033463 | 798 | 744.1658 | 794.2477
2020-02-18 16:08:25:093309 | 798 | 744.2762 | 794.3343
2020-02-18 16:07:34:132036 | 798 | 744.4672 | 794.4842
2020-02-18 16:07:43:477632 | 798 | 744.4918 | 794.5035
2020-02-18 16:08:22:982342 | 798 | 744.5537 | 794.5521
2020-02-18 16:07:35:337831 | 798 | 744.7123 | 794.6766
2020-02-18 16:08:24:188694 | 798 | 744.8468 | 794.7821
2020-02-18 16:08:52:842981 | 798 | 744.9297 | 794.8471
2020-02-18 16:08:24:791851 | 798 | 744.9543 | 794.8664
2020-02-18 16:07:40:765298 | 798 | 745.04 | 794.9337
2020-02-18 16:08:50:430414 | 798 | 745.1572 | 795.0257
2020-02-18 16:09:00:380947 | 798 | 745.1598 | 795.0277
2020-02-18 16:08:23:284008 | 798 | 745.3146 | 795.1491
2020-02-18 16:09:10:027764 | 798 | 745.4726 | 795.2732
2020-02-18 16:07:21:461926 | 798 | 745.5968 | 795.3706
2020-02-18 16:08:57:666489 | 798 | 746.6304 | 796.1816
2020-02-18 16:08:59:476250 | 798 | 746.664 | 796.2081
2020-02-18 16:09:10:329167 | 798 | 747.9088 | 797.1848
2020-02-18 16:09:27:821425 | 798 | 749.4467 | 798.3917
2020-02-18 16:09:32:042330 | 798 | 751.2313 | 799.792
2020-02-18 16:12:35:667970 | 798 | 752.1873 | 800.5423
2020-02-18 16:09:56:167358 | 798 | 752.3503 | 800.6701
2020-02-18 16:09:49:531475 | 798 | 752.8848 | 801.0896
2020-02-18 16:10:53:753080 | 798 | 755.103 | 802.8303
2020-02-18 16:10:10:334375 | 798 | 756.2973 | 803.7674
2020-02-18 16:13:34:475140 | 798 | 756.8737 | 804.2197
2020-02-18 16:12:05:822934 | 798 | 757.286 | 804.5432
2020-02-18 16:11:57:382972 | 798 | 757.6084 | 804.7963
2020-02-18 16:12:09:440217 | 798 | 757.8369 | 804.9755
2020-02-18 16:13:50:473112 | 798 | 758.2013 | 805.2615
2020-02-18 16:11:35:674339 | 798 | 758.4474 | 805.4546
2020-02-18 16:11:17:567591 | 798 | 758.9543 | 805.8524
2020-02-18 16:13:44:745301 | 798 | 759.1058 | 805.9713
2020-02-18 16:12:56:777932 | 798 | 760.2406 | 806.8618
2020-02-18 16:13:06:127162 | 798 | 761.834 | 808.1122
2020-02-18 16:14:36:019597 | 798 | 762.8761 | 808.9299
2020-02-18 16:14:26:969577 | 798 | 763.3281 | 809.2846
2020-02-18 16:14:32:099166 | 798 | 763.6479 | 809.5355
2020-02-18 16:15:02:563286 | 798 | 764.3876 | 810.1159
2020-02-18 16:14:58:037374 | 798 | 764.3935 | 810.1206
2020-02-18 16:16:23:966288 | 798 | 773.1834 | 817.0181
2020-02-18 16:08:17:555210 | 799 | 740.6819 | 791.5138
2020-02-18 16:07:06:686244 | 799 | 742.1399 | 792.6579
2020-02-18 16:07:02:765812 | 799 | 742.7457 | 793.1333
2020-02-18 16:09:01:586568 | 799 | 742.842 | 793.2089
2020-02-18 16:08:19:062040 | 799 | 743.3182 | 793.5826
2020-02-18 16:07:34:433363 | 799 | 743.4199 | 793.6624
2020-02-18 16:07:05:178845 | 799 | 743.4914 | 793.7185
2020-02-18 16:08:39:567769 | 799 | 743.559 | 793.7715
2020-02-18 16:07:09:398474 | 799 | 743.7724 | 793.939
2020-02-18 16:07:12:111565 | 799 | 743.9396 | 794.0702
2020-02-18 16:07:27:192987 | 799 | 744.0853 | 794.1845
2020-02-18 16:07:51:316288 | 799 | 744.2934 | 794.3478
2020-02-18 16:08:38:362074 | 799 | 744.4108 | 794.4399
2020-02-18 16:08:36:251610 | 799 | 744.4934 | 794.5047
2020-02-18 16:08:56:460582 | 799 | 744.5659 | 794.5617
2020-02-18 16:07:43:176414 | 799 | 744.6512 | 794.6286
2020-02-18 16:07:51:014853 | 799 | 745.2546 | 795.1021
2020-02-18 16:07:19:954347 | 799 | 745.5381 | 795.3246
2020-02-18 16:08:22:680914 | 799 | 745.6382 | 795.4031
2020-02-18 16:09:07:615740 | 799 | 745.833 | 795.556
2020-02-18 16:08:43:187344 | 799 | 745.8743 | 795.5884
2020-02-18 16:09:08:821852 | 799 | 746.5399 | 796.1107
2020-02-18 16:08:32:630951 | 799 | 746.9536 | 796.4353
2020-02-18 16:08:31:726644 | 799 | 747.151 | 796.5902
2020-02-18 16:09:58:881014 | 799 | 747.4408 | 796.8176
2020-02-18 16:09:14:549833 | 799 | 749.4312 | 798.3795
2020-02-18 16:09:55:866150 | 799 | 750.4623 | 799.1886
2020-02-18 16:09:29:932088 | 799 | 751.5571 | 800.0477
2020-02-18 16:13:18:493013 | 799 | 752.6571 | 800.9109
2020-02-18 16:12:20:593887 | 799 | 754.6952 | 802.5102
2020-02-18 16:12:33:857288 | 799 | 755.2271 | 802.9276
2020-02-18 16:14:04:945882 | 799 | 755.321 | 803.0013
2020-02-18 16:13:53:488846 | 799 | 755.3287 | 803.0073
2020-02-18 16:10:58:877364 | 799 | 755.5238 | 803.1604
2020-02-18 16:11:27:826635 | 799 | 756.1505 | 803.6522
2020-02-18 16:10:45:914336 | 799 | 756.8705 | 804.2172
2020-02-18 16:13:59:217854 | 799 | 757.3987 | 804.6317
2020-02-18 16:12:30:841677 | 799 | 757.5618 | 804.7597
2020-02-18 16:12:43:208020 | 799 | 758.8568 | 805.7759
2020-02-18 16:13:05:222274 | 799 | 759.2206 | 806.0613
2020-02-18 16:11:56:175899 | 799 | 759.3674 | 806.1765
2020-02-18 16:13:26:636076 | 799 | 759.6733 | 806.4166
2020-02-18 16:15:18:543736 | 799 | 759.7882 | 806.5067
2020-02-18 16:13:07:935697 | 799 | 759.9406 | 806.6263
2020-02-18 16:11:45:625844 | 799 | 760.5841 | 807.1313
2020-02-18 16:12:51:652192 | 799 | 761.2667 | 807.6669
2020-02-18 16:14:44:163597 | 799 | 763.2977 | 809.2607
2020-02-18 16:14:42:353557 | 799 | 764.4774 | 810.1864
2020-02-18 16:14:48:083620 | 799 | 765.457 | 810.9551
2020-02-18 16:07:58:856289 | 800 | 738.0896 | 789.4796
2020-02-18 16:08:11:826427 | 800 | 741.1146 | 791.8533
2020-02-18 16:07:52:823004 | 800 | 741.7403 | 792.3444
2020-02-18 16:07:49:507121 | 800 | 741.742 | 792.3457
2020-02-18 16:07:09:699974 | 800 | 743.2863 | 793.5575
2020-02-18 16:07:24:477141 | 800 | 743.4441 | 793.6813
2020-02-18 16:08:38:965029 | 800 | 743.8806 | 794.0239
2020-02-18 16:07:08:795824 | 800 | 743.9611 | 794.0871
2020-02-18 16:08:52:541236 | 800 | 744.1168 | 794.2092
2020-02-18 16:08:38:060621 | 800 | 744.1262 | 794.2166
2020-02-18 16:07:25:986728 | 800 | 744.1951 | 794.2707
2020-02-18 16:07:37:147497 | 800 | 744.2797 | 794.3371
2020-02-18 16:07:22:668322 | 800 | 744.8603 | 794.7926
2020-02-18 16:09:07:012038 | 800 | 745.1477 | 795.0182
2020-02-18 16:07:19:653059 | 800 | 745.4209 | 795.2326
2020-02-18 16:09:09:123446 | 800 | 745.4521 | 795.2571
2020-02-18 16:08:49:525839 | 800 | 745.7106 | 795.4599
2020-02-18 16:12:38:080476 | 800 | 745.7405 | 795.4834
2020-02-18 16:08:53:445818 | 800 | 746.2421 | 795.877
2020-02-18 16:09:12:439484 | 800 | 746.3562 | 795.9665
2020-02-18 16:08:30:521243 | 800 | 747.3794 | 796.7694
2020-02-18 16:09:13:343889 | 800 | 748.2803 | 797.4764
2020-02-18 16:09:18:470350 | 800 | 749.8062 | 798.6738
2020-02-18 16:12:39:889209 | 800 | 750.2839 | 799.0487
2020-02-18 16:09:22:992063 | 800 | 750.5054 | 799.2224
2020-02-18 16:09:14:851504 | 800 | 750.6795 | 799.3591
2020-02-18 16:09:19:073334 | 800 | 751.0295 | 799.6337
2020-02-18 16:09:46:214386 | 800 | 751.7209 | 800.1763
2020-02-18 16:09:22:389667 | 800 | 752.2218 | 800.5693
2020-02-18 16:09:54:660164 | 800 | 752.2632 | 800.6018
2020-02-18 16:10:55:561694 | 800 | 753.2512 | 801.3771
2020-02-18 16:10:07:019634 | 800 | 753.8504 | 801.8473
2020-02-18 16:13:55:599533 | 800 | 755.3641 | 803.0351
2020-02-18 16:11:13:649062 | 800 | 755.9557 | 803.4993
2020-02-18 16:12:12:759409 | 800 | 756.0185 | 803.5487
2020-02-18 16:11:53:764424 | 800 | 756.1608 | 803.6603
2020-02-18 16:10:39:885241 | 800 | 756.1894 | 803.6827
2020-02-18 16:11:02:191655 | 800 | 756.2264 | 803.7118
2020-02-18 16:12:04:315781 | 800 | 756.3867 | 803.8376
2020-02-18 16:13:53:790408 | 800 | 756.4382 | 803.878
2020-02-18 16:11:20:280413 | 800 | 756.5575 | 803.9716
2020-02-18 16:10:54:657388 | 800 | 756.773 | 804.1407
2020-02-18 16:11:34:768856 | 800 | 756.8092 | 804.1691
2020-02-18 16:11:15:155702 | 800 | 756.8558 | 804.2057
2020-02-18 16:11:23:903340 | 800 | 757.2861 | 804.5433
2020-02-18 16:14:19:127609 | 800 | 757.297 | 804.5519
2020-02-18 16:10:12:745736 | 800 | 757.4871 | 804.7011
2020-02-18 16:13:39:617177 | 800 | 758.4592 | 805.4639
2020-02-18 16:13:46:855072 | 800 | 759.1257 | 805.9869
2020-02-18 16:13:21:508036 | 800 | 759.7939 | 806.5112
2020-02-18 16:13:11:856100 | 800 | 760.1742 | 806.8096
2020-02-18 16:15:16:131638 | 800 | 761.6376 | 807.958
2020-02-18 16:13:41:126444 | 800 | 761.689 | 807.9984
2020-02-18 16:14:57:131036 | 800 | 765.4844 | 810.9766
2020-02-18 16:16:13:719097 | 800 | 772.6125 | 816.5701
2020-02-18 16:08:17:856526 | 801 | 741.1042 | 791.8452
2020-02-18 16:07:06:987714 | 801 | 743.0156 | 793.3451
2020-02-18 16:07:44:382075 | 801 | 743.3523 | 793.6093
2020-02-18 16:08:20:569451 | 801 | 743.7004 | 793.8825
2020-02-18 16:07:27:494527 | 801 | 743.7759 | 793.9417
2020-02-18 16:07:35:036424 | 801 | 744.1158 | 794.2085
2020-02-18 16:08:41:377860 | 801 | 744.2633 | 794.3242
2020-02-18 16:08:35:346424 | 801 | 744.3313 | 794.3776
2020-02-18 16:07:38:353825 | 801 | 744.3978 | 794.4297
2020-02-18 16:07:22:969798 | 801 | 744.5336 | 794.5363
2020-02-18 16:07:12:412771 | 801 | 744.549 | 794.5484
2020-02-18 16:09:04:902316 | 801 | 744.6943 | 794.6624
2020-02-18 16:07:37:750796 | 801 | 745.1261 | 795.0012
2020-02-18 16:07:38:052336 | 801 | 745.2546 | 795.1021
2020-02-18 16:08:41:980997 | 801 | 745.4336 | 795.2425
2020-02-18 16:08:30:822246 | 801 | 746.226 | 795.8644
2020-02-18 16:08:53:747460 | 801 | 747.218 | 796.6427
2020-02-18 16:09:10:630812 | 801 | 747.964 | 797.2281
2020-02-18 16:09:20:580738 | 801 | 749.1881 | 798.1887
2020-02-18 16:09:16:661137 | 801 | 750.5907 | 799.2894
2020-02-18 16:09:21:786681 | 801 | 750.8209 | 799.47
2020-02-18 16:12:24:209548 | 801 | 751.0106 | 799.6189
2020-02-18 16:09:25:105970 | 801 | 751.1313 | 799.7135
2020-02-18 16:09:22:690862 | 801 | 751.1562 | 799.7332
2020-02-18 16:09:26:614522 | 801 | 751.1606 | 799.7366
2020-02-18 16:10:01:896435 | 801 | 751.8985 | 800.3157
2020-02-18 16:12:41:697913 | 801 | 752.0063 | 800.4002
2020-02-18 16:09:35:057794 | 801 | 752.3641 | 800.681
2020-02-18 16:12:41:095422 | 801 | 752.5701 | 800.8426
2020-02-18 16:09:53:153275 | 801 | 752.8435 | 801.0571
2020-02-18 16:09:38:374935 | 801 | 752.8762 | 801.0828
2020-02-18 16:09:45:611722 | 801 | 753.4297 | 801.5172
2020-02-18 16:09:46:516506 | 801 | 753.4556 | 801.5375
2020-02-18 16:10:05:513409 | 801 | 753.509 | 801.5794
2020-02-18 16:10:32:948987 | 801 | 755.8299 | 803.4007
2020-02-18 16:14:12:187470 | 801 | 756.1132 | 803.623
2020-02-18 16:10:11:841510 | 801 | 756.199 | 803.6902
2020-02-18 16:11:53:161236 | 801 | 756.3988 | 803.847
2020-02-18 16:14:14:298084 | 801 | 756.6253 | 804.0248
2020-02-18 16:14:08:266482 | 801 | 756.6978 | 804.0816
2020-02-18 16:13:56:504405 | 801 | 757.1159 | 804.4098
2020-02-18 16:11:09:428922 | 801 | 758.124 | 805.2009
2020-02-18 16:10:23:296206 | 801 | 759.1047 | 805.9704
2020-02-18 16:12:28:127334 | 801 | 759.181 | 806.0303
2020-02-18 16:11:49:846326 | 801 | 759.3621 | 806.1724
2020-02-18 16:15:23:970331 | 801 | 759.6659 | 806.4108
2020-02-18 16:10:28:122328 | 801 | 760.511 | 807.0739
2020-02-18 16:14:25:760814 | 801 | 762.3451 | 808.5132
2020-02-18 16:12:58:285891 | 801 | 762.5953 | 808.7096
2020-02-18 16:12:54:968736 | 801 | 763.2628 | 809.2333
2020-02-18 16:07:56:443393 | 802 | 740.8663 | 791.6585
2020-02-18 16:07:48:905198 | 802 | 741.1751 | 791.9008
2020-02-18 16:09:00:682214 | 802 | 741.8749 | 792.45
2020-02-18 16:07:47:397655 | 802 | 741.8989 | 792.4688
2020-02-18 16:07:13:015415 | 802 | 743.0742 | 793.3911
2020-02-18 16:07:26:288341 | 802 | 743.257 | 793.5345
2020-02-18 16:08:51:937889 | 802 | 743.3142 | 793.5794
2020-02-18 16:08:37:457401 | 802 | 743.5866 | 793.7932
2020-02-18 16:08:39:266366 | 802 | 744.8916 | 794.8172
2020-02-18 16:08:42:885980 | 802 | 745.1284 | 795.003
2020-02-18 16:07:40:464095 | 802 | 745.2314 | 795.0838
2020-02-18 16:07:21:160380 | 802 | 745.3537 | 795.1798
2020-02-18 16:09:00:079569 | 802 | 745.8641 | 795.5803
2020-02-18 16:08:32:329483 | 802 | 747.1915 | 796.622
2020-02-18 16:08:30:220154 | 802 | 747.4018 | 796.787
2020-02-18 16:09:13:042300 | 802 | 749.2449 | 798.2333
2020-02-18 16:10:01:595253 | 802 | 749.4123 | 798.3647
2020-02-18 16:09:29:329221 | 802 | 750.0372 | 798.8551
2020-02-18 16:10:00:992003 | 802 | 751.0226 | 799.6283
2020-02-18 16:09:39:581291 | 802 | 751.6416 | 800.114
2020-02-18 16:09:54:358639 | 802 | 751.8158 | 800.2507
2020-02-18 16:09:51:643411 | 802 | 752.3417 | 800.6634
2020-02-18 16:12:19:991168 | 802 | 754.0624 | 802.0136
2020-02-18 16:10:03:403755 | 802 | 755.342 | 803.0178
2020-02-18 16:11:05:205590 | 802 | 755.4005 | 803.0636
2020-02-18 16:11:02:794393 | 802 | 755.547 | 803.1787
2020-02-18 16:12:25:415401 | 802 | 755.8815 | 803.4411
2020-02-18 16:11:03:698490 | 802 | 756.035 | 803.5616
2020-02-18 16:12:26:620677 | 802 | 756.3428 | 803.8031
2020-02-18 16:12:18:785502 | 802 | 756.5194 | 803.9417
2020-02-18 16:11:27:221963 | 802 | 756.5618 | 803.9749
2020-02-18 16:12:14:266302 | 802 | 757.135 | 804.4247
2020-02-18 16:11:07:317636 | 802 | 757.8611 | 804.9946
2020-02-18 16:12:53:460898 | 802 | 758.4472 | 805.4545
2020-02-18 16:15:26:683076 | 802 | 759.0977 | 805.9649
2020-02-18 16:12:50:144979 | 802 | 760.2768 | 806.8902
2020-02-18 16:12:29:031513 | 802 | 760.4079 | 806.993
2020-02-18 16:13:36:600922 | 802 | 760.4991 | 807.0646
2020-02-18 16:15:29:396420 | 802 | 762.5722 | 808.6914
2020-02-18 16:13:02:810325 | 802 | 763.0205 | 809.0432
2020-02-18 16:15:03:166343 | 802 | 764.0375 | 809.8412
2020-02-18 16:14:50:496268 | 802 | 764.7815 | 810.4251
2020-02-18 16:14:39:941194 | 802 | 765.4388 | 810.9408
2020-02-18 16:16:17:637165 | 802 | 767.106 | 812.2492
2020-02-18 16:07:30:212239 | 803 | 741.0624 | 791.8124
2020-02-18 16:07:47:699150 | 803 | 741.343 | 792.0326
2020-02-18 16:07:17:537360 | 803 | 743.5579 | 793.7706
2020-02-18 16:07:42:573653 | 803 | 743.717 | 793.8955
2020-02-18 16:07:39:861198 | 803 | 743.7411 | 793.9144
2020-02-18 16:07:18:746656 | 803 | 744.4595 | 794.4781
2020-02-18 16:08:26:902320 | 803 | 744.7727 | 794.7239
2020-02-18 16:08:23:585590 | 803 | 745.0215 | 794.9192
2020-02-18 16:08:26:299457 | 803 | 746.1295 | 795.7886
2020-02-18 16:08:29:315563 | 803 | 747.3024 | 796.709
2020-02-18 16:12:37:477453 | 803 | 748.4522 | 797.6113
2020-02-18 16:10:00:087321 | 803 | 750.2261 | 799.0032
2020-02-18 16:09:22:088130 | 803 | 750.3985 | 799.1385
2020-02-18 16:09:19:676256 | 803 | 750.9959 | 799.6073
2020-02-18 16:09:56:468981 | 803 | 751.3175 | 799.8597
2020-02-18 16:09:57:675201 | 803 | 751.4192 | 799.9395
2020-02-18 16:09:30:535214 | 803 | 751.5908 | 800.0741
2020-02-18 16:09:28:123076 | 803 | 751.8115 | 800.2473
2020-02-18 16:09:42:897948 | 803 | 751.9839 | 800.3826
2020-02-18 16:09:36:566260 | 803 | 752.9055 | 801.1058
2020-02-18 16:11:06:411970 | 803 | 753.7262 | 801.7498
2020-02-18 16:14:13:092274 | 803 | 755.1813 | 802.8917
2020-02-18 16:12:22:702835 | 803 | 755.5573 | 803.1867
2020-02-18 16:10:38:376661 | 803 | 755.704 | 803.3018
2020-02-18 16:11:14:251790 | 803 | 755.8324 | 803.4026
2020-02-18 16:13:57:710676 | 803 | 755.8709 | 803.4328
2020-02-18 16:14:09:473032 | 803 | 755.9278 | 803.4775
2020-02-18 16:11:01:588937 | 803 | 756.0049 | 803.5379
2020-02-18 16:11:00:684515 | 803 | 756.3195 | 803.7848
2020-02-18 16:10:57:068633 | 803 | 756.5169 | 803.9397
2020-02-18 16:14:23:951932 | 803 | 757.7082 | 804.8745
2020-02-18 16:11:41:102950 | 803 | 757.7214 | 804.8849
2020-02-18 16:11:26:015825 | 803 | 757.7714 | 804.9242
2020-02-18 16:12:22:401547 | 803 | 757.8852 | 805.0134
2020-02-18 16:12:03:110086 | 803 | 758.1706 | 805.2374
2020-02-18 16:12:30:238967 | 803 | 758.3395 | 805.3699
2020-02-18 16:10:12:142808 | 803 | 758.5357 | 805.5239
2020-02-18 16:13:39:013811 | 803 | 758.5479 | 805.5335
2020-02-18 16:13:43:539189 | 803 | 759.6076 | 806.3651
2020-02-18 16:13:32:666618 | 803 | 760.7889 | 807.292
2020-02-18 16:13:29:049125 | 803 | 761.5493 | 807.8887
2020-02-18 16:13:00:095154 | 803 | 762.0573 | 808.2873
2020-02-18 16:14:56:226399 | 803 | 763.5858 | 809.4868
2020-02-18 16:14:48:686482 | 803 | 765.1902 | 810.7458
2020-02-18 16:07:03:067230 | 804 | 742.3217 | 792.8006
2020-02-18 16:07:17:838891 | 804 | 742.7855 | 793.1646
2020-02-18 16:08:46:504580 | 804 | 743.3504 | 793.6078
2020-02-18 16:09:04:299345 | 804 | 743.4289 | 793.6694
2020-02-18 16:07:24:778743 | 804 | 743.6165 | 793.8166
2020-02-18 16:07:19:048030 | 804 | 743.9465 | 794.0756
2020-02-18 16:09:01:285176 | 804 | 744.3832 | 794.4183
2020-02-18 16:08:43:488913 | 804 | 744.8985 | 794.8227
2020-02-18 16:08:50:731881 | 804 | 745.4753 | 795.2752
2020-02-18 16:09:07:917259 | 804 | 746.0279 | 795.7089
2020-02-18 16:08:57:365281 | 804 | 746.0494 | 795.7257
2020-02-18 16:12:24:511686 | 804 | 748.0246 | 797.2757
2020-02-18 16:09:20:882351 | 804 | 749.5812 | 798.4972
2020-02-18 16:09:23:595200 | 804 | 750.6416 | 799.3293
2020-02-18 16:09:59:484383 | 804 | 750.9735 | 799.5898
2020-02-18 16:09:24:803190 | 804 | 751.1701 | 799.744
2020-02-18 16:09:24:198743 | 804 | 751.3123 | 799.8556
2020-02-18 16:09:18:168891 | 804 | 751.3132 | 799.8563
2020-02-18 16:09:17:264590 | 804 | 751.633 | 800.1073
2020-02-18 16:09:25:709803 | 804 | 751.6434 | 800.1154
2020-02-18 16:09:23:293774 | 804 | 751.921 | 800.3332
2020-02-18 16:09:29:027757 | 804 | 752.158 | 800.5193
2020-02-18 16:09:40:184546 | 804 | 752.7521 | 800.9854
2020-02-18 16:09:41:692134 | 804 | 753.6315 | 801.6755
2020-02-18 16:09:50:737098 | 804 | 753.8004 | 801.8081
2020-02-18 16:09:42:295279 | 804 | 753.8349 | 801.8352
2020-02-18 16:10:56:465780 | 804 | 754.7185 | 802.5285
2020-02-18 16:10:41:995119 | 804 | 755.2436 | 802.9406
2020-02-18 16:10:05:814813 | 804 | 755.4523 | 803.1043
2020-02-18 16:11:37:483722 | 804 | 755.8375 | 803.4066
2020-02-18 16:13:25:128045 | 804 | 755.8417 | 803.4099
2020-02-18 16:11:52:257197 | 804 | 755.9289 | 803.4783
2020-02-18 16:11:51:051644 | 804 | 755.9876 | 803.5243
2020-02-18 16:13:57:409157 | 804 | 756.0494 | 803.5729
2020-02-18 16:12:16:375873 | 804 | 756.1367 | 803.6414
2020-02-18 16:12:13:965039 | 804 | 756.8661 | 804.2137
2020-02-18 16:12:11:853329 | 804 | 757.0523 | 804.3599
2020-02-18 16:10:09:129124 | 804 | 757.2389 | 804.5063
2020-02-18 16:13:55:297917 | 804 | 757.2572 | 804.5207
2020-02-18 16:13:19:699064 | 804 | 757.2763 | 804.5356
2020-02-18 16:11:43:817395 | 804 | 757.343 | 804.588
2020-02-18 16:10:51:944507 | 804 | 757.3533 | 804.5961
2020-02-18 16:10:52:547268 | 804 | 757.4016 | 804.634
2020-02-18 16:10:59:178631 | 804 | 757.6163 | 804.8024
2020-02-18 16:11:22:392118 | 804 | 757.6611 | 804.8376
2020-02-18 16:14:09:171250 | 804 | 757.7547 | 804.9111
2020-02-18 16:11:10:333020 | 804 | 758.187 | 805.2503
2020-02-18 16:12:06:727236 | 804 | 758.5008 | 805.4965
2020-02-18 16:10:22:693042 | 804 | 758.8882 | 805.8005
2020-02-18 16:10:35:662802 | 804 | 758.9252 | 805.8296
2020-02-18 16:13:47:457819 | 804 | 759.0851 | 805.955
2020-02-18 16:12:57:381216 | 804 | 759.5422 | 806.3137
2020-02-18 16:13:07:332883 | 804 | 760.2853 | 806.8968
2020-02-18 16:13:23:015230 | 804 | 760.3164 | 806.9212
2020-02-18 16:13:47:759501 | 804 | 760.4215 | 807.0037
2020-02-18 16:15:21:257830 | 804 | 761.3186 | 807.7077
2020-02-18 16:15:28:190417 | 804 | 761.8436 | 808.1196
2020-02-18 16:12:45:620405 | 804 | 763.5105 | 809.4277
2020-02-18 16:15:07:689564 | 804 | 764.698 | 810.3595
2020-02-18 16:15:00:150278 | 804 | 765.2999 | 810.8318
2020-02-18 16:14:29:081274 | 804 | 765.7536 | 811.1879
2020-02-18 16:14:52:607204 | 804 | 766.5633 | 811.8232
2020-02-18 16:15:39:653845 | 804 | 767.5993 | 812.6362
2020-02-18 16:15:35:731727 | 804 | 773.4715 | 817.2442
2020-02-18 16:08:45:298281 | 805 | 744.1934 | 794.2694
2020-02-18 16:08:58:873115 | 805 | 744.5452 | 794.5454
2020-02-18 16:09:05:203768 | 805 | 744.8822 | 794.8099
2020-02-18 16:08:24:490284 | 805 | 745.8881 | 795.5992
2020-02-18 16:08:54:049157 | 805 | 745.9887 | 795.6781
2020-02-18 16:08:22:379497 | 805 | 746.6812 | 796.2215
2020-02-18 16:10:01:293782 | 805 | 748.2106 | 797.4217
2020-02-18 16:10:00:690420 | 805 | 750.4675 | 799.1927
2020-02-18 16:09:28:424519 | 805 | 751.0468 | 799.6473
2020-02-18 16:09:36:264481 | 805 | 751.2821 | 799.8319
2020-02-18 16:09:55:263266 | 805 | 751.6942 | 800.1553
2020-02-18 16:09:36:867861 | 805 | 751.9804 | 800.3799
2020-02-18 16:09:38:073399 | 805 | 752.2348 | 800.5795
2020-02-18 16:09:32:645753 | 805 | 752.3813 | 800.6945
2020-02-18 16:09:44:707289 | 805 | 752.671 | 800.9218
2020-02-18 16:09:35:661179 | 805 | 752.69 | 800.9367
2020-02-18 16:09:43:500669 | 805 | 752.8279 | 801.0449
2020-02-18 16:09:47:420813 | 805 | 752.9676 | 801.1545
2020-02-18 16:09:38:977885 | 805 | 753.1909 | 801.3298
2020-02-18 16:12:40:190438 | 805 | 753.6028 | 801.653
2020-02-18 16:12:37:176182 | 805 | 753.6374 | 801.6801
2020-02-18 16:12:23:305174 | 805 | 754.1107 | 802.0515
2020-02-18 16:13:58:313765 | 805 | 754.5502 | 802.3964
2020-02-18 16:12:18:182837 | 805 | 754.6891 | 802.5055
2020-02-18 16:11:00:985908 | 805 | 755.0884 | 802.8187
2020-02-18 16:10:07:923783 | 805 | 755.1695 | 802.8824
2020-02-18 16:10:04:307750 | 805 | 755.2118 | 802.9156
2020-02-18 16:10:54:958729 | 805 | 755.2237 | 802.925
2020-02-18 16:10:56:164262 | 805 | 755.4436 | 803.0975
2020-02-18 16:12:07:932927 | 805 | 756.197 | 803.6887
2020-02-18 16:10:08:827681 | 805 | 756.5637 | 803.9765
2020-02-18 16:10:35:361131 | 805 | 756.7179 | 804.0975
2020-02-18 16:11:03:095759 | 805 | 756.7403 | 804.115
2020-02-18 16:10:43:804575 | 805 | 757.0645 | 804.3695
2020-02-18 16:10:33:853666 | 805 | 757.1318 | 804.4222
2020-02-18 16:11:21:486475 | 805 | 757.5421 | 804.7442
2020-02-18 16:10:47:724408 | 805 | 757.5654 | 804.7625
2020-02-18 16:11:10:031782 | 805 | 757.5878 | 804.78
2020-02-18 16:11:48:942073 | 805 | 757.7024 | 804.87
2020-02-18 16:10:09:731690 | 805 | 757.7959 | 804.9433
2020-02-18 16:10:13:047234 | 805 | 758.1976 | 805.2586
2020-02-18 16:10:19:377152 | 805 | 758.2139 | 805.2714
2020-02-18 16:11:30:242921 | 805 | 758.3518 | 805.3796
2020-02-18 16:14:10:377943 | 805 | 758.3625 | 805.388
2020-02-18 16:12:42:303361 | 805 | 758.3628 | 805.3882
2020-02-18 16:12:06:124365 | 805 | 758.4197 | 805.4329
2020-02-18 16:13:23:919491 | 805 | 758.5385 | 805.5261
2020-02-18 16:11:39:292835 | 805 | 758.8114 | 805.7402
2020-02-18 16:11:28:128159 | 805 | 758.9259 | 805.8301
2020-02-18 16:12:09:741516 | 805 | 758.9734 | 805.8674
2020-02-18 16:13:08:538733 | 805 | 759.5946 | 806.3549
2020-02-18 16:13:04:618953 | 805 | 759.9475 | 806.6317
2020-02-18 16:12:31:142949 | 805 | 760.0304 | 806.6968
2020-02-18 16:14:24:555189 | 805 | 760.5637 | 807.1153
2020-02-18 16:15:19:146408 | 805 | 760.5641 | 807.1156
2020-02-18 16:13:15:174557 | 805 | 760.6371 | 807.1729
2020-02-18 16:14:20:635115 | 805 | 760.649 | 807.1823
2020-02-18 16:12:54:667228 | 805 | 761.4297 | 807.7949
2020-02-18 16:13:10:046728 | 805 | 761.5959 | 807.9253
2020-02-18 16:15:09:499374 | 805 | 763.476 | 809.4006
2020-02-18 16:14:41:750489 | 805 | 764.0256 | 809.8319
2020-02-18 16:15:01:959676 | 805 | 764.0505 | 809.8514
2020-02-18 16:14:52:003980 | 805 | 766.2708 | 811.5937
2020-02-18 16:16:14:321416 | 805 | 772.6418 | 816.5931
2020-02-18 16:07:12:714025 | 806 | 744.1697 | 794.2508
2020-02-18 16:08:28:711761 | 806 | 745.1882 | 795.0499
2020-02-18 16:08:57:967760 | 806 | 745.3227 | 795.1555
2020-02-18 16:08:32:932134 | 806 | 745.5433 | 795.3286
2020-02-18 16:08:33:535278 | 806 | 746.2778 | 795.905
2020-02-18 16:02:54:291655 | 806 | 748.2854 | 797.4804
2020-02-18 16:12:39:286389 | 806 | 749.7434 | 798.6245
2020-02-18 16:09:15:454479 | 806 | 750.9086 | 799.5388
2020-02-18 16:09:46:817895 | 806 | 751.6985 | 800.1587
2020-02-18 16:09:41:089231 | 806 | 752.1244 | 800.4929
2020-02-18 16:09:31:439431 | 806 | 752.1546 | 800.5166
2020-02-18 16:09:35:962827 | 806 | 752.2969 | 800.6282
2020-02-18 16:12:24:813070 | 806 | 752.8675 | 801.076
2020-02-18 16:09:44:104249 | 806 | 753.1883 | 801.3277
2020-02-18 16:09:42:596624 | 806 | 753.3073 | 801.4211
2020-02-18 16:09:40:787773 | 806 | 753.7849 | 801.7959
2020-02-18 16:12:34:460356 | 806 | 754.0865 | 802.0326
2020-02-18 16:09:49:832997 | 806 | 754.2927 | 802.1944
2020-02-18 16:10:04:910425 | 806 | 755.0712 | 802.8053
2020-02-18 16:11:12:141792 | 806 | 755.1815 | 802.8918
2020-02-18 16:11:02:493085 | 806 | 755.3755 | 803.044
2020-02-18 16:10:51:341681 | 806 | 755.7264 | 803.3194
2020-02-18 16:14:01:026476 | 806 | 755.7373 | 803.328
2020-02-18 16:10:07:321085 | 806 | 755.792 | 803.3709
2020-02-18 16:10:15:760373 | 806 | 756.1076 | 803.6185
2020-02-18 16:11:00:081671 | 806 | 756.1307 | 803.6367
2020-02-18 16:10:42:598453 | 806 | 756.3015 | 803.7707
2020-02-18 16:13:51:377798 | 806 | 756.3219 | 803.7867
2020-02-18 16:10:42:297357 | 806 | 756.3359 | 803.7977
2020-02-18 16:12:16:074447 | 806 | 756.4575 | 803.8931
2020-02-18 16:12:11:249503 | 806 | 756.4798 | 803.9106
2020-02-18 16:10:08:225233 | 806 | 756.6128 | 804.015
2020-02-18 16:14:00:122330 | 806 | 756.6167 | 804.0181
2020-02-18 16:10:14:252610 | 806 | 756.7473 | 804.1205
2020-02-18 16:11:38:086660 | 806 | 756.7696 | 804.138
2020-02-18 16:11:18:773445 | 806 | 756.8928 | 804.2347
2020-02-18 16:14:11:886068 | 806 | 756.9149 | 804.2521
2020-02-18 16:10:44:708804 | 806 | 757.0714 | 804.3749
2020-02-18 16:14:04:041844 | 806 | 757.2176 | 804.4896
2020-02-18 16:11:38:689247 | 806 | 757.2309 | 804.5
2020-02-18 16:12:05:521360 | 806 | 757.4886 | 804.7022
2020-02-18 16:12:42:605066 | 806 | 757.6713 | 804.8456
2020-02-18 16:13:18:190611 | 806 | 757.96 | 805.0722
2020-02-18 16:14:07:359214 | 806 | 757.9867 | 805.0931
2020-02-18 16:11:52:859700 | 806 | 758.0922 | 805.1759
2020-02-18 16:12:12:457979 | 806 | 758.3267 | 805.3599
2020-02-18 16:12:32:047379 | 806 | 758.7776 | 805.7137
2020-02-18 16:11:34:466513 | 806 | 758.8121 | 805.7408
2020-02-18 16:11:25:412869 | 806 | 758.8862 | 805.799
2020-02-18 16:12:29:937346 | 806 | 759.1448 | 806.0019
2020-02-18 16:12:00:397583 | 806 | 759.1828 | 806.0317
2020-02-18 16:13:13:666509 | 806 | 759.3568 | 806.1682
2020-02-18 16:12:01:000336 | 806 | 759.4932 | 806.2753
2020-02-18 16:13:38:109410 | 806 | 759.5111 | 806.2893
2020-02-18 16:15:31:811396 | 806 | 759.5141 | 806.2917
2020-02-18 16:13:13:063226 | 806 | 759.5636 | 806.3305
2020-02-18 16:10:25:707882 | 806 | 760.3291 | 806.9312
2020-02-18 16:15:26:080108 | 806 | 760.3918 | 806.9804
2020-02-18 16:13:45:046703 | 806 | 760.6362 | 807.1722
2020-02-18 16:13:40:522195 | 806 | 760.7431 | 807.2561
2020-02-18 16:13:27:239190 | 806 | 760.8354 | 807.3285
2020-02-18 16:12:44:715760 | 806 | 761.0735 | 807.5154
2020-02-18 16:15:29:999448 | 806 | 762.1049 | 808.3247
2020-02-18 16:14:39:337885 | 806 | 765.4053 | 810.9145
2020-02-18 16:07:35:639400 | 807 | 744.4503 | 794.4709
2020-02-18 16:08:48:922437 | 807 | 745.0081 | 794.9086
2020-02-18 16:08:21:474485 | 807 | 745.6726 | 795.4301
2020-02-18 16:08:59:777769 | 807 | 745.7174 | 795.4653
2020-02-18 16:09:14:248258 | 807 | 748.6209 | 797.7436
2020-02-18 16:09:13:946760 | 807 | 749.4407 | 798.387
2020-02-18 16:09:17:565912 | 807 | 750.1855 | 798.9714
2020-02-18 16:09:57:373540 | 807 | 750.495 | 799.2143
2020-02-18 16:09:18:771805 | 807 | 750.6312 | 799.3212
2020-02-18 16:09:29:630486 | 807 | 750.8795 | 799.516
2020-02-18 16:09:27:217584 | 807 | 751.1347 | 799.7163
2020-02-18 16:09:26:313046 | 807 | 751.2278 | 799.7893
2020-02-18 16:09:15:756226 | 807 | 751.4175 | 799.9382
2020-02-18 16:09:51:340678 | 807 | 752.0468 | 800.432
2020-02-18 16:09:57:072006 | 807 | 752.4279 | 800.731
2020-02-18 16:09:52:248227 | 807 | 752.896 | 801.0984
2020-02-18 16:09:48:325265 | 807 | 753.4323 | 801.5192
2020-02-18 16:10:03:102372 | 807 | 753.6426 | 801.6843
2020-02-18 16:10:03:705096 | 807 | 753.8521 | 801.8486
2020-02-18 16:10:06:116277 | 807 | 753.8616 | 801.8561
2020-02-18 16:09:49:229560 | 807 | 754.0651 | 802.0158
2020-02-18 16:11:05:808668 | 807 | 754.3831 | 802.2653
2020-02-18 16:12:35:969563 | 807 | 754.6908 | 802.5068
2020-02-18 16:12:38:984745 | 807 | 754.7133 | 802.5244
2020-02-18 16:13:19:096264 | 807 | 754.9442 | 802.7056
2020-02-18 16:12:17:881651 | 807 | 755.0831 | 802.8146
2020-02-18 16:10:41:392066 | 807 | 755.4816 | 803.1273
2020-02-18 16:13:24:220931 | 807 | 755.9133 | 803.4661
2020-02-18 16:10:43:201620 | 807 | 756.3161 | 803.7822
2020-02-18 16:11:54:367347 | 807 | 756.5402 | 803.958
2020-02-18 16:10:44:106235 | 807 | 756.5679 | 803.9798
2020-02-18 16:10:10:033038 | 807 | 756.6473 | 804.0421
2020-02-18 16:13:51:980693 | 807 | 756.7193 | 804.0985
2020-02-18 16:14:02:836159 | 807 | 756.7503 | 804.1229
2020-02-18 16:11:12:443202 | 807 | 757.0248 | 804.3383
2020-02-18 16:12:16:676776 | 807 | 757.2161 | 804.4884
2020-02-18 16:12:50:748013 | 807 | 757.2643 | 804.5262
2020-02-18 16:11:57:985787 | 807 | 757.3558 | 804.598
2020-02-18 16:13:53:187176 | 807 | 757.6367 | 804.8184
2020-02-18 16:14:05:247411 | 807 | 757.7237 | 804.8867
2020-02-18 16:11:16:361858 | 807 | 757.9465 | 805.0616
2020-02-18 16:10:48:327400 | 807 | 757.9604 | 805.0725
2020-02-18 16:11:54:065963 | 807 | 758.0577 | 805.1488
2020-02-18 16:12:08:837228 | 807 | 758.1852 | 805.2489
2020-02-18 16:10:46:215798 | 807 | 758.4027 | 805.4195
2020-02-18 16:10:18:472928 | 807 | 758.6235 | 805.5928
2020-02-18 16:12:02:507282 | 807 | 758.6784 | 805.6359
2020-02-18 16:11:16:964416 | 807 | 758.8605 | 805.7788
2020-02-18 16:11:30:846144 | 807 | 758.8836 | 805.7969
2020-02-18 16:12:30:540286 | 807 | 758.9137 | 805.8205
2020-02-18 16:13:31:762056 | 807 | 759.0583 | 805.934
2020-02-18 16:13:49:266741 | 807 | 759.0928 | 805.9611
2020-02-18 16:11:22:089296 | 807 | 759.1113 | 805.9756
2020-02-18 16:13:20:302138 | 807 | 759.1309 | 805.9909
2020-02-18 16:13:22:110912 | 807 | 759.2576 | 806.0904
2020-02-18 16:11:40:801173 | 807 | 759.3485 | 806.1617
2020-02-18 16:13:38:410822 | 807 | 759.5162 | 806.2933
2020-02-18 16:11:47:134045 | 807 | 759.6864 | 806.4269
2020-02-18 16:14:17:619158 | 807 | 760.7354 | 807.25
2020-02-18 16:13:10:951112 | 807 | 761.3347 | 807.7203
2020-02-18 16:13:13:365168 | 807 | 761.4322 | 807.7968
2020-02-18 16:15:33:017692 | 807 | 762.2161 | 808.4119
2020-02-18 16:15:22:161740 | 807 | 762.5291 | 808.6576
2020-02-18 16:16:17:034476 | 807 | 765.3977 | 810.9086
2020-02-18 16:16:18:239373 | 807 | 767.4303 | 812.5036
2020-02-18 16:08:55:857693 | 808 | 745.6546 | 795.4159
2020-02-18 16:08:25:696407 | 808 | 745.9329 | 795.6344
2020-02-18 16:08:29:617218 | 808 | 747.3217 | 796.7242
2020-02-18 16:12:39:587796 | 808 | 749.9073 | 798.7531
2020-02-18 16:09:51:946737 | 808 | 751.9658 | 800.3684
2020-02-18 16:09:33:248748 | 808 | 752.3244 | 800.6499
2020-02-18 16:09:45:913029 | 808 | 752.8029 | 801.0253
2020-02-18 16:11:04:602911 | 808 | 753.0063 | 801.185
2020-02-18 16:12:35:065506 | 808 | 753.0382 | 801.2099
2020-02-18 16:09:48:023686 | 808 | 753.2461 | 801.3731
2020-02-18 16:09:41:390829 | 808 | 753.453 | 801.5354
2020-02-18 16:09:34:152990 | 808 | 753.6306 | 801.6748
2020-02-18 16:09:48:927981 | 808 | 754.0729 | 802.0219
2020-02-18 16:10:02:801011 | 808 | 754.6901 | 802.5062
2020-02-18 16:12:25:716540 | 808 | 755.1866 | 802.8958
2020-02-18 16:10:08:526432 | 808 | 755.2178 | 802.9203
2020-02-18 16:10:06:718265 | 808 | 755.2842 | 802.9724
2020-02-18 16:13:54:091968 | 808 | 755.8003 | 803.3774
2020-02-18 16:10:10:937303 | 808 | 755.974 | 803.5137
2020-02-18 16:11:36:880603 | 808 | 756.1221 | 803.6299
2020-02-18 16:12:17:580285 | 808 | 756.279 | 803.753
2020-02-18 16:13:24:826597 | 808 | 756.3944 | 803.8436
2020-02-18 16:10:45:612986 | 808 | 756.5007 | 803.927
2020-02-18 16:11:06:714110 | 808 | 756.5161 | 803.9391
2020-02-18 16:10:48:629227 | 808 | 756.6136 | 804.0156
2020-02-18 16:12:21:196383 | 808 | 756.6238 | 804.0236
2020-02-18 16:10:58:274355 | 808 | 756.7541 | 804.1258
2020-02-18 16:10:39:281949 | 808 | 756.8507 | 804.2017
2020-02-18 16:10:14:856272 | 808 | 756.8784 | 804.2234
2020-02-18 16:13:55:900912 | 808 | 756.9573 | 804.2853
2020-02-18 16:14:11:282403 | 808 | 756.9899 | 804.3109
2020-02-18 16:13:58:615245 | 808 | 757.0228 | 804.3367
2020-02-18 16:13:51:076282 | 808 | 757.0849 | 804.3854
2020-02-18 16:11:13:046225 | 808 | 757.1033 | 804.3999
2020-02-18 16:10:17:869882 | 808 | 757.1241 | 804.4162
2020-02-18 16:10:36:869209 | 808 | 757.1421 | 804.4304
2020-02-18 16:11:55:271554 | 808 | 757.1428 | 804.4309
2020-02-18 16:14:15:507668 | 808 | 757.215 | 804.4876
2020-02-18 16:13:54:695129 | 808 | 757.2857 | 804.543
2020-02-18 16:14:04:644562 | 808 | 757.3469 | 804.591
2020-02-18 16:11:09:730431 | 808 | 757.3524 | 804.5954
2020-02-18 16:10:12:444275 | 808 | 757.4086 | 804.6394
2020-02-18 16:11:07:921216 | 808 | 757.749 | 804.9066
2020-02-18 16:11:51:352945 | 808 | 757.7697 | 804.9228
2020-02-18 16:11:43:214432 | 808 | 757.8274 | 804.9681
2020-02-18 16:12:26:921995 | 808 | 757.8446 | 804.9816
2020-02-18 16:10:32:044292 | 808 | 757.8543 | 804.9892
2020-02-18 16:15:25:477047 | 808 | 757.9054 | 805.0293
2020-02-18 16:12:09:138787 | 808 | 757.9438 | 805.0594
2020-02-18 16:11:33:258884 | 808 | 757.9757 | 805.0845
2020-02-18 16:14:23:047389 | 808 | 758.059 | 805.1499
2020-02-18 16:12:13:060787 | 808 | 758.1662 | 805.234
2020-02-18 16:11:21:185165 | 808 | 758.2741 | 805.3186
2020-02-18 16:11:16:060341 | 808 | 758.2888 | 805.3301
2020-02-18 16:10:20:884343 | 808 | 758.4898 | 805.4879
2020-02-18 16:12:32:349116 | 808 | 758.5516 | 805.5364
2020-02-18 16:11:19:677595 | 808 | 758.6078 | 805.5805
2020-02-18 16:11:44:420252 | 808 | 758.9596 | 805.8565
2020-02-18 16:10:30:536497 | 808 | 759.0045 | 805.8918
2020-02-18 16:15:13:720719 | 808 | 759.0348 | 805.9155
2020-02-18 16:10:27:216245 | 808 | 759.1003 | 805.9669
2020-02-18 16:11:40:197736 | 808 | 759.1104 | 805.9749
2020-02-18 16:13:21:206705 | 808 | 759.6871 | 806.4274
2020-02-18 16:13:34:776565 | 808 | 759.8395 | 806.547
2020-02-18 16:14:22:745688 | 808 | 760.024 | 806.6918
2020-02-18 16:13:33:571003 | 808 | 760.1267 | 806.7724
2020-02-18 16:14:19:429093 | 808 | 760.2474 | 806.8671
2020-02-18 16:13:39:315366 | 808 | 760.3888 | 806.978
2020-02-18 16:12:53:159257 | 808 | 760.4579 | 807.0323
2020-02-18 16:13:04:016131 | 808 | 761.0924 | 807.5301
2020-02-18 16:13:01:302049 | 808 | 761.1 | 807.5362
2020-02-18 16:15:17:036203 | 808 | 761.3263 | 807.7137
2020-02-18 16:13:08:237302 | 808 | 761.4148 | 807.7832
2020-02-18 16:13:31:460635 | 808 | 761.4942 | 807.8454
2020-02-18 16:15:31:207847 | 808 | 761.5023 | 807.8518
2020-02-18 16:13:26:937651 | 808 | 762.0012 | 808.2433
2020-02-18 16:12:48:031962 | 808 | 762.067 | 808.295
2020-02-18 16:14:34:210219 | 808 | 762.8374 | 808.8995
2020-02-18 16:13:29:350713 | 808 | 763.4308 | 809.3651
2020-02-18 16:14:59:848832 | 808 | 763.4958 | 809.4161
2020-02-18 16:15:32:716231 | 808 | 763.9062 | 809.7382
2020-02-18 16:16:22:157223 | 808 | 772.3917 | 816.3969
2020-02-18 16:09:19:977729 | 809 | 750.4148 | 799.1514
2020-02-18 16:09:30:836596 | 809 | 751.5666 | 800.0552
2020-02-18 16:09:57:976431 | 809 | 751.5856 | 800.0701
2020-02-18 16:09:33:550464 | 809 | 751.6821 | 800.1458
2020-02-18 16:09:50:134481 | 809 | 752.5745 | 800.8461
2020-02-18 16:09:34:756198 | 809 | 752.746 | 800.9807
2020-02-18 16:11:04:000112 | 809 | 752.8141 | 801.0341
2020-02-18 16:09:37:470627 | 809 | 753.1331 | 801.2844
2020-02-18 16:11:04:301565 | 809 | 753.2865 | 801.4048
2020-02-18 16:12:40:793882 | 809 | 753.7977 | 801.8059
2020-02-18 16:10:02:499713 | 809 | 754.4436 | 802.3128
2020-02-18 16:13:52:282220 | 809 | 755.7969 | 803.3747
2020-02-18 16:10:38:980447 | 809 | 755.7971 | 803.3749
2020-02-18 16:12:14:869192 | 809 | 756.0781 | 803.5954
2020-02-18 16:10:57:973009 | 809 | 756.123 | 803.6306
2020-02-18 16:12:19:388272 | 809 | 756.2729 | 803.7483
2020-02-18 16:11:11:237248 | 809 | 756.3816 | 803.8336
2020-02-18 16:13:25:429560 | 809 | 756.5409 | 803.9586
2020-02-18 16:13:50:774541 | 809 | 756.74 | 804.1148
2020-02-18 16:10:54:054512 | 809 | 756.786 | 804.1509
2020-02-18 16:12:32:952027 | 809 | 757.1419 | 804.4302
2020-02-18 16:14:00:725188 | 809 | 757.2383 | 804.5058
2020-02-18 16:11:54:668802 | 809 | 757.2411 | 804.508
2020-02-18 16:10:50:437445 | 809 | 757.3473 | 804.5914
2020-02-18 16:12:13:663429 | 809 | 757.4498 | 804.6718
2020-02-18 16:14:11:584507 | 809 | 757.5314 | 804.7358
2020-02-18 16:14:06:151863 | 809 | 757.5711 | 804.7669
2020-02-18 16:12:03:713166 | 809 | 757.5878 | 804.78
2020-02-18 16:12:07:330362 | 809 | 757.592 | 804.7834
2020-02-18 16:10:16:965847 | 809 | 757.6285 | 804.812
2020-02-18 16:11:50:147838 | 809 | 757.9016 | 805.0263
2020-02-18 16:10:15:157309 | 809 | 757.9173 | 805.0386
2020-02-18 16:14:24:252427 | 809 | 757.9565 | 805.0694
2020-02-18 16:11:14:553047 | 809 | 758.1378 | 805.2117
2020-02-18 16:11:08:825868 | 809 | 758.1525 | 805.2232
2020-02-18 16:11:15:457374 | 809 | 758.156 | 805.2259
2020-02-18 16:10:33:250503 | 809 | 758.1897 | 805.2524
2020-02-18 16:10:49:834686 | 809 | 758.2371 | 805.2896
2020-02-18 16:11:31:449491 | 809 | 758.2413 | 805.2929
2020-02-18 16:12:21:799047 | 809 | 758.2524 | 805.3016
2020-02-18 16:10:46:820328 | 809 | 758.2552 | 805.3038
2020-02-18 16:11:53:462858 | 809 | 758.4388 | 805.4479
2020-02-18 16:10:16:061724 | 809 | 758.5356 | 805.5238
2020-02-18 16:10:14:554017 | 809 | 758.6149 | 805.5861
2020-02-18 16:10:49:533201 | 809 | 758.6579 | 805.6198
2020-02-18 16:11:32:354377 | 809 | 758.8371 | 805.7605
2020-02-18 16:10:19:075600 | 809 | 758.933 | 805.8357
2020-02-18 16:13:49:869878 | 809 | 759.011 | 805.8969
2020-02-18 16:14:16:714472 | 809 | 759.5128 | 806.2906
2020-02-18 16:10:29:632005 | 809 | 759.6151 | 806.3709
2020-02-18 16:11:45:023051 | 809 | 759.6425 | 806.3924
2020-02-18 16:15:25:778363 | 809 | 760.5555 | 807.1089
2020-02-18 16:10:27:519270 | 809 | 760.9007 | 807.3798
2020-02-18 16:15:23:065992 | 809 | 760.9488 | 807.4175
2020-02-18 16:15:26:984584 | 809 | 761.1471 | 807.5731
2020-02-18 16:13:00:697819 | 809 | 761.2941 | 807.6885
2020-02-18 16:15:18:242235 | 809 | 761.3556 | 807.7367
2020-02-18 16:13:07:031614 | 809 | 761.3667 | 807.7454
2020-02-18 16:12:55:873593 | 809 | 761.9962 | 808.2394
2020-02-18 16:12:49:239071 | 809 | 762.3445 | 808.5127
2020-02-18 16:15:20:353217 | 809 | 762.6989 | 808.7908
2020-02-18 16:13:28:747373 | 809 | 763.23 | 809.2076
2020-02-18 16:14:33:607108 | 809 | 763.5205 | 809.4355
2020-02-18 16:14:28:779068 | 809 | 764.0428 | 809.8454
2020-02-18 16:14:49:892965 | 809 | 764.8032 | 810.4421
2020-02-18 16:15:10:705628 | 809 | 765.4056 | 810.9148
2020-02-18 16:14:38:734517 | 809 | 765.5568 | 811.0335
2020-02-18 16:14:45:671145 | 809 | 765.7172 | 811.1593
2020-02-18 16:09:27:519114 | 810 | 750.6666 | 799.3489
2020-02-18 16:09:31:740910 | 810 | 752.0477 | 800.4327
2020-02-18 16:10:40:789003 | 810 | 756.8921 | 804.2341
2020-02-18 16:14:05:548940 | 810 | 756.9271 | 804.2616
2020-02-18 16:10:13:951169 | 810 | 757.4733 | 804.6902
2020-02-18 16:12:14:567554 | 810 | 757.7361 | 804.8964
2020-02-18 16:12:33:254006 | 810 | 758.756 | 805.6968
2020-02-18 16:10:28:423863 | 810 | 758.846 | 805.7674
2020-02-18 16:10:37:170727 | 810 | 759.4288 | 806.2247
2020-02-18 16:13:45:347955 | 810 | 759.5128 | 806.2906
2020-02-18 16:13:33:872336 | 810 | 759.8387 | 806.5464
2020-02-18 16:13:16:078990 | 810 | 760.3148 | 806.92
2020-02-18 16:12:54:365749 | 810 | 763.2415 | 809.2166
2020-02-18 16:15:08:896150 | 810 | 763.765 | 809.6274
2020-02-18 16:15:40:558152 | 810 | 763.8966 | 809.7307
2020-02-18 16:15:03:769227 | 810 | 764.1703 | 809.9454
2020-02-18 16:14:58:339967 | 810 | 766.2191 | 811.5531
2020-02-18 16:15:05:276661 | 810 | 766.5795 | 811.836
2020-02-18 16:16:14:622978 | 810 | 774.5502 | 818.0907
2020-02-18 16:10:00:388898 | 811 | 750.6063 | 799.3016
2020-02-18 16:09:37:771971 | 811 | 751.5399 | 800.0342
2020-02-18 16:09:55:564675 | 811 | 751.8365 | 800.2669
2020-02-18 16:09:47:722092 | 811 | 751.9623 | 800.3657
2020-02-18 16:09:34:454467 | 811 | 752.4193 | 800.7243
2020-02-18 16:09:54:056924 | 811 | 752.8107 | 801.0314
2020-02-18 16:12:40:492036 | 811 | 752.8641 | 801.0733
2020-02-18 16:12:36:874511 | 811 | 752.927 | 801.1227
2020-02-18 16:09:45:008783 | 811 | 753.1262 | 801.279
2020-02-18 16:12:34:158751 | 811 | 753.8529 | 801.8492
2020-02-18 16:09:53:755915 | 811 | 754.3686 | 802.2539
2020-02-18 16:11:51:654300 | 811 | 755.2245 | 802.9256
2020-02-18 16:13:24:525160 | 811 | 755.4865 | 803.1312
2020-02-18 16:14:13:695180 | 811 | 756.1486 | 803.6507
2020-02-18 16:11:51:955735 | 811 | 756.3626 | 803.8186
2020-02-18 16:10:59:781701 | 811 | 756.4032 | 803.8505
2020-02-18 16:10:53:150068 | 811 | 756.5195 | 803.9418
2020-02-18 16:12:20:895182 | 811 | 756.5307 | 803.9506
2020-02-18 16:11:11:538728 | 811 | 756.6446 | 804.0399
2020-02-18 16:14:14:904767 | 811 | 756.6667 | 804.0573
2020-02-18 16:13:20:000599 | 811 | 756.7409 | 804.1155
2020-02-18 16:14:03:137439 | 811 | 756.765 | 804.1344
2020-02-18 16:13:57:107832 | 811 | 756.8021 | 804.1635
2020-02-18 16:11:29:034926 | 811 | 756.9196 | 804.2557
2020-02-18 16:11:19:376364 | 811 | 756.9213 | 804.2571
2020-02-18 16:11:35:976097 | 811 | 757.0006 | 804.3193
2020-02-18 16:11:29:336393 | 811 | 757.1498 | 804.4364
2020-02-18 16:11:13:347672 | 811 | 757.1515 | 804.4377
2020-02-18 16:12:26:017872 | 811 | 757.1953 | 804.4721
2020-02-18 16:11:36:277597 | 811 | 757.2015 | 804.4769
2020-02-18 16:10:35:964065 | 811 | 757.2025 | 804.4777
2020-02-18 16:14:07:964914 | 811 | 757.2435 | 804.5099
2020-02-18 16:10:41:693595 | 811 | 757.261 | 804.5237
2020-02-18 16:12:10:645790 | 811 | 757.2678 | 804.529
2020-02-18 16:14:02:534498 | 811 | 757.2986 | 804.5532
2020-02-18 16:11:50:449256 | 811 | 757.3059 | 804.5588
2020-02-18 16:12:15:773020 | 811 | 757.4239 | 804.6515
2020-02-18 16:10:16:664447 | 811 | 757.4362 | 804.6611
2020-02-18 16:14:05:850478 | 811 | 757.4452 | 804.6682
2020-02-18 16:10:39:583984 | 811 | 757.4508 | 804.6726
2020-02-18 16:11:59:191710 | 811 | 757.4558 | 804.6765
2020-02-18 16:11:17:869058 | 811 | 757.4844 | 804.6989
2020-02-18 16:13:59:821029 | 811 | 757.4858 | 804.7001
2020-02-18 16:10:11:238689 | 811 | 757.4897 | 804.7031
2020-02-18 16:12:10:947420 | 811 | 757.4972 | 804.709
2020-02-18 16:11:08:222838 | 811 | 757.4973 | 804.709
2020-02-18 16:11:37:182023 | 811 | 757.58 | 804.774
2020-02-18 16:11:48:037869 | 811 | 757.6498 | 804.8288
2020-02-18 16:10:34:757979 | 811 | 757.7837 | 804.9338
2020-02-18 16:11:42:310060 | 811 | 757.9043 | 805.0285
2020-02-18 16:11:27:523673 | 811 | 757.9327 | 805.0507
2020-02-18 16:10:13:649989 | 811 | 758.0302 | 805.1272
2020-02-18 16:13:25:731274 | 811 | 758.1557 | 805.2257
2020-02-18 16:11:24:204664 | 811 | 758.1577 | 805.2273
2020-02-18 16:11:24:810363 | 811 | 758.2482 | 805.2983
2020-02-18 16:11:56:477360 | 811 | 758.2888 | 805.3301
2020-02-18 16:11:31:751122 | 811 | 758.3508 | 805.3788
2020-02-18 16:11:25:111799 | 811 | 758.3784 | 805.4005
2020-02-18 16:15:14:925660 | 811 | 758.483 | 805.4826
2020-02-18 16:13:48:061052 | 811 | 758.504 | 805.499
2020-02-18 16:11:42:007957 | 811 | 758.6043 | 805.5778
2020-02-18 16:10:48:930644 | 811 | 758.6735 | 805.6321
2020-02-18 16:11:26:619172 | 811 | 758.8078 | 805.7374
2020-02-18 16:11:19:074894 | 811 | 758.8527 | 805.7726
2020-02-18 16:10:22:391618 | 811 | 758.9322 | 805.8351
2020-02-18 16:11:39:896020 | 811 | 758.9587 | 805.8558
2020-02-18 16:11:58:287319 | 811 | 759.0733 | 805.9458
2020-02-18 16:12:01:603189 | 811 | 759.1164 | 805.9796
2020-02-18 16:10:24:200458 | 811 | 759.1839 | 806.0325
2020-02-18 16:12:42:906362 | 811 | 759.2629 | 806.0945
2020-02-18 16:11:23:295798 | 811 | 759.3079 | 806.1299
2020-02-18 16:10:19:980078 | 811 | 759.3693 | 806.1781
2020-02-18 16:13:37:506044 | 811 | 759.5576 | 806.3258
2020-02-18 16:12:27:524883 | 811 | 759.6209 | 806.3754
2020-02-18 16:13:17:286340 | 811 | 759.6266 | 806.3799
2020-02-18 16:13:20:905514 | 811 | 759.688 | 806.4281
2020-02-18 16:14:23:349059 | 811 | 759.711 | 806.4461
2020-02-18 16:13:23:617945 | 811 | 759.8145 | 806.5274
2020-02-18 16:12:56:175084 | 811 | 760.1371 | 806.7806
2020-02-18 16:13:37:807653 | 811 | 760.2569 | 806.8746
2020-02-18 16:14:18:222897 | 811 | 760.2844 | 806.8961
2020-02-18 16:13:16:682210 | 811 | 760.2931 | 806.903
2020-02-18 16:14:20:031884 | 811 | 760.3231 | 806.9265
2020-02-18 16:12:43:811257 | 811 | 760.358 | 806.9539
2020-02-18 16:11:43:515802 | 811 | 760.366 | 806.9601
2020-02-18 16:13:39:918405 | 811 | 760.3938 | 806.982
2020-02-18 16:15:15:528645 | 811 | 760.4538 | 807.029
2020-02-18 16:13:42:635252 | 811 | 760.4767 | 807.0471
2020-02-18 16:13:42:936480 | 811 | 760.499 | 807.0645
2020-02-18 16:13:42:031046 | 811 | 760.7285 | 807.2446
2020-02-18 16:15:23:367371 | 811 | 760.735 | 807.2497
2020-02-18 16:13:37:204428 | 811 | 760.7536 | 807.2643
2020-02-18 16:14:17:317562 | 811 | 760.7638 | 807.2723
2020-02-18 16:12:51:953681 | 811 | 760.8476 | 807.3381
2020-02-18 16:13:35:384849 | 811 | 760.8486 | 807.3388
2020-02-18 16:13:09:443571 | 811 | 760.9088 | 807.3861
2020-02-18 16:13:22:412590 | 811 | 760.9837 | 807.4449
2020-02-18 16:13:47:156338 | 811 | 761.0079 | 807.4638
2020-02-18 16:12:43:509531 | 811 | 761.0099 | 807.4654
2020-02-18 16:13:44:443731 | 811 | 761.0198 | 807.4732
2020-02-18 16:13:43:840674 | 811 | 761.0767 | 807.5178
2020-02-18 16:10:23:597623 | 811 | 761.1086 | 807.5429
2020-02-18 16:13:14:571439 | 811 | 761.1468 | 807.5728
2020-02-18 16:13:46:553441 | 811 | 761.2976 | 807.6912
2020-02-18 16:10:26:009523 | 811 | 761.563 | 807.8994
2020-02-18 16:12:49:843201 | 811 | 761.5882 | 807.9193
2020-02-18 16:13:04:920580 | 811 | 761.5892 | 807.92
2020-02-18 16:14:21:539573 | 811 | 761.6459 | 807.9645
2020-02-18 16:10:24:501881 | 811 | 761.7036 | 808.0098
2020-02-18 16:13:10:649554 | 811 | 761.7701 | 808.062
2020-02-18 16:13:03:714592 | 811 | 761.8218 | 808.1026
2020-02-18 16:13:30:255215 | 811 | 761.8916 | 808.1573
2020-02-18 16:14:37:226432 | 811 | 761.9036 | 808.1668
2020-02-18 16:12:57:079452 | 811 | 762.0971 | 808.3186
2020-02-18 16:14:36:622373 | 811 | 762.1027 | 808.323
2020-02-18 16:15:21:559116 | 811 | 762.8024 | 808.872
2020-02-18 16:15:31:509484 | 811 | 762.8025 | 808.8721
2020-02-18 16:14:27:572995 | 811 | 762.8123 | 808.8798
2020-02-18 16:12:46:525078 | 811 | 762.9353 | 808.9763
2020-02-18 16:15:29:095056 | 811 | 763.1267 | 809.1265
2020-02-18 16:12:47:127906 | 811 | 763.1794 | 809.1679
2020-02-18 16:13:00:999582 | 811 | 763.2102 | 809.1921
2020-02-18 16:15:30:301167 | 811 | 763.6111 | 809.5067
2020-02-18 16:14:43:560695 | 811 | 763.6995 | 809.576
2020-02-18 16:14:39:639561 | 811 | 763.8411 | 809.6871
2020-02-18 16:14:36:924765 | 811 | 763.8635 | 809.7047
2020-02-18 16:15:33:319100 | 811 | 764.1095 | 809.8977
2020-02-18 16:14:55:623073 | 811 | 764.4376 | 810.1552
2020-02-18 16:14:30:891325 | 811 | 764.7342 | 810.3879
2020-02-18 16:14:32:400920 | 811 | 764.7568 | 810.4057
2020-02-18 16:15:12:816571 | 811 | 765.1864 | 810.7428
2020-02-18 16:15:06:784585 | 811 | 765.3755 | 810.8912
2020-02-18 16:14:59:547331 | 811 | 765.3893 | 810.902
2020-02-18 16:14:47:179027 | 811 | 765.5095 | 810.9963
2020-02-18 16:14:57:735749 | 811 | 766.2346 | 811.5653
2020-02-18 16:15:04:673622 | 811 | 766.3191 | 811.6316
2020-02-18 16:15:10:403963 | 811 | 766.6414 | 811.8845
2020-02-18 16:15:39:352334 | 811 | 769.5799 | 814.1904
2020-02-18 16:12:35:366625 | 812 | 752.5072 | 800.7932
2020-02-18 16:11:05:507274 | 812 | 753.4314 | 801.5185
2020-02-18 16:12:34:761594 | 812 | 754.2081 | 802.128
2020-02-18 16:15:25:175693 | 812 | 754.8812 | 802.6561
2020-02-18 16:12:13:362133 | 812 | 755.9056 | 803.4601
2020-02-18 16:10:52:848655 | 812 | 756.0299 | 803.5576
2020-02-18 16:10:59:480154 | 812 | 756.0712 | 803.59
2020-02-18 16:11:13:950454 | 812 | 756.3368 | 803.7984
2020-02-18 16:13:54:393496 | 812 | 757.2435 | 804.5099
2020-02-18 16:11:37:785264 | 812 | 757.2955 | 804.5507
2020-02-18 16:10:40:186369 | 812 | 757.3267 | 804.5752
2020-02-18 16:12:07:631652 | 812 | 757.3808 | 804.6177
2020-02-18 16:14:18:825897 | 812 | 757.5125 | 804.721
2020-02-18 16:10:34:155151 | 812 | 757.5405 | 804.7429
2020-02-18 16:10:38:678761 | 812 | 757.5784 | 804.7727
2020-02-18 16:11:50:750387 | 812 | 757.5912 | 804.7827
2020-02-18 16:10:36:265762 | 812 | 757.6405 | 804.8214
2020-02-18 16:10:32:647308 | 812 | 757.6578 | 804.835
2020-02-18 16:14:10:980846 | 812 | 757.7822 | 804.9327
2020-02-18 16:12:04:617122 | 812 | 758.0421 | 805.1366
2020-02-18 16:11:33:560558 | 812 | 758.1163 | 805.1948
2020-02-18 16:10:37:773679 | 812 | 758.1259 | 805.2023
2020-02-18 16:12:26:319273 | 812 | 758.13 | 805.2056
2020-02-18 16:11:48:339468 | 812 | 758.1499 | 805.2212
2020-02-18 16:11:59:492991 | 812 | 758.1697 | 805.2367
2020-02-18 16:13:48:362436 | 812 | 758.2496 | 805.2994
2020-02-18 16:11:59:794683 | 812 | 758.3835 | 805.4045
2020-02-18 16:10:31:742674 | 812 | 758.4312 | 805.4419
2020-02-18 16:13:35:996664 | 812 | 758.4902 | 805.4882
2020-02-18 16:15:14:022084 | 812 | 758.6218 | 805.5914
2020-02-18 16:11:26:920702 | 812 | 758.651 | 805.6144
2020-02-18 16:10:21:487057 | 812 | 758.8908 | 805.8026
2020-02-18 16:10:22:090132 | 812 | 758.9054 | 805.814
2020-02-18 16:10:28:726439 | 812 | 759.0693 | 805.9426
2020-02-18 16:10:31:139480 | 812 | 759.1141 | 805.9778
2020-02-18 16:11:45:927206 | 812 | 759.2803 | 806.1082
2020-02-18 16:13:45:649169 | 812 | 759.5662 | 806.3326
2020-02-18 16:12:28:428670 | 812 | 760.0087 | 806.6798
2020-02-18 16:14:24:856420 | 812 | 760.4887 | 807.0564
2020-02-18 16:13:08:840416 | 812 | 760.9423 | 807.4124
2020-02-18 16:15:17:337735 | 812 | 761.1161 | 807.5487
2020-02-18 16:15:24:271751 | 812 | 761.4385 | 807.8018
2020-02-18 16:13:06:730019 | 812 | 761.676 | 807.9881
2020-02-18 16:14:21:237777 | 812 | 761.7408 | 808.039
2020-02-18 16:12:59:190200 | 812 | 761.9548 | 808.2069
2020-02-18 16:15:18:845156 | 812 | 762.1868 | 808.3889
2020-02-18 16:13:03:413093 | 812 | 762.1962 | 808.3963
2020-02-18 16:12:48:635209 | 812 | 762.3618 | 808.5263
2020-02-18 16:15:27:587434 | 812 | 762.3939 | 808.5514
2020-02-18 16:15:19:447845 | 812 | 762.4025 | 808.5582
2020-02-18 16:15:20:051706 | 812 | 762.7439 | 808.8261
2020-02-18 16:12:55:571881 | 812 | 762.7745 | 808.8502
2020-02-18 16:13:02:207404 | 812 | 763.0092 | 809.0343
2020-02-18 16:14:26:366788 | 812 | 763.3273 | 809.284
2020-02-18 16:13:28:144091 | 812 | 763.3635 | 809.3124
2020-02-18 16:15:34:223507 | 812 | 763.501 | 809.4202
2020-02-18 16:12:47:730388 | 812 | 763.7424 | 809.6096
2020-02-18 16:14:43:862186 | 812 | 765.5156 | 811.0011
2020-02-18 16:14:28:477550 | 812 | 765.5262 | 811.0094
2020-02-18 16:14:30:589754 | 812 | 765.6063 | 811.0723
2020-02-18 16:15:03:467746 | 812 | 765.9895 | 811.373
2020-02-18 16:14:54:115172 | 812 | 766.3854 | 811.6836
2020-02-18 16:14:48:987892 | 812 | 766.5613 | 811.8217
2020-02-18 16:09:39:279466 | 813 | 752.8374 | 801.0524
2020-02-18 16:12:19:086956 | 813 | 755.1246 | 802.8472
2020-02-18 16:14:14:599630 | 813 | 755.546 | 803.1778
2020-02-18 16:12:03:411536 | 813 | 756.3461 | 803.8057
2020-02-18 16:13:58:012126 | 813 | 756.5719 | 803.9829
2020-02-18 16:10:16:362953 | 813 | 756.9818 | 804.3045
2020-02-18 16:10:58:576086 | 813 | 757.0713 | 804.3748
2020-02-18 16:11:20:581899 | 813 | 757.1903 | 804.4682
2020-02-18 16:14:08:567871 | 813 | 757.2297 | 804.499
2020-02-18 16:10:10:635836 | 813 | 757.306 | 804.559
2020-02-18 16:11:29:637906 | 813 | 757.399 | 804.6319
2020-02-18 16:11:31:147664 | 813 | 757.4093 | 804.64
2020-02-18 16:11:42:913022 | 813 | 757.6067 | 804.7949
2020-02-18 16:14:01:327874 | 813 | 757.7004 | 804.8684
2020-02-18 16:11:42:611682 | 813 | 757.8637 | 804.9965
2020-02-18 16:11:18:170553 | 813 | 758.0025 | 805.1055
2020-02-18 16:12:05:219650 | 813 | 758.0198 | 805.119
2020-02-18 16:11:24:508662 | 813 | 758.1965 | 805.2577
2020-02-18 16:13:20:604069 | 813 | 758.36 | 805.386
2020-02-18 16:10:47:422898 | 813 | 758.3974 | 805.4154
2020-02-18 16:13:34:173608 | 813 | 758.5308 | 805.5201
2020-02-18 16:11:56:778659 | 813 | 758.5767 | 805.556
2020-02-18 16:10:30:234772 | 813 | 759.4667 | 806.2545
2020-02-18 16:10:20:582870 | 813 | 759.5107 | 806.289
2020-02-18 16:11:22:693619 | 813 | 759.858 | 806.5616
2020-02-18 16:11:46:228457 | 813 | 759.9701 | 806.6495
2020-02-18 16:12:31:745881 | 813 | 759.9717 | 806.6508
2020-02-18 16:12:29:635776 | 813 | 760.0365 | 806.7016
2020-02-18 16:13:16:380453 | 813 | 760.175 | 806.8102
2020-02-18 16:13:35:689877 | 813 | 760.2957 | 806.905
2020-02-18 16:13:15:777433 | 813 | 760.3905 | 806.9794
2020-02-18 16:15:16:432971 | 813 | 760.4141 | 806.9979
2020-02-18 16:10:26:613057 | 813 | 760.7257 | 807.2425
2020-02-18 16:12:49:541728 | 813 | 761.5279 | 807.8719
2020-02-18 16:15:28:491914 | 813 | 761.6108 | 807.937
2020-02-18 16:15:20:654715 | 813 | 762.3776 | 808.5386
2020-02-18 16:12:59:793489 | 813 | 762.6082 | 808.7196
2020-02-18 16:14:25:459252 | 813 | 762.6718 | 808.7696
2020-02-18 16:14:34:813605 | 813 | 762.9443 | 808.9834
2020-02-18 16:14:32:702677 | 813 | 763.171 | 809.1613
2020-02-18 16:12:45:017270 | 813 | 763.2413 | 809.2164
2020-02-18 16:12:46:223566 | 813 | 763.3078 | 809.2686
2020-02-18 16:14:26:668116 | 813 | 763.5841 | 809.4854
2020-02-18 16:14:35:115237 | 813 | 763.6169 | 809.5112
2020-02-18 16:14:49:289436 | 813 | 764.6462 | 810.3189
2020-02-18 16:14:41:448969 | 813 | 764.7189 | 810.3759
2020-02-18 16:14:45:068176 | 813 | 765.3602 | 810.8792
2020-02-18 16:15:09:197868 | 813 | 765.5576 | 811.034
2020-02-18 16:15:06:483031 | 813 | 765.6975 | 811.1438
2020-02-18 16:14:55:924648 | 813 | 765.8069 | 811.2297
2020-02-18 16:11:06:110017 | 814 | 754.4116 | 802.2876
2020-02-18 16:10:05:211793 | 814 | 754.8272 | 802.6138
2020-02-18 16:11:12:744694 | 814 | 755.6557 | 803.2639
2020-02-18 16:13:59:519515 | 814 | 756.0693 | 803.5885
2020-02-18 16:14:12:488974 | 814 | 756.1926 | 803.6853
2020-02-18 16:12:20:292635 | 814 | 756.3195 | 803.7848
2020-02-18 16:11:07:619896 | 814 | 756.5738 | 803.9844
2020-02-18 16:11:11:840308 | 814 | 757.0851 | 804.3856
2020-02-18 16:15:14:323687 | 814 | 757.7994 | 804.9461
2020-02-18 16:12:27:223189 | 814 | 757.8946 | 805.0208
2020-02-18 16:12:15:170406 | 814 | 757.8964 | 805.0223
2020-02-18 16:12:08:234339 | 814 | 758.0748 | 805.1623
2020-02-18 16:13:52:583691 | 814 | 758.0755 | 805.1628
2020-02-18 16:14:09:774647 | 814 | 758.0987 | 805.181
2020-02-18 16:11:14:854391 | 814 | 758.1836 | 805.2476
2020-02-18 16:11:19:979035 | 814 | 758.2612 | 805.3085
2020-02-18 16:11:35:071166 | 814 | 758.619 | 805.5892
2020-02-18 16:11:33:862102 | 814 | 758.7767 | 805.713
2020-02-18 16:12:01:904438 | 814 | 758.7958 | 805.728
2020-02-18 16:13:16:984807 | 814 | 758.8161 | 805.744
2020-02-18 16:11:57:684417 | 814 | 758.9285 | 805.8322
2020-02-18 16:10:29:028116 | 814 | 758.9805 | 805.8729
2020-02-18 16:12:32:650597 | 814 | 759.162 | 806.0154
2020-02-18 16:11:41:404808 | 814 | 759.2882 | 806.1144
2020-02-18 16:12:29:334276 | 814 | 759.5026 | 806.2826
2020-02-18 16:14:17:016156 | 814 | 759.5247 | 806.3
2020-02-18 16:11:44:118927 | 814 | 759.6812 | 806.4228
2020-02-18 16:12:27:826103 | 814 | 759.9269 | 806.6156
2020-02-18 16:12:44:113005 | 814 | 760.6528 | 807.1852
2020-02-18 16:14:17:921119 | 814 | 760.6681 | 807.1973
2020-02-18 16:10:22:994420 | 814 | 760.693 | 807.2167
2020-02-18 16:13:42:333640 | 814 | 761.0044 | 807.4611
2020-02-18 16:12:50:446455 | 814 | 761.0132 | 807.468
2020-02-18 16:15:22:764438 | 814 | 761.429 | 807.7943
2020-02-18 16:15:16:734480 | 814 | 761.5376 | 807.8795
2020-02-18 16:10:25:105084 | 814 | 761.5844 | 807.9163
2020-02-18 16:15:19:749451 | 814 | 761.9325 | 808.1894
2020-02-18 16:15:35:128969 | 814 | 762.9802 | 809.0115
2020-02-18 16:13:01:603782 | 814 | 763.0489 | 809.0655
2020-02-18 16:14:40:845875 | 814 | 764.2806 | 810.032
2020-02-18 16:15:01:055306 | 814 | 764.3893 | 810.1173
2020-02-18 16:14:27:874513 | 814 | 764.9724 | 810.5748
2020-02-18 16:14:33:004352 | 814 | 765.169 | 810.7291
2020-02-18 16:14:43:259154 | 814 | 765.4999 | 810.9888
2020-02-18 16:14:58:944174 | 814 | 765.7576 | 811.191
2020-02-18 16:15:05:879884 | 814 | 766.0309 | 811.4054
2020-02-18 16:16:16:732977 | 814 | 766.0895 | 811.4515
2020-02-18 16:14:49:591172 | 814 | 766.7899 | 812.0011
2020-02-18 16:14:51:400881 | 814 | 766.8444 | 812.0438
2020-02-18 16:10:40:487505 | 815 | 755.6126 | 803.2301
2020-02-18 16:13:56:806301 | 815 | 755.8917 | 803.4491
2020-02-18 16:10:34:456526 | 815 | 755.9092 | 803.4629
2020-02-18 16:14:02:232947 | 815 | 755.9244 | 803.4748
2020-02-18 16:12:19:689644 | 815 | 755.9729 | 803.5128
2020-02-18 16:10:53:451490 | 815 | 756.4222 | 803.8654
2020-02-18 16:12:07:028739 | 815 | 756.7532 | 804.1251
2020-02-18 16:10:49:231845 | 815 | 756.9989 | 804.318
2020-02-18 16:11:26:317452 | 815 | 757.3421 | 804.5873
2020-02-18 16:10:37:472123 | 815 | 757.8216 | 804.9635
2020-02-18 16:11:54:970280 | 815 | 758.1697 | 805.2367
2020-02-18 16:13:23:316492 | 815 | 758.3919 | 805.4111
2020-02-18 16:10:33:551983 | 815 | 758.4614 | 805.4656
2020-02-18 16:12:51:049496 | 815 | 759.0042 | 805.8915
2020-02-18 16:13:36:903069 | 815 | 759.28 | 806.108
2020-02-18 16:11:55:573035 | 815 | 759.3234 | 806.1421
2020-02-18 16:14:20:936533 | 815 | 759.3507 | 806.1634
2020-02-18 16:11:49:243523 | 815 | 759.5734 | 806.3382
2020-02-18 16:13:05:524089 | 815 | 760.0259 | 806.6932
2020-02-18 16:13:17:889249 | 815 | 760.0362 | 806.7014
2020-02-18 16:15:13:419218 | 815 | 760.2297 | 806.8532
2020-02-18 16:13:26:334453 | 815 | 760.4786 | 807.0485
2020-02-18 16:13:21:809481 | 815 | 760.5785 | 807.1269
2020-02-18 16:13:11:252847 | 815 | 760.8285 | 807.3231
2020-02-18 16:13:12:761691 | 815 | 760.9216 | 807.3962
2020-02-18 16:15:13:117947 | 815 | 761.0383 | 807.4877
2020-02-18 16:13:33:269552 | 815 | 761.0433 | 807.4916
2020-02-18 16:12:52:255243 | 815 | 761.6994 | 808.0065
2020-02-18 16:14:21:841137 | 815 | 761.7699 | 808.0618
2020-02-18 16:13:30:556480 | 815 | 761.9615 | 808.2122
2020-02-18 16:12:48:936458 | 815 | 762.3524 | 808.5189
2020-02-18 16:15:28:793378 | 815 | 762.6343 | 808.7401
2020-02-18 16:15:30:906255 | 815 | 762.925 | 808.9682
2020-02-18 16:15:41:161530 | 815 | 762.9834 | 809.0141
2020-02-18 16:15:33:620448 | 815 | 763.3164 | 809.2754
2020-02-18 16:14:35:416593 | 815 | 763.4806 | 809.4042
2020-02-18 16:12:48:333579 | 815 | 763.5251 | 809.4391
2020-02-18 16:15:01:657913 | 815 | 763.5822 | 809.4839
2020-02-18 16:14:37:528017 | 815 | 763.7564 | 809.6206
2020-02-18 16:15:34:525107 | 815 | 763.8443 | 809.6896
2020-02-18 16:14:36:321007 | 815 | 763.8945 | 809.729
2020-02-18 16:15:29:697737 | 815 | 764.0233 | 809.8301
2020-02-18 16:15:33:921900 | 815 | 764.1149 | 809.902
2020-02-18 16:14:57:433394 | 815 | 764.3211 | 810.0637
2020-02-18 16:15:40:256690 | 815 | 764.803 | 810.4419
2020-02-18 16:14:29:986235 | 815 | 764.9889 | 810.5878
2020-02-18 16:14:46:274522 | 815 | 765.5216 | 811.0058
2020-02-18 16:14:53:511775 | 815 | 765.8931 | 811.2974
2020-02-18 16:14:54:416528 | 815 | 766.0794 | 811.4435
2020-02-18 16:16:21:554734 | 815 | 772.5124 | 816.4916
2020-02-18 16:16:25:173162 | 815 | 780.2544 | 822.5668
2020-02-18 16:14:10:679229 | 816 | 756.0779 | 803.5952
2020-02-18 16:10:07:622425 | 816 | 756.5472 | 803.9635
2020-02-18 16:10:41:090534 | 816 | 757.0102 | 804.3268
2020-02-18 16:14:03:438920 | 816 | 757.103 | 804.3996
2020-02-18 16:12:04:014507 | 816 | 757.4911 | 804.7042
2020-02-18 16:14:16:412729 | 816 | 757.5047 | 804.7149
2020-02-18 16:10:15:458780 | 816 | 757.7009 | 804.8689
2020-02-18 16:11:36:579183 | 816 | 757.7498 | 804.9072
2020-02-18 16:11:18:471972 | 816 | 757.9611 | 805.073
2020-02-18 16:12:01:301855 | 816 | 757.9999 | 805.1034
2020-02-18 16:11:22:994730 | 816 | 758.0543 | 805.1461
2020-02-18 16:12:31:444296 | 816 | 758.5275 | 805.5174
2020-02-18 16:13:15:476255 | 816 | 759.0981 | 805.9652
2020-02-18 16:13:36:298885 | 816 | 759.117 | 805.98
2020-02-18 16:10:26:311191 | 816 | 759.734 | 806.4642
2020-02-18 16:13:06:428458 | 816 | 760.5336 | 807.0917
2020-02-18 16:13:10:348112 | 816 | 760.5389 | 807.0959
2020-02-18 16:13:32:063870 | 816 | 760.6165 | 807.1568
2020-02-18 16:13:12:157573 | 816 | 760.6915 | 807.2156
2020-02-18 16:13:41:729338 | 816 | 761.4579 | 807.817
2020-02-18 16:14:34:512028 | 816 | 761.7784 | 808.0685
2020-02-18 16:14:25:157673 | 816 | 761.9847 | 808.2304
2020-02-18 16:12:55:270405 | 816 | 762.0667 | 808.2947
2020-02-18 16:13:04:317359 | 816 | 762.0788 | 808.3042
2020-02-18 16:12:59:491810 | 816 | 762.2393 | 808.4302
2020-02-18 16:13:00:396414 | 816 | 762.9655 | 809
2020-02-18 16:15:40:859817 | 816 | 763.0593 | 809.0736
2020-02-18 16:14:27:271250 | 816 | 764.3981 | 810.1242
2020-02-18 16:14:38:131118 | 816 | 764.6324 | 810.3081
2020-02-18 16:15:06:181519 | 816 | 764.9264 | 810.5387
2020-02-18 16:14:31:192907 | 816 | 765.6467 | 811.104
2020-02-18 16:15:04:070780 | 816 | 766.0501 | 811.4205
2020-02-18 16:16:17:938159 | 816 | 770.1977 | 814.6752
2020-02-18 16:16:19:143212 | 816 | 772.1554 | 816.2114
2020-02-18 16:02:36:198174 | 816 | 778.958 | 821.5496
2020-02-18 16:11:39:594375 | 817 | 757.5361 | 804.7395
2020-02-18 16:10:11:540085 | 817 | 757.6682 | 804.8431
2020-02-18 16:14:06:755385 | 817 | 757.9307 | 805.0492
2020-02-18 16:10:38:075291 | 817 | 757.9336 | 805.0515
2020-02-18 16:10:35:059537 | 817 | 758.0363 | 805.132
2020-02-18 16:13:48:663851 | 817 | 758.2454 | 805.2961
2020-02-18 16:11:48:640688 | 817 | 758.2923 | 805.3329
2020-02-18 16:10:36:567382 | 817 | 758.3941 | 805.4128
2020-02-18 16:11:57:080008 | 817 | 758.832 | 805.7564
2020-02-18 16:11:23:597189 | 817 | 758.8578 | 805.7767
2020-02-18 16:10:24:803564 | 817 | 759.9944 | 806.6686
2020-02-18 16:15:22:462993 | 817 | 760.478 | 807.0481
2020-02-18 16:13:11:554357 | 817 | 760.9586 | 807.4252
2020-02-18 16:13:07:634335 | 817 | 761.3027 | 807.6952
2020-02-18 16:13:03:111658 | 817 | 761.3278 | 807.7149
2020-02-18 16:13:13:967962 | 817 | 761.3987 | 807.7705
2020-02-18 16:13:29:652118 | 817 | 761.6762 | 807.9883
2020-02-18 16:12:57:683003 | 817 | 761.7546 | 808.0498
2020-02-18 16:12:45:921892 | 817 | 762.0186 | 808.257
2020-02-18 16:12:53:762462 | 817 | 762.1694 | 808.3753
2020-02-18 16:13:30:858010 | 817 | 762.1771 | 808.3813
2020-02-18 16:12:58:888803 | 817 | 762.2004 | 808.3997
2020-02-18 16:13:29:953776 | 817 | 762.7944 | 808.8658
2020-02-18 16:13:27:540719 | 817 | 762.8669 | 808.9226
2020-02-18 16:15:01:356625 | 817 | 763.8692 | 809.7092
2020-02-18 16:14:35:718051 | 817 | 763.9315 | 809.7581
2020-02-18 16:14:40:544407 | 817 | 764.7307 | 810.3852
2020-02-18 16:14:47:480426 | 817 | 765.3033 | 810.8345
2020-02-18 16:14:55:321414 | 817 | 766.4571 | 811.7399
2020-02-18 16:14:53:813402 | 817 | 766.5234 | 811.7919
2020-02-18 16:16:20:650294 | 817 | 772.064 | 816.1397
2020-02-18 16:16:22:458602 | 817 | 774.1863 | 817.8051
2020-02-18 16:15:11:911989 | 817 | 806.7624 | 843.368
2020-02-18 16:13:32:968106 | 818 | 759.4498 | 806.2412
2020-02-18 16:13:38:712323 | 818 | 759.9508 | 806.6343
2020-02-18 16:11:46:530021 | 818 | 760.0504 | 806.7125
2020-02-18 16:12:58:587303 | 818 | 760.977 | 807.4396
2020-02-18 16:12:52:556528 | 818 | 761.1994 | 807.6142
2020-02-18 16:15:32:113091 | 818 | 762.2998 | 808.4776
2020-02-18 16:14:26:062414 | 818 | 762.8763 | 808.93
2020-02-18 16:14:40:242803 | 818 | 763.7564 | 809.6206
2020-02-18 16:15:39:955278 | 818 | 764.2768 | 810.029
2020-02-18 16:14:41:147400 | 818 | 764.5945 | 810.2783
2020-02-18 16:15:07:086222 | 818 | 765.1437 | 810.7093
2020-02-18 16:14:56:527918 | 818 | 765.2412 | 810.7858
2020-02-18 16:15:00:753609 | 818 | 765.2883 | 810.8228
2020-02-18 16:14:46:877828 | 818 | 765.3437 | 810.8662
2020-02-18 16:14:52:908621 | 818 | 765.3585 | 810.8778
2020-02-18 16:15:08:594695 | 818 | 765.4507 | 810.9501
2020-02-18 16:15:07:387724 | 818 | 765.5972 | 811.0652
2020-02-18 16:14:53:210133 | 818 | 766.6278 | 811.8739
2020-02-18 16:14:50:194577 | 818 | 766.9459 | 812.1235
2020-02-18 16:16:15:225694 | 818 | 771.2326 | 815.4873
2020-02-18 16:16:22:760040 | 818 | 772.2468 | 816.2832
2020-02-18 16:16:12:513746 | 818 | 780.2643 | 822.5746
2020-02-18 16:13:41:427932 | 819 | 760.187 | 806.8197
2020-02-18 16:13:45:950607 | 819 | 760.3095 | 806.9158
2020-02-18 16:15:23:668927 | 819 | 760.4453 | 807.0224
2020-02-18 16:12:56:476557 | 819 | 760.5959 | 807.1405
2020-02-18 16:10:26:914606 | 819 | 760.9369 | 807.4082
2020-02-18 16:12:44:414468 | 819 | 761.14 | 807.5675
2020-02-18 16:10:23:899032 | 819 | 761.2293 | 807.6376
2020-02-18 16:15:17:639488 | 819 | 761.7746 | 808.0655
2020-02-18 16:14:22:142381 | 819 | 762.1426 | 808.3543
2020-02-18 16:15:00:451903 | 819 | 764.1107 | 809.8986
2020-02-18 16:14:46:576309 | 819 | 764.4481 | 810.1634
2020-02-18 16:14:44:465104 | 819 | 764.8101 | 810.4475
2020-02-18 16:14:30:287852 | 819 | 765.3656 | 810.8834
2020-02-18 16:14:29:684635 | 819 | 765.8547 | 811.2672
2020-02-18 16:16:16:431647 | 819 | 769.3178 | 813.9847
2020-02-18 16:16:16:130265 | 819 | 770.3233 | 814.7738
2020-02-18 16:16:18:540544 | 819 | 770.4116 | 814.843
2020-02-18 16:16:13:116657 | 819 | 773.7402 | 817.4551
2020-02-18 16:03:08:462322 | 819 | 781.5073 | 823.55
2020-02-18 16:13:43:237910 | 820 | 760.9527 | 807.4205
2020-02-18 16:15:26:381714 | 820 | 761.1143 | 807.5474
2020-02-18 16:14:33:908455 | 820 | 761.951 | 808.2039
2020-02-18 16:10:25:406479 | 820 | 762.1217 | 808.3379
2020-02-18 16:14:52:305500 | 820 | 764.7137 | 810.3719
2020-02-18 16:15:09:800969 | 820 | 765.3361 | 810.8602
2020-02-18 16:14:42:656046 | 820 | 765.8468 | 811.261
2020-02-18 16:14:47:782004 | 820 | 765.9182 | 811.3171
2020-02-18 16:16:20:047319 | 820 | 771.7714 | 815.9101
2020-02-18 16:16:20:348856 | 820 | 772.2985 | 816.3238
2020-02-18 16:16:14:020408 | 820 | 774.8376 | 818.3162
2020-02-18 16:15:38:749431 | 820 | 800.1606 | 838.1875
2020-02-18 16:15:20:956193 | 821 | 762.7439 | 808.8261
2020-02-18 16:14:29:383100 | 821 | 764.4462 | 810.1619
2020-02-18 16:15:02:864922 | 821 | 764.9532 | 810.5598
2020-02-18 16:14:50:797786 | 821 | 766.8055 | 812.0133
2020-02-18 16:16:23:061580 | 821 | 774.3281 | 817.9164
2020-02-18 16:16:13:418020 | 821 | 774.7141 | 818.2193
2020-02-18 16:15:37:241850 | 821 | 775.2654 | 818.6519
2020-02-18 16:16:12:814974 | 821 | 777.7042 | 820.5657
2020-02-18 16:15:39:050860 | 821 | 780.0664 | 822.4193
2020-02-18 16:14:45:972919 | 822 | 764.1833 | 809.9556
2020-02-18 16:15:05:578219 | 822 | 764.4952 | 810.2004
2020-02-18 16:15:34:826422 | 822 | 764.5226 | 810.2219
2020-02-18 16:14:31:797509 | 822 | 765.3752 | 810.8909
2020-02-18 16:15:07:991470 | 822 | 765.5879 | 811.0578
2020-02-18 16:16:24:570211 | 822 | 780.4742 | 822.7393
2020-02-18 16:14:42:052028 | 823 | 765.2249 | 810.773
2020-02-18 16:15:02:261437 | 823 | 765.4413 | 810.9428
2020-02-18 16:16:17:335712 | 823 | 766.0084 | 811.3879
2020-02-18 16:16:21:253214 | 823 | 772.9323 | 816.8211
2020-02-18 16:15:36:940131 | 823 | 774.4768 | 818.033
2020-02-18 16:14:48:385243 | 824 | 766.4691 | 811.7494
2020-02-18 16:14:54:717860 | 824 | 766.4699 | 811.75
2020-02-18 16:16:15:527451 | 824 | 769.5817 | 814.1918
2020-02-18 16:16:15:828902 | 824 | 770.9494 | 815.2651
2020-02-18 16:16:20:951842 | 824 | 772.3424 | 816.3582
2020-02-18 16:16:19:746035 | 824 | 772.4659 | 816.4551
2020-02-18 16:16:23:664847 | 824 | 774.346 | 817.9304
2020-02-18 16:15:36:638601 | 824 | 775.7933 | 819.0661
2020-02-18 16:16:19:444597 | 825 | 770.6368 | 815.0198
2020-02-18 16:16:14:924383 | 825 | 772.2785 | 816.3081
2020-02-18 16:15:12:213621 | 825 | 782.0637 | 823.9866
2020-02-18 16:02:34:386230 | 826 | 776.1629 | 819.3562
2020-02-18 16:15:36:336752 | 827 | 777.0567 | 820.0575
2020-02-18 16:16:24:267673 | 827 | 782.618 | 824.4216
2020-02-18 16:16:25:475714 | 828 | 780.9866 | 823.1413
2020-02-18 16:16:25:777302 | 828 | 802.0752 | 839.6898
2020-02-18 16:16:21:856131 | 829 | 773.5812 | 817.3303
2020-02-18 16:15:35:430393 | 829 | 774.1604 | 817.7848
2020-02-18 16:16:24:871765 | 829 | 783.1816 | 824.8638
2020-02-18 16:15:36:034168 | 833 | 776.9083 | 819.9411
2020-02-18 16:16:12:212404 | 834 | 791.4371 | 831.342
2020-02-18 16:16:31:805768 | 837 | 828.5117 | 860.4349
2020-02-18 16:03:39:516835 | 838 | 790.7025 | 830.7656
2020-02-18 16:15:37:543455 | 842 | 793.1932 | 832.7201
2020-02-18 16:16:29:696459 | 844 | 835.4178 | 865.8542
2020-02-18 16:16:11:910681 | 845 | 811.7878 | 847.3114
2020-02-18 16:15:44:779471 | 846 | 840.1008 | 869.5289
2020-02-18 16:16:30:299418 | 848 | 825.8653 | 858.3582
2020-02-18 16:03:52:183300 | 850 | 851.1203 | 878.1761
2020-02-18 16:15:52:923079 | 851 | 846.0269 | 874.1792
2020-02-18 16:15:48:097137 | 853 | 843.7873 | 872.4218
2020-02-18 16:15:44:176476 | 854 | 817.1277 | 851.5018
2020-02-18 16:16:27:284391 | 854 | 825.6232 | 858.1683
2020-02-18 16:16:32:408326 | 855 | 838.2786 | 868.0991
2020-02-18 16:15:52:018920 | 859 | 844.1156 | 872.6794
2020-02-18 16:16:11:307981 | 861 | 845.6586 | 873.8902
2020-02-18 16:16:31:504318 | 862 | 821.0923 | 854.6128
2020-02-18 16:16:31:202734 | 862 | 826.6581 | 858.9803
2020-02-18 16:16:29:997912 | 862 | 828.1764 | 860.1717
2020-02-18 16:02:54:593160 | 863 | 823.4775 | 856.4845
2020-02-18 16:15:47:192353 | 863 | 848.7244 | 876.296
2020-02-18 16:15:57:444380 | 863 | 851.422 | 878.4128
2020-02-18 16:16:08:897335 | 863 | 854.1078 | 880.5204
2020-02-18 16:15:41:463009 | 864 | 824.4171 | 857.2218
2020-02-18 16:16:26:982832 | 864 | 835.7491 | 866.1141
2020-02-18 16:15:49:003061 | 864 | 846.5157 | 874.5628
2020-02-18 16:15:51:416006 | 864 | 849.1373 | 876.62
2020-02-18 16:15:49:606380 | 865 | 848.5913 | 876.1916
2020-02-18 16:16:32:107097 | 866 | 832.6436 | 863.6772
2020-02-18 16:16:28:791583 | 866 | 840.4176 | 869.7776
2020-02-18 16:15:44:477952 | 867 | 818.9685 | 852.9462
2020-02-18 16:16:30:901738 | 867 | 831.5378 | 862.8095
2020-02-18 16:15:54:429928 | 867 | 845.5653 | 873.817
2020-02-18 16:16:04:677743 | 867 | 853.8312 | 880.3034
2020-02-18 16:15:59:855967 | 867 | 854.8562 | 881.1077
2020-02-18 16:16:02:267386 | 868 | 855.9088 | 881.9337
2020-02-18 16:16:26:380301 | 869 | 833.1387 | 864.0657
2020-02-18 16:15:43:875046 | 869 | 838.0475 | 867.9177
2020-02-18 16:15:58:348645 | 869 | 852.2689 | 879.0774
2020-02-18 16:16:00:760247 | 869 | 854.9064 | 881.1471
2020-02-18 16:16:26:078706 | 870 | 825.8011 | 858.3079
2020-02-18 16:15:55:937017 | 870 | 847.1846 | 875.0877
2020-02-18 16:16:05:582059 | 870 | 854.6919 | 880.9788
2020-02-18 16:16:28:490302 | 871 | 841.3128 | 870.48
2020-02-18 16:15:50:511203 | 871 | 847.4559 | 875.3006
2020-02-18 16:15:53:525798 | 871 | 850.9675 | 878.0562
2020-02-18 16:16:06:486426 | 871 | 853.9142 | 880.3685
2020-02-18 16:16:07:089430 | 871 | 854.3774 | 880.732
2020-02-18 16:16:30:600720 | 872 | 830.7121 | 862.1615
2020-02-18 16:16:27:887358 | 872 | 837.8952 | 867.7982
2020-02-18 16:16:11:609431 | 872 | 839.2741 | 868.8803
2020-02-18 16:15:55:032840 | 872 | 841.8021 | 870.864
2020-02-18 16:15:55:635703 | 872 | 847.8014 | 875.5717
2020-02-18 16:16:09:500094 | 873 | 855.0757 | 881.28
2020-02-18 16:15:37:845112 | 873 | 869.44 | 892.5518
2020-02-18 16:16:27:585854 | 874 | 834.3586 | 865.023
2020-02-18 16:15:54:731242 | 874 | 839.476 | 869.0386
2020-02-18 16:15:56:841428 | 874 | 850.366 | 877.5842
2020-02-18 16:16:26:681501 | 875 | 836.9723 | 867.074
2020-02-18 16:15:50:209558 | 875 | 851.2112 | 878.2474
2020-02-18 16:16:04:075377 | 875 | 854.4536 | 880.7917
2020-02-18 16:15:46:287799 | 875 | 855.6081 | 881.6978
2020-02-18 16:16:28:188820 | 876 | 838.0989 | 867.9581
2020-02-18 16:02:34:688735 | 876 | 840.8706 | 870.1331
2020-02-18 16:15:54:128579 | 876 | 851.0711 | 878.1375
2020-02-18 16:16:01:664592 | 876 | 856.1958 | 882.1589
2020-02-18 16:16:10:404343 | 877 | 854.3048 | 880.675
2020-02-18 16:16:03:171574 | 877 | 854.8994 | 881.1416
2020-02-18 16:16:02:870378 | 877 | 857.3107 | 883.0337
2020-02-18 16:15:55:334275 | 878 | 845.51 | 873.7736
2020-02-18 16:16:07:993422 | 878 | 853.9921 | 880.4296
2020-02-18 16:15:52:320398 | 879 | 846.3292 | 874.4164
2020-02-18 16:15:49:304576 | 879 | 848.9492 | 876.4724
2020-02-18 16:15:51:717474 | 879 | 849.7111 | 877.0703
2020-02-18 16:15:48:701247 | 880 | 847.6168 | 875.4269
2020-02-18 16:15:51:114351 | 880 | 849.7474 | 877.0988
2020-02-18 16:15:56:539869 | 880 | 849.9599 | 877.2655
2020-02-18 16:16:29:092931 | 881 | 842.1214 | 871.1146
2020-02-18 16:15:47:494025 | 881 | 849.2792 | 876.7314
2020-02-18 16:16:32:709964 | 881 | 850.1397 | 877.4066
2020-02-18 16:15:45:986102 | 881 | 851.9336 | 878.8143
2020-02-18 16:15:57:745847 | 881 | 853.1848 | 879.7961
2020-02-18 16:15:45:684421 | 881 | 853.4217 | 879.982
2020-02-18 16:16:29:395279 | 882 | 839.6384 | 869.1661
2020-02-18 16:15:47:795532 | 882 | 847.093 | 875.0158
2020-02-18 16:15:53:224454 | 882 | 851.6829 | 878.6176
2020-02-18 16:15:59:252973 | 882 | 854.9133 | 881.1525
2020-02-18 16:15:48:399696 | 883 | 844.9624 | 873.3439
2020-02-18 16:15:49:908027 | 883 | 849.6626 | 877.0322
2020-02-18 16:03:39:818245 | 883 | 850.459 | 877.6572
2020-02-18 16:15:57:143043 | 883 | 852.9844 | 879.6389
2020-02-18 16:16:06:787819 | 883 | 856.1837 | 882.1494
2020-02-18 16:15:59:554390 | 883 | 856.9632 | 882.7611
2020-02-18 16:16:06:185025 | 884 | 853.5011 | 880.0443
2020-02-18 16:15:58:951668 | 884 | 855.0671 | 881.2732
2020-02-18 16:16:04:376531 | 884 | 856.1647 | 882.1345
2020-02-18 16:16:10:102848 | 884 | 856.5744 | 882.456
2020-02-18 16:16:01:966161 | 884 | 857.9969 | 883.5723
2020-02-18 16:15:53:827113 | 885 | 851.5154 | 878.4861
2020-02-18 16:16:11:006665 | 885 | 851.695 | 878.6271
2020-02-18 16:16:02:568795 | 885 | 856.9217 | 882.7285
2020-02-18 16:15:50:812796 | 886 | 850.3264 | 877.5531
2020-02-18 16:15:58:047310 | 886 | 854.0196 | 880.4512
2020-02-18 16:15:45:080973 | 886 | 854.5832 | 880.8935
2020-02-18 16:16:03:774042 | 886 | 854.8131 | 881.0739
2020-02-18 16:16:07:390795 | 886 | 855.271 | 881.4332
2020-02-18 16:16:00:157205 | 886 | 856.3288 | 882.2633
2020-02-18 16:16:04:979052 | 886 | 856.3409 | 882.2728
2020-02-18 16:16:09:198758 | 886 | 856.5691 | 882.4518
2020-02-18 16:15:45:382821 | 886 | 856.6245 | 882.4953
2020-02-18 16:15:56:238381 | 887 | 850.1171 | 877.3889
2020-02-18 16:16:09:801598 | 887 | 856.2269 | 882.1833
2020-02-18 16:16:01:362934 | 887 | 856.4551 | 882.3624
2020-02-18 16:16:08:596129 | 888 | 855.4456 | 881.5702
2020-02-18 16:15:52:621783 | 889 | 845.033 | 873.3993
2020-02-18 16:16:10:705556 | 889 | 854.9633 | 881.1917
2020-02-18 16:16:07:691813 | 889 | 856.1007 | 882.0843
2020-02-18 16:15:58:650187 | 890 | 855.0498 | 881.2596
2020-02-18 16:16:01:061427 | 890 | 857.4161 | 883.1165
2020-02-18 16:15:46:891124 | 890 | 866.2619 | 890.0579
2020-02-18 16:16:00:458659 | 891 | 856.735 | 882.5821
2020-02-18 16:15:46:589470 | 891 | 862.6436 | 887.2185
2020-02-18 16:16:03:472769 | 892 | 855.7896 | 881.8401
2020-02-18 16:16:05:280576 | 892 | 856.882 | 882.6973
2020-02-18 16:16:08:294693 | 893 | 856.1076 | 882.0897
2020-02-18 16:16:05:883624 | 893 | 856.6141 | 882.4871
2020-02-18 16:15:38:447908 | 893 | 860.4585 | 885.5039
2020-02-18 16:15:11:610284 | 893 | 868.8506 | 892.0893
2020-02-18 16:15:41:764578 | 895 | 881.6736 | 902.1517
2020-02-18 16:15:11:007353 | 897 | 856.0731 | 882.0626
2020-02-18 16:02:54:894714 | 899 | 871.9007 | 894.4827
2020-02-18 16:16:33:011393 | 899 | 875.9626 | 897.6701
2020-02-18 16:15:43:272177 | 899 | 904.6043 | 920.1456
2020-02-18 16:15:43:573584 | 904 | 879.1859 | 900.1995
2020-02-18 16:02:34:991931 | 909 | 883.3236 | 903.4464
2020-02-18 16:15:42:970694 | 912 | 919.4819 | 931.8202
2020-02-18 16:16:33:313049 | 913 | 908.6033 | 923.2836
2020-02-18 16:03:40:121398 | 915 | 890.3305 | 908.9448
2020-02-18 16:16:33:614329 | 921 | 931.3404 | 941.1257
2020-02-18 16:02:55:196191 | 926 | 905.6224 | 920.9445
2020-02-18 16:02:35:896751 | 926 | 917.5016 | 930.2663
2020-02-18 16:15:38:146571 | 929 | 900.1422 | 916.6442
2020-02-18 16:03:08:160793 | 932 | 900.9713 | 917.2947
2020-02-18 16:02:35:293846 | 932 | 914.3511 | 927.794
2020-02-18 16:03:40:423760 | 937 | 920.474 | 932.5987
2020-02-18 16:03:07:859203 | 937 | 957.5553 | 961.6969
2020-02-18 16:15:42:066603 | 939 | 912.8574 | 926.6219
2020-02-18 16:15:42:367968 | 943 | 932.6964 | 942.1898
2020-02-18 16:03:51:881956 | 946 | 942.5423 | 949.916
2020-02-18 16:02:55:497581 | 947 | 932.021 | 941.6598
2020-02-18 16:02:35:595411 | 949 | 937.0529 | 945.6084
2020-02-18 16:16:33:915701 | 952 | 951.434 | 956.8934
2020-02-18 16:03:40:725088 | 953 | 941.8154 | 949.3456
2020-02-18 16:03:04:543690 | 953 | 983.5014 | 982.057
2020-02-18 16:16:36:626132 | 955 | 985.8369 | 983.8898
2020-02-18 16:16:40:846904 | 955 | 986.6774 | 984.5493
2020-02-18 16:15:42:669205 | 956 | 935.442 | 944.3443
2020-02-18 16:03:06:955032 | 957 | 981.9852 | 980.8673
2020-02-18 16:16:35:724008 | 958 | 986.2038 | 984.1777
2020-02-18 16:02:55:798982 | 959 | 949.9728 | 955.7468
2020-02-18 16:16:36:927299 | 959 | 985.907 | 983.9448
2020-02-18 16:03:50:676115 | 960 | 981.5589 | 980.5328
2020-02-18 16:16:41:147995 | 960 | 986.6861 | 984.5561
2020-02-18 16:03:48:565468 | 962 | 982.1392 | 980.9881
2020-02-18 16:03:51:278942 | 963 | 977.4009 | 977.2699
2020-02-18 16:16:37:530028 | 963 | 986.214 | 984.1856
2020-02-18 16:15:11:308814 | 964 | 951.1766 | 956.6914
2020-02-18 16:03:41:026476 | 964 | 955.5246 | 960.1033
2020-02-18 16:03:49:168107 | 964 | 981.9283 | 980.8227
2020-02-18 16:03:49:771215 | 965 | 981.7368 | 980.6723
2020-02-18 16:16:36:324629 | 965 | 985.7849 | 983.849
2020-02-18 16:03:07:557799 | 966 | 974.1807 | 974.743
2020-02-18 16:16:41:449963 | 966 | 986.8082 | 984.652
2020-02-18 16:16:41:751518 | 966 | 987.0312 | 984.8269
2020-02-18 16:02:56:100427 | 967 | 959.7813 | 963.4436
2020-02-18 16:16:35:422849 | 967 | 986.3668 | 984.3056
2020-02-18 16:16:37:831428 | 967 | 986.5122 | 984.4197
2020-02-18 16:03:06:050485 | 968 | 982.7258 | 981.4484
2020-02-18 16:16:37:228667 | 968 | 986.0596 | 984.0645
2020-02-18 16:16:34:217168 | 969 | 966.2421 | 968.5135
2020-02-18 16:03:41:327814 | 971 | 964.3639 | 967.0397
2020-02-18 16:02:56:401882 | 971 | 965.3009 | 967.7749
2020-02-18 16:03:47:962098 | 971 | 985.3847 | 983.5349
2020-02-18 16:03:05:146470 | 972 | 982.7173 | 981.4418
2020-02-18 16:16:35:121450 | 972 | 985.7767 | 983.8426
2020-02-18 16:16:40:545587 | 972 | 986.9573 | 984.769
2020-02-18 16:16:36:023176 | 973 | 985.6202 | 983.7197
2020-02-18 16:16:34:518591 | 974 | 977.0289 | 976.978
2020-02-18 16:03:06:653374 | 974 | 982.4327 | 981.2184
2020-02-18 16:16:34:820095 | 974 | 984.2559 | 982.6492
2020-02-18 16:02:56:703519 | 975 | 970.2379 | 971.6491
2020-02-18 16:03:41:629253 | 975 | 970.6474 | 971.9704
2020-02-18 16:03:05:749165 | 976 | 982.9089 | 981.5921
2020-02-18 16:02:57:005214 | 979 | 975.358 | 975.6669
2020-02-18 16:16:44:464454 | 979 | 987.3683 | 985.0915
2020-02-18 16:03:41:930756 | 980 | 976.9111 | 976.8856
2020-02-18 16:03:50:374659 | 981 | 981.6655 | 980.6164
2020-02-18 16:16:38:132813 | 981 | 986.7932 | 984.6401
2020-02-18 16:03:51:580533 | 982 | 971.4598 | 972.6079
2020-02-18 16:02:57:306498 | 984 | 982.0651 | 980.93
2020-02-18 16:16:40:243309 | 987 | 987.2393 | 984.9902
2020-02-18 16:16:42:052907 | 987 | 987.2556 | 985.003
2020-02-18 16:03:42:232208 | 988 | 986.8158 | 984.6579
2020-02-18 16:17:00:139197 | 990 | 990.0375 | 987.186
2020-02-18 16:16:47:177146 | 990 | 990.0389 | 987.1871
2020-02-18 16:17:02:554424 | 990 | 990.0399 | 987.1879
2020-02-18 16:16:45:971193 | 990 | 990.0406 | 987.1884
2020-02-18 16:17:02:855818 | 990 | 990.0416 | 987.1893
2020-02-18 16:17:03:157067 | 990 | 990.0479 | 987.1942
2020-02-18 16:17:03:458623 | 990 | 990.0496 | 987.1955
2020-02-18 16:16:47:780022 | 990 | 990.051 | 987.1966
2020-02-18 16:17:01:344499 | 990 | 990.0531 | 987.1982
2020-02-18 16:17:00:440561 | 990 | 990.0583 | 987.2023
2020-02-18 16:16:58:331589 | 990 | 990.0625 | 987.2056
2020-02-18 16:16:53:808586 | 990 | 990.0718 | 987.213
2020-02-18 16:16:54:110048 | 990 | 990.0729 | 987.2138
2020-02-18 16:16:56:825219 | 990 | 990.0753 | 987.2157
2020-02-18 16:16:50:190380 | 990 | 990.085 | 987.2233
2020-02-18 16:16:53:507275 | 990 | 990.0895 | 987.2268
2020-02-18 16:16:52:904249 | 990 | 990.0905 | 987.2276
2020-02-18 16:16:56:222266 | 990 | 990.1051 | 987.2391
2020-02-18 16:03:43:438983 | 990 | 990.3301 | 987.4156
2020-02-18 16:03:00:622389 | 990 | 990.4358 | 987.4986
2020-02-18 16:03:46:455301 | 990 | 990.4362 | 987.4989
2020-02-18 16:03:47:057817 | 990 | 990.4432 | 987.5043
2020-02-18 16:03:02:433029 | 990 | 990.4542 | 987.513
2020-02-18 16:03:00:320994 | 990 | 990.4612 | 987.5185
2020-02-18 16:03:01:225833 | 990 | 990.4872 | 987.5389
2020-02-18 16:03:03:940722 | 990 | 990.4948 | 987.5449
2020-02-18 16:16:46:272814 | 991 | 990.0059 | 987.1612
2020-02-18 16:16:45:368257 | 991 | 990.0139 | 987.1675
2020-02-18 16:16:45:669667 | 991 | 990.0215 | 987.1735
2020-02-18 16:16:45:066952 | 991 | 990.0267 | 987.1776
2020-02-18 16:16:44:765692 | 991 | 990.0285 | 987.1789
2020-02-18 16:16:47:478457 | 991 | 990.0302 | 987.1803
2020-02-18 16:16:51:396134 | 991 | 990.0354 | 987.1844
2020-02-18 16:16:49:286597 | 991 | 990.0371 | 987.1857
2020-02-18 16:16:48:081508 | 991 | 990.0389 | 987.1871
2020-02-18 16:16:48:985250 | 991 | 990.0423 | 987.1898
2020-02-18 16:16:51:094458 | 991 | 990.0423 | 987.1898
2020-02-18 16:16:55:014402 | 991 | 990.0458 | 987.1925
2020-02-18 16:16:46:574181 | 991 | 990.0528 | 987.198
2020-02-18 16:16:58:030249 | 991 | 990.0538 | 987.1988
2020-02-18 16:16:54:411624 | 991 | 990.0548 | 987.1996
2020-02-18 16:16:48:382848 | 991 | 990.0555 | 987.2002
2020-02-18 16:16:54:712882 | 991 | 990.0555 | 987.2002
2020-02-18 16:17:02:253060 | 991 | 990.0558 | 987.2004
2020-02-18 16:16:49:889079 | 991 | 990.0562 | 987.2007
2020-02-18 16:16:56:523708 | 991 | 990.0583 | 987.2023
2020-02-18 16:16:57:728699 | 991 | 990.06 | 987.2037
2020-02-18 16:16:52:301251 | 991 | 990.0625 | 987.2056
2020-02-18 16:16:57:427326 | 991 | 990.0635 | 987.2064
2020-02-18 16:16:58:633084 | 991 | 990.0635 | 987.2064
2020-02-18 16:16:49:587782 | 991 | 990.0652 | 987.2078
2020-02-18 16:16:53:205655 | 991 | 990.0684 | 987.2102
2020-02-18 16:02:57:607777 | 991 | 990.0715 | 987.2127
2020-02-18 16:17:00:741822 | 991 | 990.0721 | 987.2132
2020-02-18 16:16:50:793103 | 991 | 990.0729 | 987.2138
2020-02-18 16:16:52:602806 | 991 | 990.0729 | 987.2138
2020-02-18 16:16:55:617276 | 991 | 990.0729 | 987.2138
2020-02-18 16:16:59:235305 | 991 | 990.0729 | 987.2138
2020-02-18 16:16:55:315855 | 991 | 990.0763 | 987.2165
2020-02-18 16:16:55:920593 | 991 | 990.0791 | 987.2186
2020-02-18 16:16:58:933976 | 991 | 990.0801 | 987.2195
2020-02-18 16:16:57:126306 | 991 | 990.0826 | 987.2214
2020-02-18 16:17:01:043090 | 991 | 990.0895 | 987.2268
2020-02-18 16:16:51:698341 | 991 | 990.0912 | 987.2282
2020-02-18 16:16:51:999814 | 991 | 990.093 | 987.2295
2020-02-18 16:16:59:837704 | 991 | 990.0947 | 987.2309
2020-02-18 16:16:50:491623 | 991 | 990.0964 | 987.2323
2020-02-18 16:16:59:536435 | 991 | 990.1037 | 987.238
2020-02-18 16:17:01:656506 | 991 | 990.1044 | 987.2385
2020-02-18 16:03:42:533793 | 991 | 990.1874 | 987.3037
2020-02-18 16:03:42:835120 | 991 | 990.3186 | 987.4066
2020-02-18 16:03:43:136454 | 991 | 990.3391 | 987.4227
2020-02-18 16:03:44:041975 | 991 | 990.3495 | 987.4308
2020-02-18 16:02:57:909147 | 991 | 990.3873 | 987.4605
2020-02-18 16:03:45:550794 | 991 | 990.3877 | 987.4608
2020-02-18 16:03:44:343574 | 991 | 990.3981 | 987.469
2020-02-18 16:03:45:249249 | 991 | 990.4008 | 987.4711
2020-02-18 16:03:45:852126 | 991 | 990.405 | 987.4744
2020-02-18 16:03:43:740442 | 991 | 990.413 | 987.4806
2020-02-18 16:03:44:947700 | 991 | 990.4182 | 987.4847
2020-02-18 16:03:47:359156 | 991 | 990.4276 | 987.4921
2020-02-18 16:03:01:829055 | 991 | 990.4334 | 987.4967
2020-02-18 16:03:46:153844 | 991 | 990.4348 | 987.4978
2020-02-18 16:03:46:756550 | 991 | 990.4414 | 987.503
2020-02-18 16:03:03:638989 | 991 | 990.4455 | 987.5062
2020-02-18 16:02:58:210518 | 991 | 990.4542 | 987.513
2020-02-18 16:03:03:036037 | 991 | 990.4549 | 987.5136
2020-02-18 16:02:59:115121 | 991 | 990.4567 | 987.5149
2020-02-18 16:03:02:734465 | 991 | 990.4594 | 987.5171
2020-02-18 16:03:47:660593 | 991 | 990.466 | 987.5223
2020-02-18 16:03:00:019642 | 991 | 990.4723 | 987.5272
2020-02-18 16:02:58:511875 | 991 | 990.4758 | 987.5299
2020-02-18 16:03:01:527347 | 991 | 990.4768 | 987.5307
2020-02-18 16:03:00:924537 | 991 | 990.4775 | 987.5313
2020-02-18 16:02:58:813339 | 991 | 990.482 | 987.5348
2020-02-18 16:03:02:131327 | 991 | 990.4827 | 987.5354
2020-02-18 16:02:59:416487 | 991 | 990.4855 | 987.5375
2020-02-18 16:02:59:717808 | 991 | 990.4966 | 987.5463
2020-02-18 16:03:03:337520 | 991 | 990.4976 | 987.5471
2020-02-18 16:03:07:256410 | 992 | 980.6184 | 979.7947
2020-02-18 16:16:46:875688 | 992 | 990.0025 | 987.1585
2020-02-18 16:16:48:683967 | 992 | 990.0458 | 987.1925
2020-02-18 16:17:01:954762 | 992 | 990.0697 | 987.2113
2020-02-18 16:03:44:645130 | 992 | 990.4088 | 987.4774
2020-02-18 16:03:49:469588 | 993 | 982.4211 | 981.2093
2020-02-18 16:03:48:866715 | 993 | 982.6942 | 981.4236
2020-02-18 16:03:04:242146 | 993 | 984.9827 | 983.2195
2020-02-18 16:03:50:977488 | 995 | 980.6059 | 979.785
2020-02-18 16:03:50:072922 | 995 | 982.2797 | 981.0983
2020-02-18 16:03:48:263703 | 996 | 982.8416 | 981.5393
2020-02-18 16:16:38:434027 | 996 | 987.0627 | 984.8516
2020-02-18 16:16:44:162885 | 996 | 987.4637 | 985.1663
2020-02-18 16:03:06:351978 | 997 | 983.0309 | 981.6878
2020-02-18 16:16:42:957597 | 998 | 987.6371 | 985.3024
2020-02-18 16:16:39:640020 | 999 | 987.4119 | 985.1257
2020-02-18 16:16:43:560396 | 999 | 987.6346 | 985.3005
2020-02-18 16:16:39:036499 | 1000 | 987.2888 | 985.0291
2020-02-18 16:16:43:861769 | 1000 | 987.593 | 985.2678
2020-02-18 16:16:39:941440 | 1001 | 987.3391 | 985.0686
2020-02-18 16:16:39:337843 | 1001 | 987.3748 | 985.0966
2020-02-18 16:03:05:447915 | 1003 | 983.2982 | 981.8976
2020-02-18 16:03:04:845261 | 1003 | 983.7362 | 982.2413
2020-02-18 16:16:42:656198 | 1003 | 987.6232 | 985.2915
2020-02-18 16:16:43:259022 | 1003 | 987.6614 | 985.3214
2020-02-18 16:16:38:735522 | 1012 | 987.2091 | 984.9665
2020-02-18 16:16:42:354795 | 1014 | 987.4862 | 985.184